DCS系列 直流稳压稳流电源

使用说明书

杭  州  威  格  电  子  科  技  有  限  公  司

地址：杭州市拱墅区祥符镇祥茂路16号  销售电话：0571-88180726

客服电话：0571-88265919    传真：0571-88265905

E-mail：vigor-cn@mail.hz.zj.cn            网址：http://www.cn-vigor.com

目       录

- 概述……………………………………………………2

- 主要技术指标…………………………………………2

- 面板控制说明…………………………………………2

- 操作方法………………………………………………4

- 注意事项………………………………………………4

- 常见故障的排除………………………………………5

九、   供货成套性……………………………………………6

一、概述

DCS3050，DCS5050，DCS6050系列直流稳压稳流电源是一种由可控硅预稳，串联调整式的稳压稳流电源。输出电压连续可调，稳压稳流自动转换高精度的直流电源。电路输出电压能从0V起调，在额定范围内任意选择，过压保护点也可以任意选择，在稳流状态时，稳流输出电流在额定范围内可调。

为了提高电源的可靠性及用户使用安全还有短路保护功能，负载短路为电源工作于稳流状态且电压输出低于2V，输出电流为设定的稳流值。

本仪器可广泛用于直流电机检测、调试、老化、生产，工厂、学校、研究所及国民经济各部门。

| 型号 | DCS3050 | DCS5050 | DCS6050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 30V | 50V | 60V |
| 额定电流 | 50A | 50A | 50A |

二、主要技术指标

1、输出电压： 见表           	 精度：2%

2、输出电流： 见表           	 精度：2%

3、电源效应：5‰

4、负载效应：5‰

5、周期与随机漂移电压：≤200mV

6、使用电源：AC220V±22V，50Hz±2Hz（系统工作电源）

7、使用条件：环境温度（0~40 ）oC   相对湿度 ≤90%R

8、体积：长50cm×宽34 cm×高60cm

三、面板控制说明

1、电压显示窗口

2、电流显示窗口

3、CV：稳压指示灯

4、输出电压调节旋钮

5、OVP：过压保护指示灯

6、过压保护设置旋钮

图1

7、电源开关

8、稳流调节旋钮

9、CC：稳流指示灯

图2

1、直流电源工作电源输入

2、散热风扇

3、直流电源正极输出端

4、直流电源负极输出端

5、电压补偿端子，如下图负接线图。

四、操作方法：

1、检查电源正常，将电源输入端接入单相220V.

2、将“电压调节”旋钮逆时针旋至最小；“电流调节”“过压调节”旋钮顺时针旋到最大。

3、接通交流220V，打开电源开关 ，此时“稳压指示灯”CV亮，顺时针慢慢调节“电压调节”旋钮，从电压表上可以看到电压慢慢上升， 调到您所需的电压值，此时电源就可以正常工作。

4、本机作为恒流源使用时，先将“电压调节”旋钮顺时针旋至最大；“电流调节”旋钮逆时针旋到最小，然后打开电源，稳流指示灯CC亮，接上所需负载，再顺时针调节电流旋钮使输出电流至所需的稳定电流值。

5、本机作为稳压电源时，先将“电流调节”旋钮顺时钟旋至最大；“电压调节”旋钮逆时针旋到最小，然后打开电源，稳压指示灯CV亮，接上所需负载，再顺时针调节电压旋钮使输出电压至所需的电压值。

6、过压保护设定：空载时，过压调节旋钮顺时针调到最大，开启电源开关，设定您所需的电压值（如20V）；逆时钟调节“过压调节”旋钮，直到过压指示灯OVP亮，这个电压值就是您所设定的过压点（电压超过这个值，电压会自动保护，调到0V），过段时间输出电压就会慢慢下降到0V,要重新有输出电压，必须先将“电压调节”旋钮逆时钟调到最小，关掉电源开关，重新开启。

7、负载连接：将您的负载接到后面板的直流输出端子上，正负接对，打开电源，就可以正常工作；如需外接采样端子时，正负极不可接反，否则会导致设备烧坏。

五、注意事项

1、稳压电源使用环境要求通风良好，场地不潮湿，无腐蚀性气体，爆炸性物质、导线尘埃及蒸汽等，同时要放在无强烈振动的场所。

2、勿用塑料罩等防尘遮盖电源，否则将妨碍稳压电源散热，引起稳压电源过热而烧坏器件。

3、地线和零线不得接反或者接在一起，否则可能造成稳压电源机身带电或不能工作。

4、按用电设备功率，开机浪涌电流等情况合理选择稳压电源的规格，并且要留有足够的功率余量。

5、使用完毕后，请放在干燥的通风的地方，并且保持清洁，若长期不用，应将电源插头拨下去后再存放。

6、对稳压电源进行维修时，必须将输入电压断开。

7、稳压电源运行时，请勿随意拆开稳压电源或拉拨稳压电源的输入和输出线，以防触电或其他电气安全事故。

8、稳压电源一定要可靠接地，因不接地线运行而造成的触电或人体伤害，由客户自行负责。

9、 输入输出电源线与直流稳压电源接线端子必须拧紧，以免大电流发热松动。

10、非专业人员请不要拆开稳压电源或对稳压电源进行维修，严禁在稳压电源运行时拆装、搬运、清洗稳压电源，以免损坏稳压电源或造成人身伤害。

六、常见故障的排除

1、输出无电压

（1）、检查输入是否正常

（2）、检查“电流调节”旋钮是否调到最低，把旋钮调到最高，看有无电压输出。

2、开机输出电压失控

（1）、检查前面板“电压调节”的电位器是否开路。

3、不能带负载

（1）、检查“电流调节”电位器是否调节不当。

（2）、检查“电流调节”电位器是否短路

4、开机跳闸或烧保险丝

（1）、检查外部负载是否短路。

七、供货成性套

1、直流稳压稳流电源                                1台

2、说明书                                          1份

3、合格证                                          1份

4、保修卡                                          1份

5、电源线                                          1根