一、概述

DWC－2多路温度测试仪，适用于家电、电机、电热器具等行业的制造厂家和质检部门对温度参数的测量，仪器准确度等级为0.5级。可直接配置串行通信接口。该仪器具有操作方便、智能化程度高、测量精确等优点。

二、技术指标

- 测量温度路数：8路

- 测量范围：－50℃ ~ 300℃

- 准确度等级：0.5级

- 传感器：铜－康铜热电偶（T分度）

- 供电电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

- 使用环境：环境温度：（0 ~ 40）℃  相对湿度：≤ 90％RH

- 外形尺寸：{336（宽）×129（高）×340（深）}mm

- 重量：约3kg

三、功能及使用方法

1、前面板（见图一）

前面板有一个显示窗口,共六位数码管，其中左两位显示对应于后面板的信号路数，右四位显示对应于显示路数的温度测量值。

各按键功能介绍如下：

巡检键：按下该键，对应指示灯亮，仪器处于循环检测状态，显示窗口右四位先显示1――X（X为设定的路数），而后自动逐路显示对应路数的温度测量值。连续按该键，X值自动递减。

定点键：按下该键，对应指示灯亮，显示窗口右第一位先显示所要定点测量的路数，而后显示对应路数的温度测量值。连续按该键，路数递增。

图一  前面板

图一

打印键：按下该键，对应指示灯点亮，仪器处于打印状态，打印机准备就绪，打印机以固定格式打印各路温度值。注：该功能已取消。

设定参数：

测量前，需正确地设定参数，按设定键，仪表设置的参数和参数值依次循环出现在窗口第一和末两位，第一位显示参数符号，依次是：h（定时打印间隔小时值）；n（定时打印间隔分钟值）；b（串行口波特率）；A（串行口地址）。参数的详细说明如下：

h：定时打印间隔小时值，范围为00 ~ 59；

n：定时打印间隔分钟值，范围为00 ~ 59；

b：串行口波特率，范围为0、1、2、3、4、5，分别表示标准波特率300、600、1200、2400、4800、9600；注：本仪器波特率为1。

A：串行口地址，范围为00 ~ 0F；注：本仪器串行口地址为00。

以上的四个参数设定完毕，参数值自动写入E2PROM中，因此，仪器断电后，参数值仍将保存在仪表中。

注：用→键指定当前设定位（当前设定位闪烁显示），用↑键设定当前设定的值，用·键设定当前参数小数点的位置。

2、后面板

图二  后面板

接线方法：后面板有四排信号输入接线端，每一路对应有竖直方向的四个固定位置。选用热电偶时，其中第三、四两排已连接了一个铜电阻（作冷端补偿用），第一排的“＋”端接对应热电偶的“＋”端，第二排的“－”端接对应热电偶的“－”端。选用热电阻时，第一排的“＋”端接对应热电阻的“＋”端，第二、三排接线端对应热电阻的“－”端，第四排不接。

打印接口接线如下：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STB | DO | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 空 | BUSY | 空 | 空 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 |

串行通信接口如下：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | RXD | TXD | 空 | GND | 空 | 空 | 空 | 空 |

通信协议：

- 串行口连接：标准RS232电平（±12V），引脚（9针）：2－RXD；3－TXD；5－GND。

- 串行口通信模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位（对应8051，8098串行通信模式1）。

- 串行口命令码：本仪表作为从机和主机通信，通信格式：地址码＋命令码。单机和多机通信相同，命令码为单字节。

01H：定点测第1路温度并回送数据；

02H：定点测第2路温度并回送数据；

03H：定点测第3路温度并回送数据；

04H：定点测第4路温度并回送数据；

05H：定点测第5路温度并回送数据；

06H：定点测第6路温度并回送数据；

07H：定点测第7路温度并回送数据；

08H：定点测第8路温度并回送数据；

11H：巡检测第1路至第1路温度并回送数据；

12H：巡检测第1路至第2路温度并回送数据；

13H：巡检测第1路至第3路温度并回送数据；

14H：巡检测第1路至第4路温度并回送数据；

15H：巡检测第1路至第5路温度并回送数据；

16H：巡检测第1路至第6路温度并回送数据；

17H：巡检测第1路至第7路温度并回送数据；

18H：巡检测第1路至第8路温度并回送数据；

注：仪表在接到对应地址码和命令码后，回送参数数据，每个参数占3个字节；巡测时，根据巡检路数，回送（3×路数）个字节。

4.串行数据结构：

温度数据占3个字节，前2字节表示尾数，后1个字节表示阶码，数据格式采用科学记忆法，即小数点在第一个BCD码之后，其结构如下：

尾    数                               阶    码

小数点                                          阶码值

阶码

数符

阶码最高位为数符，次高位为阶符，（“0”代表正数，“1”代表负数），低6位为阶码值，范围为0 ~ 63H，例：

100.0表示为001002                    发送字节次序：00,10,02

0.500表示为005041                    发送字节次序：00,50,41

四、错误信息

该仪表具有错误信息显示功能，在使用过程中可随时转告错误信息。出错号表示如下：

E001：量程超上限，测量值大于仪器的测量上限。

E002：串行通信故障。

五、打印格式

DWC－2多路温度测试仪测试温度记录

| 产品名称： |  |  |  |  | 型 号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格： |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |
| 时 间 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 01:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 24.9 |
| 02:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| 03:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 25.0 |
| 04:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 25.0 |
| 05:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 24.9 |
| 06:33 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.9 |
| 07:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.9 |
| 08:33 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

六、一般故障排除方法

注意：首先查几个工作电源正常否。

（一）、电源部分：

- 无工作电压：割开开关电源和三端稳压管的输出脚与后面的电路连线，测量开关电源和三端稳压管的输出脚电压是否正常。

（1）、正常、说明后面的电路中的电流有短路或芯片插反、插错。

（2）、不正常、说明开关电源坏、7812、7912、7805、7905、圆桥、扁桥、电源变压器烧坏。

（二）、模数部分：

1、开机容易死机：8031芯片性能较差或Y1（6MHz）晶振坏。

- 有几路溢出：铜电阻坏（一般为20Ω）或热电偶坏以及这几路中的OP07芯片坏，光耦TLP521-4坏。

- 全部溢出：4051坏或IC7135坏或7135的22脚无时钟，17555芯片坏，76C88 芯片坏。

- 与电脑不能通讯：参数设置错误：A为“00”，B为“1”或MAX232、8031、通讯排线坏。

- 设置打印时间不能打印：HD146818、4069、晶振32768Hz芯片坏。

- 设置参数不能断电保存：24C02芯片坏。

- 开机黑屏：27C256、80C31、晶振6.00MHz坏，电容30pF坏，8279芯片坏。

- 1-8路温差大：Z336、1403、0P07、电容104坏或基准变了。

- 按键无效：微动按钮坏，74LS138芯片坏。

10、指示灯不亮：指示灯坏，指示灯插反，74LS138芯片坏。

11、个别数码管不亮或偏暗：75451、7406芯片坏，数码管坏。

七、供货成套性

1、DWC-2多路温度测试仪     1台

2、产品说明书              1本

3、产品合格证              1份

4、保修单                  1份

5、包装箱                  1只

6、电源线                  1根

7、0.5A保险丝              2只

八、配套件

热电偶传感器（铜－康铜）：30元／支

5