- 概述

DWC2515是本公司新研制的一种性能稳定，可靠性强的多路温度测试仪，仪器采用7位数码管显示，亮度适中，读数清晰；操作方便、简单，智能化程度高，测量精确等特点。

WC2515内部采用4位半双积分A/D转化器，分辨率达二万分之一；通道与通道之间切换采用MAXIA公司最新生产的多路模拟开关，每个通道共用一块BB公司的高性能测量放大芯片，改变以往每个通道独立用一个放大器或通道与通道之间用继电器切换，使电路变得复杂、笨重、可靠性差等缺陷。仪器核心部分采用国外高精度，高稳定性，良好线性的器件，使之成为一台性能优越的测量仪器， 是实验室、家电、电机、电热器具等部门需要对温度参数进行测量的理想首选工具；并配置了RS-232通讯接口。

- 特点

∷ 测量温度路数：15路；

∷ 传感器：铜－康铜（T型）热电偶；

∷ 测量范围：T型：-20℃～250℃；

∷ 测量精度：0.5级；

∷ 测量分辨率：0.1±2个字节；

∷ A/D转换分辨率：2万 ；

∷ A/D采样速率约：10次/秒；

∷ 显示方法：7个红色LED显示；

∷ 测量方法：巡检/定点测量；

∷ 标准RS-232C串行输出接口（波特率可选300、600、1200、2400、4800、9600）；

∷ 电源电压：220V（-33V ～ +22V），50Hz ± 1 Hz；

∷ 使用环境：环境温度（0～40°） C； 相对湿度 20%～90%RH；

∷ 外型尺寸：336（宽）×129（高）×340（深）；

∷ 重量：5kg

- 安装说明

1、热电偶连接采用双排接线端，按下图1-1中所示与说明连接，接上即可，否则影响正常测量。

接线方法：后面板有二排信号输入接线端（如图1-1所示）每一路对应有竖直方向的二个固定位置为一组，共有17组，最两边的组为接线端的固定端，余下的15组为信号输入接线端，上正，下负，分别接热电偶的正端与负端。注意后面板的1，2，3…..15路；分别对应前面板显示的1，2，3……15的温度数值。

2、通信串行口连接采用九芯插头座，引脚定义如下图1-2所示。

- 操作指南

1．通电操作：

接上电源，显示器进行〖0000000〗--〖9999999〗自检，自检后：

- 显示：〖E001〗表示量程超上限，测量值大于仪器的测量上限，此时应仔细检查：传感器与传感器接线柱是否可靠的连接。

- 显示：〖E002〗表示串行通信有故障

2．巡检操作

此状态是仪器本身默认的工作状态，最大巡检路数为1～15，也是仪器默认路数；每按一次巡检键，巡检路数将减少一路。如开机时，巡检为1～15路，按下巡检键，显示〖L  1--14〗,并持续3秒显示时间,表示巡检路数为1～14，循环检测到14路时，下一路就跳回到第1路，不对第15路进行测量。每按m次该键，相应的路数自动递减m路；

显示器最左边两位跳动的数字，说明当前巡检在的那一路。

3．定点操作

仪器默认的是巡检，如你想对某一路进行定点测量，就相应的按下定点键。每按下此键，定点路数相应的加1。如开机时，等进入测量状态，按下定点键，显示〖L    01〗,并持续3秒显示时间,过后显示〖01 ×××.×〗表示对第1路进行定点测量；仪器就不对每一路进行循环检测，只测量指定的路数；再按,显示〖L    02〗,持续显示时间过后，显示〖02 ×××.×〗表示对第2路进行定点测量。（“×”表示温度的数值）

4、打印（该功能已取消）

把打印机连接到仪器后面的PRINT口上，在工作的状态下，可进行即时、定时打印。要即时打印按下打印键，定时打印参看下面的系统参数设定。打印格式详见第七项。

（注：仪器工作在巡检/定时状态有相应的指示灯指示）

五、系统参数设定

设定参数时，按［设置］键，进行功能上的设置选择。

1）、显示:  〖h    XX〗表示定时打印间隔小时项设定有效值：00－59

2）、显示:  〖h    XX〗表示定时打印间隔分钟项设定有效值：00－59

3）、显示:  〖b      X〗表示串行口波特率选择有效值：0－5（注：本仪器串行口波特率为1）

0：300、1：600、3：1200、4：2400、5：9600

4）、显示： 〖A    XX〗表示串行口地址设定有效值：00－0F（注：本仪器串行口地址波特率为00）

以上设定的参数自动写入EEROM中保存，因此，仪器在断电的情况下，设定的参数仍然不会丢失。

仪器在设定参数时，通过按“＾”键，来改变需要设定的参数，通过按“>”来选择需要设定的参数，在设定参数过程中，闪烁显示的参数，是当前需要设定，由“＾”键来完成，并通过“>”键来选择组成同一参数的另一参数，“>”键是自左向右为顺序。在设定过程中，参数的小数点由“.”键完成，与闪烁显示的数值是同步的，即在设定当前值时，可通过“.”键来选择需不需要对这一参数进行小数点的设置。

5

六、串行口通讯协议及功能说明

a）、串行口的电平采用标准的RS-232电平；

b）、传输数据格式：一帧为10位，一位起始位，8位数据位（先低位后高位），一位停止位，通迅格式如下图1-3所示。

C）、串行口命令码：仪器可以以主机或从机的身份来通讯，通讯的命令格式：地址码+命令码+通道码。

地址码：00～0F

命令码：20H－复位                      21H－巡检

22H－定点					  	    23H－打印

通道码：01－15

在巡检状态下，通道码对应第1路至该通道路数的温度回送数据；如通道码为07，那巡检到的最新数据从第1路至第7路温度数据回送。

在定点状态下，通道码对应该通道的温度并回送数据；如通道码07，定点第7路测到的温度回送数据。

D）、串行数据结构

温度数据占3个字节，前2字节表示尾数，后1个字节表示阶码，数据格式采用科学记忆法，即小数点在第一个BCD码之后，其数据结构如下所示：

阶码最高位为数符，次高位为阶符，（“0”代表正数，“1”代表负数），低6位为阶码值，范围为0～63H。

6

例：100.0表示100002    发送字节次序：00H， 10H，02H

0.500表示500041    发送字节次序：00H，50H，41H

七、一般故障排除方法

(一)、电流部分：

- 无工作电压：割开三端稳压管的输出脚与后面的电路连接，测量三端稳压管 的输出脚电压是否正常：

A、正常：说明后面的电路中的电源有短路，芯片插反、插错。

B、不正常：说明三端稳压管78H05、7805、7905坏，圆桥、扁桥坏。

(二)、模数部分：

1、开机显示停止，初始化失败：146818坏、一般8255坏、6N137坏。

- 有几路溢出：热电偶坏或MAX338光耦坏，B1（9013）坏。

- 全部溢出：U11（OP07）、ICL7135、MC1403P、AD590、INA114坏，4052坏，76C88坏。

- 开机有时死机或巡检到某一路死机：8031、8255性能差。

- 开机自检黑屏停在“9999999”：ICL7135、6N137芯片坏，74LS393、74LS14。

- 开机黑屏：27C256、80C31、8279，晶振Y1（6MHz），电容C11、C12（30P），74LS373芯片坏。

- 开机不能巡查：74HC14、74LS393，晶振Y2（4.00MHz）坏。

- 1-15路中温差较大：1403、MAX338芯片坏。

- 设置时间不能打印：4069、146818，晶振Y3（32kHz）坏。

10、设置的参数不能保存：24C02坏。

11、不能通信：80C31、MAX232芯片坏，通信线开路或短路，线接错。

12、指示灯不亮：指示灯坏，75454芯片坏。

13、按键无效：微动按钮坏，74LS138芯片坏。

14、个别数码管不亮或偏暗：74LS138、7407芯片坏、数码管坏。

(三)、死机的原因与解决

仪器死机请重新开机，死机的原因主要是没连接打印机的情况下：

1）、不小心按了打印键，造成死机；

2）、定时打印时间到，造成死机，您可以把定时打印时间设置长一些，问题会得到解决。

八、打印格式（该部分已取消）

打印机可直接插在后面板上的PRINT接口上，可配接：

a)、每一路的温度值都在范围之内，其打印格式：

number:                           date:

time   1.  2.   3.  4.   5.  6.   7.  8.   9.  10.  11.  12.  13.   14.  15

00:01 15.8 16.1 16.0 15.9 16.1 16.1 16.0 16.0 16.0 15.8 15.9  16.0  16.0 15.9 16.0

00:01 16.0 16.3 16.3 16.0 16.3 16.4 16.3 16.2 16.2 16.0 16.3  16.3  16.3 16.4 16.1

00:06 16.2 16.5 16.2 16.1 16.3 16.4 16.5 16.2 16.1 16.0 16.3  16.5  16.2 16.3 16.3

00:17 16.3 16.5 16.3 16.2 16.5 16.5 16.6 16.5 16.5 16.4 16.3  16.1  16.2 16.5 16.6

.    .    .   .   .    .    .   .    .   .    .   .     .     .    .   .

.    .    .   .   .    .    .   .    .   .    .   .     .     .    .   .

b)、对那个范围之内巡检，就打这个范围之内的数值，如：对1～3路巡检，其打印格式：

number:                            date:

time   1.  2.   3.  4.   5.  6.   7.  8.   9.  10.  11.  12.  13.   14.  15

00:01 15.8 16.1 16.0

00:01 16.0 16.3 16.3

00:06 16.2 16.5 16.2

.    .    .   .   .    .    .   .    .   .    .   .     .     .    .   .

.    .    .   .   .    .    .   .    .   .    .   .     .     .    .   .

c)、哪一路定点，就只打印哪一路。

注意：如果显示的温度数值超出，将不打印 。

九、附件

- 使用说明书一本

- 合格证一份

- 保修单一份

- 电源线一根

- 0.5A保险丝二只

- 包装箱一只

- T型热电偶15根

请清点以上物品是否完整；如有损坏或缺少，请与经销商联系。

十、维护保养与注意事项

1.为保证显示器的使用寿命，不宜放在阳光直射下使用。

2.不宜放在粉尘及振动严重的地方使用。

3.不要放在温度变化很大的环境中使用。

4.本机不使用时，应将电源插头拔下来，电源必需有良好接地。

5.严禁使用强溶剂（如：苯、硝酸类油）清洗机壳。

6.本仪器在使用过程中出现故障，应立即拔下插头，请将仪器送回本公司修理，不得自行修理，以免造成更大的损坏。

特别注意：

如图1-1所示后面板上有个传感器，是用来测量仪器所处的环境温度，这个温度的测量精度直接影响热电偶所测量的精度，故请仪器后面板上的传感器不要靠近热源，应将放在最能反应仪器所处环境温度的地方。

十一、保修

本仪器自销售之日起的一年内，在正确使用条件下，出现非人为故障均属保修范围。请用户将产品及保修卡（编号相符），一同寄往本公司，本公司对仪器实行终身维修。