## GDW1200A
GDW1200A单相电参数测量仪维修手册
序号 | 型号 | 故障原因 | 解决方案
1 | GDW1200A | 开机乱码 | 74LS377芯片损坏
2 | GDW1200A | 加电压，电压显示与正常值不符 | 4052芯片损坏
3 | GDW1200A | 按键不灵 | 8279芯片损坏或主板到显示板排线不好
4 | GDW1200A | 无电流、电压显示 | 357芯片损坏或76C88芯片损坏
5 | GDW1200A | 开机黑屏 | 电源变压器损坏、园桥损坏、80C196损坏
6 | GDW1200A | 频率、功率因数显示值不对 | 357芯片损坏
7 | GDW1200A | 有小电流、小电压或电流电压显示溢出： | D2-5芯片损坏、4148芯片损坏或4052芯片损坏
8 | GDW1200A | 有个别数显示不正常 | 数码管损坏
9 | GDW1200A | 开机乱码 | 27C256芯片损坏或74LS145芯片损坏
10 | GDW1200A | 通信通不上 | TCP521-2损坏或232通信芯片损坏
11 | GDW1200A | 电压、电流无数值显示 | 锁相坏或电路4040芯片损坏、4046芯片损坏、311芯片损坏、353芯片损坏
12 | GDW1200A | 屏幕无显示 | 74HC14芯片损坏
13 | GDW1200A | 不能打印 | 74LS244芯片损坏、TLP521-4芯片损坏
14 | GDW1200A | 电流显示比正常值小十倍： | R6电阻有段线
15 | GDW1200A | 有一项电压显示 | 电压互感器损坏
16 | GDW1200A | 电流显示溢出 | LF412损坏
17 | GDW1200A | 电流显示比正常值低十倍： | 74LS04芯片或AD7502芯片损坏
18 | GDW1200A | 开机黑屏 | 电源变压器损坏8155芯片损坏、7502芯片损坏（IC34\IC23损坏）
19 | GDW1200A | 按键无效 | 8279芯片损坏
20 | GDW1200A | 小量程电流不准为实际值的十分之一 | IC128155芯片损坏、IC174LS04芯片损坏
21 | GDW1200A | 有一相无电流显示 | 电流互感器损坏
22 | GDW1200A | 输入110V-60HZ,不能显示 | 主板芯片更换,管座接触不好,重调精度
23 | GDW1200A | 输入170V显示120V | 更换主板1块,重调精度
24 | GDW1200A | 开机显示乱码.按键不灵后又显示数据不稳定 | 更换827927C256.16V8DA4721各一个
25 | GDW1200A | 黑屏 | 换74LS374校准
26 | GDW1200A | 乱码，断线 | 换74LS375，连线，校准
27 | GDW1200A | 开机接线后有小电流 | 变压器断线
28 | GDW1200A | 电压调不上 | 更换102电位器，校准
29 | GDW1200A | 面框坏，精度差 | 更换单相面框一个，校准精度
30 | GDW1200A | 闪屏，精度差 | 更换4700-25V电解电容，1000-35V三只，精度校准
31 | GDW1200A | 黑屏 | 更换电源插座一个，校准精度
32 | GDW1200A | 乱码，面框坏 | 更换面框，472排阻，校准精度
33 | GDW1200A | 电流互感器烧坏 | 更换20A自制电流互感器，校准精度
34 | GDW1200A | 精度差，接线柱烧坏一个 | 校准精度，更换黑色接线柱一个，校准精度
35 | GDW1200A | 参数显示不正常 | 更换7905，LM311，校准精度
36 | GDW1200A | 精度差，面框坏，电源插座坏 | 校准精度，更换面框，电源插座
37 | GDW1200A | 接线柱坏，面框坏，精度差 | 更换JXZ-3 HEI一个，单相面框一个，校准精度
38 | GDW1200A | 电解电容击穿，精度差 | 更换4700-25V电解电容一只，校准精度
39 | GDW1200A | 显示乱码，电压显示不正常 | 更换四合一数码管两只，1M欧电阻一个，校准精度
40 | GDW1200A | 电解电容击穿 | 更换4700-25V电解电容一只，校准精度
41 | GDW1200A | 电源开关坏 | 更换电源开关一个，校准精度
42 | GDW1200A | 电流互感器漏电 | 加防护绝缘纸，校准精度
43 | GDW1200A | 显示不正常 | 更换4700-25V电解电容一只，校准精度，通讯正常或芯片接触不良或更换8279一块
44 | GDW1200A | 接线柱烧坏一个 | 更换黑色接线柱一个，校准精度
45 | GDW1200A | 显示不正常，电源插座坏 | 更换8279一块，电源插座一个，校准精度
46 | GDW1200A | 不能测出电流 | 校准精度，加环片一个
47 | GDW1200A | 接线柱烧坏，主板烧坏，面框坏 | 更换主板，JXZ-1-1 H两个，单相面框一个，校准精度
48 | GDW1200A | 接线柱坏，主板显示板烧坏 | 更换JXZ-1-1 H两个，主板一块，74374一块，74145两块，校准精度
49 | GDW1200A | 显示乱码，面框坏 | 更换4700-25V电解电容一只，1000-35V四只，面框一个，校准精度
50 | GDW1200A | 有跳零现象 | 更换802C196一片，校准精度
51 | GDW1200A | 黑屏 | 更换扁桥RS610一个，更换74LS374，校准校准精度
52 | GDW1200A | 精度差，按钮失灵 | 更换微动按钮一个，校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）