前  言

感谢客户购置杭州威格电子科技有限公司的产品，为了方便、安全、正确地使用本产品，敬请用户在操作之前详细阅读本说明书的全部内容。本说明书适用于：GDW1206A直流电参数测试仪。

本说明书若有不全面的地方，恳请用户直接与本公司技术部联系。

本说明书部分内容随着产品的不断完善和升级会有所改变，恕不另行通知。

安全注意事项：

在使用本仪器过程中必须注意下列事项，否则可能危及安全。

1、勿在易燃易爆性的环境中使用本产品

2、勿在工作时打开机箱

3、接地端子必须直接与大地相接

4、供电系统电源AC120V±22V，60Hz，保险丝0.5A

标志说明：

本仪器前后面板和主要符号标志说明如下：

电源开关接通

电源开关断开

HOLD		锁存键

SETUP		设定键

∧			设定数值增加

>			设定位右移

设置/取消小数点

电流量程选择		50A与EXT电流量程档选择键

第一章   概 述

GDW1206A数字电参数测试仪是一种利用数字采样技术对信号进行分析处理的智能型仪表。准确测量直流用电设备的电压、电流、功率等参数的有效值。它的工作过程如下：

1.  将被测信号转化成适当幅值的电信号；

2.  以远大于被测信号的频率将此信号分割成离散信号；

3.  利用高速AD转换器将离散信号转换成数字量；

4.  利用微处理器对采集到的数字量进行计算；

5.  将最终计算的结果以数字的形式显示出来，根据接法不同可以正、负值显示。

注意：当电压、电流显示负值时有效位要比显示正值少一位，且功率不予以显示，建议采用正值显示方式进行使用。

与传统指针式仪表相比，数字式电参数测试仪具有以下优点：

1.  所测信号数值为真有效值；

2.  直接数字显示，可以减小人为的读数误差；

3.  对于波形失真的信号同样适用；

4.  用一台仪器可以测量多个参数；

5.  易于实现智能化，可以与计算机连接。

数字电参数测试仪可以广泛应用于电机、水泵等行业生产厂家和部门的产品检测和计量。

仪器的存贮、保养与维护：

1.  仪器应小心轻放，不得摔掷；

2.  如仪器长期不用，应每三个月工作两个小时；

3.  仪器的贮存条件：

a)环境温度：（0~40）℃；

b)相对湿度：<90%RH;

c)仓库内应保持干燥、无酸碱、易燃、易爆等化学物质和其它腐蚀性气体。

- 主要性能及技术指标

- 测量范围和精度：

表1 仪器主要性能及技术指标

| 测量参数 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨力 | 过载能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压(DC) | ±（0.80～300.0）V | ±（0.4%读数+0.1%量程） | 0.01V | ±320V |
| 电流(DC) | ±（0.050～50.00）A |  | <10A 0.001A ≥10A 0.01A ≥100A 0.1A ≥1000A 1A | ±52.5A |
|  | 75mV |  |  | 1.05倍 |
| 功率 | U*I |  | <1000W 0.1W ≥1000W 1W ≥2kW 10W |  |

- 其他参数

输入方式：电压电流均为浮置输入；

转换速率：约10次/秒、5次/秒、3次/秒、2次/秒、1次/秒可供选择；

显示更新：约3次/秒；

整机功耗：<5VA;

仪器重量：约5kg;

仪器尺寸：宽×高×深：（336×130×350）mm

- 工作环境

大气压力：（86～106）kPa；

环境温度：（0～40）℃；

相对湿度：（20～75）%RH

仪表工作电源：AC 120V±22V  50/60Hz

无较强的振动及电磁干扰。

- 安全要求

在机壳与信号测试端之间满足：绝缘电阻大于5MΩ

耐 电 压：下列端子间能承受1.5kV 50Hz正弦波；

测量端子与机壳之间；电源插座与机壳之间。

注：以上技术参数的说明中所用到的术语定义参见GB/T 13978-1992 《数字多用通用技术条件》。

第三章  使 用 说 明

一．前面板及操作使用说明

仪表前面板由电源开关部分、显示窗口部分、功能按键部分、设定部分、电流量程选择部分组成。电源开关按下为接通仪器工作电源，弹出为断开仪表电源；其它部分说明如下：

图1    GDW1206A前面板示意图

●  显示窗口：三个显示窗口分别显示电压、电流、功率，第三个窗口有一个指示灯（k），当功率超过1999时，k灯亮，kW为单位计量。

●  功能按键：按下“HOLD”键，当前显示数据保持不变，锁定指示灯点亮；重复操作该键，解除数据锁定状态。

●  设定按键：设置外配分流器的量程（注：必须是75mV）和采样时间选择

如外配100A/75mV的分流器和选用200ms采样时间的具体操作如下：

1、按“SETUP”设定键，进入分流器量程设置界面，此时I窗口显示E_CT；

2、按“>”设定位右移键，定位闪烁位在III窗口的左边第一位；

3、按“∧”设定数值增加键，将闪烁位（III窗口的第一位）设为1；

4、重复2、3步依次将III窗口的第二、三位设为0；

5、按“”设置/取消使该位显示小数点“.”。

6、按“>”设定位右移键，定位闪烁位在III窗口的最右边第一位，按“∧”设定数值增加键，设定该位为“0”。

7、以上6步完成后III窗口显示为100.0，再次按下SETUP设定键时就进入采样速率选择菜单，此时III窗口显示为相关的采样时间，有100ms、200ms、300ms、500ms、1000ms五种模式供选择；

8、按“∧”可循环在III窗口切换显示100ms、200ms、300ms、500ms、1000ms，在此选择为200即可；

9、以上8步完成后，再次按下SETUP即可对设置的参数进行保存生效，并返回到测试界面。

返回到测试界面后,按图5或图６接线，按电流量程选择按键，前面板EXT对应的指示灯亮时，就进入了外接分流器测试状态。外接分流器75mV量程，范围为0.001~9999。建议使用分流器量程的10%至100%。参数自动写入E2PROM中，因此仪器断电后，参数仍将保存在仪器中。

注：当分流器50A>而<100A时，III窗口设置应为“**.00”。

●  电流量程选择按键：

一个电流量程选择键：按下此键可以使电流量程进行50A与EXT（外接75mV的分流器）的切换，当50A指示灯亮时，表示采用50A量程的电流档，这时仪器可以通过内置的分流（无需外接分流）采集电流信号;当EXT指示灯亮时，表示采用EXT量程的电流档，这时仪器可以通过外接的分流器（75mV）采集电流信号。

二、仪表后面板的接线使用说明

（一）、后面板

1．后面板由以下几部分组成：电源插座、接线柱、扩展串行通讯接口、接地柱（见图2）。

图2    GDW1206A后面板示意图

2．电源插座是仪表工作的电源输入。电源插座的下方必须放入保险丝，保险丝的规格为250V0.5A。

3. 图中，标有U（MAX 300V）的为电压输入端，标有A(MAX 50A)的为50A量程档位的电流输入端,标有A(MAX 75mV)的为外接分流器（75mV）量程档位的电流信号输入端。

（二）、测量直流信号的接线方式

典型的接线方法有以下几种：

1．50A电流量程档位连接图：

图3 测电源电压接线图                图4 测负载电压接线图

2．EXT（外接分流器）电流量程档位连接图：

图5 测电源电压接线图                图6 测负载电压接线图

注：以上四种接法只可同时选择一种。

在仪器选择外接分流器量程而外没有接分流器时，电流窗口会有电流显示属于正常。

三、通讯接口使用说明

（一）、扩展串行口使用说明

1．用串行电缆连接主机与仪表时，应将仪表和主机的电源关掉，连接好后再接通电源，否则容易损坏仪表。

（二）、串行口通信协议

1．串行口连接：标准RS232电平（12V），引脚（9针）：2-RXD；3-TXD；5-GND。

2．串行口通信模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位（对应8051，8096串行通信模式1）。

3．波特率:9600(出厂设定值)。

4．串行口命令码：本仪表作为从机与主机通信，接收命令后执行相应操作，命令码为单字节。

20H：向主机回送20H和所有参数数据（V、A、W），每个参数占五个字节，共5 ×3+1=16个字节。

5. 串行数据结构

本仪表在接到命令码后，回送相应的参数数据，每个参数由5个字节组成，前4个字节

表示尾数，后1个字节表示阶码，数据格式采用科学记忆法即小数点在第一个BCD码之后，其结构如下：

阶码最高位为数符，次高位为阶符，（“0”代表正数，“1”代表负数），低6位为阶码值，范围为0 ~ 63H，

例：

尾  数（4字节）                           阶  码（1字节）

D7  D6   D5~D0

阶 码

数  码                                           阶 符

小数点                                           数 符

1.2345678×104其浮点数为12345678,04        接收字节次序：78, 56,34,12,04

－8.7654321×102其浮点数为87654321,82      接收字节次序：21,43,65,87,82

（三）、仪表串行口通讯失败的检查

1. 检查上位机的通讯波特率是否与仪表相同。

2. 将仪表和上位机的连线断开，测试仪表和上位机的串行口信号线。对于RS232口：仪表和上位机的TXD对GND端应当为-8V～-12V电压；对于RS485口：上位机的A对B端应当为+2V～+5V电压。若上面的测试信号不正常则为接口或连线的问题。

3. 串行口通讯可以收到数据但数据经常出错，检查仪表和上位机的串口连线接触是否完好，若使用环境的干扰较大则串口连线应采用屏蔽线并且将屏蔽层接地。

第四章  使用注意事项及故障排除方法

一．仪器使用注意事项：

1．仪器外壳必须接地良好；

2．仪器应在推荐的工作条件下使用；

3. 不要超过仪器的测量极限使用；

4. 在负载端接线时应关掉负载的供电电源。

二．仪器故障及排除方法：

1．仪器开机时无显示。

请检查仪表电源是否接通，电源电压是否正常，保险丝是否熔断；

2．测量数据出现明显偏差或出现负值。

请检查仪表接线端子的接线是否正确，注意电压和电流的极性是否接反；

3．更换保险丝的方法：

a：保险丝位于电源插座下方，更换时首先拔下电源插头；

b：用小螺丝刀将保险丝座从电源插座里向外撬出；

c：露出保险丝将保险丝从插座取出；

d：更换新的保险丝，将保险丝座推回电源插座即可。

- 仪 器 装 箱 清 单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 产品说明书 | 本 | 1 |  |
| 3 | 合格证书 | 张 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 5 | 保险丝 | 只 | 2 | 5*20-0.5A(用于仪表工作电源) |
| 6 | 产品保修卡 | 份 | 1 |  |
| 7 | 包装纸箱 | 只 | 1 | 400*400*200 |

第6页