## GDW3001A
GDW3001A单三相电参数测量仪维修手册
型号 | 故障原因 | 解决方案
GDW3001A | A相电压偏低
GDW3001A | 芯片接触不良，面框坏 | 更换面框
GDW3001A | A相电流显示不对 | 更换UF412，精度校准或更换PT101电压互感器，校准
GDW3001A | B相无参数显示 | 更换100KJ金属膜电阻一个
GDW3001A | 无显示，部分按键失灵 | 换0.5A保险丝1只，74HC14芯片接触不良
GDW3001A | 黑屏 | 更换DB-10电源变压器一只，25V2200电解电容两个
GDW3001A | A相无参数显示 | 更换100KJ电阻四个，50KJ电阻两个，DT101电压互感器一个
GDW3001A | 数码管缺笔 | 更换共阴数码管一只，无功能不正常现象
GDW3001A | B、C相电流显示不正常 | 更换10欧普通金属膜电阻两个
GDW3001A | 显示不正常 | 更换25V2200微法电解电容一只，精度校准
GDW3001A | B相数码管缺笔，25V2200微法电解电容击穿两个 | 更换共阴数码管一只，25V2200微法电解电容两只
GDW3001A | 黑屏 | 更换25V2200微法电解电容一只，74HC14一块
GDW3001A | 功率K指示灯闪烁 | 更换2200-25V电解电容两只，重新烧写先用程序，校准精度
GDW3001A | 通讯不正常 | 更换8958A一片，2200-25V电解电容两只
GDW3001A | 电解电容击穿两个 | 更换2200-25V电解电容两个，校准精度
GDW3001A | 自动复位 | 重焊5460A芯片，校准
GDW3001A | B相电压偏小 | 电压互感器回升路，校准
GDW3001A | 接线柱坏，前面板与贴面 | 更换接线柱，前面板与贴面，校准
GDW3001A | 字符缺划，I号窗口电压显示偏低1V左右 | 更换三个数码管，校准精度
GDW3001A | 不能通讯 | 更换232，5只104电容，校准
GDW3001A | 按键混乱 | 程序接触不好，校准
GDW3001A | 无电压电流 | 换程序，3红3黑接线柱，校准
GDW3001A | C相电压跳动 | 更换主板一块，校准
GDW3001A | 黑屏，蜂鸣器不响 | 更换DB-10电源变压器一只，5V蜂鸣器一个，校准精度
GDW3001A | 主板烧坏 | 更换主板一块，特制1200V，校准精度
GDW3001A | 显示不正常 | 更换共阴红数码管一只，2200-25V电解电容两只，面框一个，校准精度
GDW3001A | A相无参数显示,蜂鸣器不响 | 更换PT101电压互感器一只,5V蜂鸣器一个,校准精度
GDW3001A | 显示乱码，参数设置不正常 | 重焊5460芯片，重置参数，校准精度
GDW3001A | 显示乱码 | 8958A单片机接触不良，校准精度或电源接插件接触不良
GDW3001A | 参数设置有误 | 重新设置参数，校准精度
GDW3001A | 黑屏 | 更换DB-10电源变压器，蜂鸣器，校准精度
GDW3001A | 25v2200uF电解电容击穿 | 更换25v2200uF电解电容，校准精度
GDW3001A | 面框坏，精度差 | 更换单相面单，校准精度
GDW3001A | 电压显示不正常 | 更换8958A，重新更新程序至V1.46，校准精度
GDW3001A | 无电源开关 | 加电源开关一个，校准精度
GDW3001A | 显示不正常，电流采样端子松动 | 更换25V，2200UF电解电容2个，校准精度
GDW3001A | 电流比率设置有误 | 重置参数，校准精度
GDW3001A | 面框坏、不能通讯 | 更换面框一个、通讯线接触不良、校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）