## GDW3001
GDW3001三相电参数测量仪维修手册
序号 | 型号 | 故障原因 | 解决方案
1 | GDW3001 | 客户自行更换显示板和铭牌 | 加36P排线一根，重新安装显示板，校准精度
2 | GDW3001 | 显示乱码，精度差 | 更换8279，校准精度
3 | GDW3001 | 不能通讯，精度差 | 更换232芯片一块，校准精度
4 | GDW3001 | A相电压显示不正常，老化后乱码 | 更换80C196一块，校准精度
5 | GDW3001 | B相电压显示不正常 | 更换100k欧电阻，校准精度
6 | GDW3001 | 显示不正常 | 80c196单片机接触不良，校准精度
7 | GDW3001 | 缺少红色接线柱一个、黑色接线柱断裂一个、CHA指示灯不亮、锁存键不灵活 | 更换加红色接线柱一个、指示灯一个、黑色接线柱一个、微动按钮一个、校准精度、没有出现乱码现象
8 | GDW3001 | 显示有时无参数 | 更换4.3V稳压二级管一只、校准精度
9 | GDW3001 | 功率有偏差 | 校准精度、加CBB电容俩个
10 | GDW3001 | 显示0、无数值显示 | 重烧程序更换80C196芯片1个、LF357芯片1个、1K精密电阻1个
11 | GDW3001 | 无数据显示 | 更换62256，校准精度
12 | GDW3001 | 黑屏 | 更换电源变压器一只，校准精度
13 | GDW3001 | 参数显示不正常 | 更换4052一块，7414一块，校准精度
14 | GDW3001 | 显示乱码 | 更换7805稳压管，M27C256B一块，校准精度 M27C256B芯片松动，校准精度
15 | GDW3001 | 精度差，部分按键失灵 | 校准精度，更换微动按钮六个
16 | GDW3001 | 设置错误 | 重新设置参数，校准精度
17 | GDW3001 | 黑屏 | 80C196芯片接触不良，校准精度
18 | GDW3001 | 显示缺笔，B相无电压显示 | 更换34P排线一根，B相采样线断路
19 | GDW3001 | 出现老死机现象 | 需更换主板，客户不愿意更换，寄回
20 | GDW3001 | 面框坏，机壳坏，电源插座坏，精度差 | 更换400面框，400机壳，电源插座，校准精度
21 | GDW3001 | 显示不正常，面框坏 | 加电源插座一个，更换R30E电源变压器，电源开关，面框，共阴红数码管，微动按钮，校准精度
22 | GDW3001 | 无参数显示 | 更换62256存储芯片一块，校准精度
23 | GDW3001 | 显示缺笔 | 更换数码管一只，面贴一张，面框一个，校准精度
24 | GDW3001 | 黑屏 | 更换电源变压器一只，校准精度
25 | GDW3001 | 无参数显示 | 更换24C02一块，校准精度
26 | GDW3001 | 接线柱烧坏一个，精度差 | 更换红色接线柱一个，校准精度
27 | GDW3001 | 按键无效，B相电流显示不正常 | 更换24C02一块，OP07两只，校准精度
28 | GDW3001 | 精度差，客户要求翻新仪器 | 校准精度，更换面框一个，面贴一个，400机箱一个
29 | GDW3001 | 有时黑屏 | 80C196接触不良，校准精度
30 | GDW3001 | B相电压线性差 | 更换电压互感器一只-HTP205A,校准精度
31 | GDW3001 | 显示乱码 | 更换8279一块
32 | GDW3001 | 黑屏 | 更换电源插座一个，400面框一个，R30E电源变压器一只，校准精度
33 | GDW3001 | 按键不正常，无参数显示 | 更换微动按钮十四个，2K欧线绕电阻一个，校准精度
34 | GDW3001 | 按键一个失灵，面框坏 | 更换微动按钮一个，面框一个，校准精度
35 | GDW3001 | 按键不灵，参数显示不正常 | 更换82C79,4148两只，校准精度
36 | GDW3001 | 测量出的结果与实际不符 | 重新设置，做试验没发现问题，校准
37 | GDW3001 | C相有漏电流 | 更换OP07，校准
38 | GDW3001 | C相电压误差大 | 更换103电位器，校准
39 | GDW3001 | 加载电压电流显示异常，B相电流显示异常 | 更换100UF35V电容，78H05，398，校准
40 | GDW3001 | 上电，无法开机 | 更换电流变压器R-30，校准
41 | GDW3001 | A相无电压显示 | 更换电压互感器DH-500，校准
42 | GDW3001 | 黑屏 | 更换保险丝，校准精度
43 | GDW3001 | A相电压跳动 | 更换普通金属膜电阻5个，校准精度
44 | GDW3001 | 按键无效，C相电压线性差 | 更换62256，74LS138，按键15个，校准
45 | GDW3001 | 有小电压 | 换OP07，校准
46 | GDW3001 | C相无电压 | 线接错，校准
47 | GDW3001 | 输入电压,C相无显示值,DH-500变压器坏 | 更换DH-500变压器1个,面框,1个,重调精度
48 | GDW3001 | 开机黑屏 | 晶振坏,更换16M晶振,1个重调精度
49 | GDW3001 | 降压至200V以下后数据显示不动,显示功率是实际功率的2倍 | 更换80C196,及程序芯片
50 | GDW3001 | 测量不准确,设定不对,乱码 | 改设定,重调精度
51 | GDW3001 | A相电流互感器烧坏 | 更换电流互感器,重调精度
52 | GDW3001 | 显示异常,电流值显示是标准值的10倍 | 更换80C196,1个,24C02,1个,62256,1个,重调精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）