- 1. 概述

GDW305D电参数测量仪按照 JB／T501－91《电力变压器试验导则》和GB1094－96《电力变压器》的技术标准要求, 能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功功率、功率因数和频率等电量参数, 测量精度为0.5级。智能化、专业化设计, 适用于电力变压器空载、负载、感应等试验的测试,是传统指针式仪表的理想换代产品。

2. 主要特点

● 采用 240×64（内置式采用320*240）点阵带背光液晶显示屏,同时显示单相或三相电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功功率、功率因数和频率等18个电参量。

● 多屏菜单操作, 供用户选择, 操作方便, 并自动计算各参数, 如P0、I0、Pkn、Pk75(120)℃、ekt、ek75℃、Zk。

● 可自动对电压幅度、波形及温度进行校正。

● 可按键设定电压、电流互感器比率, 直接显示初级测量值。

● 可设置试验日期、变压器出厂编号, 并可断电锁存。

● 可测量低功率因数范围的功率。

● 配有打印接口和串行RS232计算机接口, 打印格式按照标准记录(汉字)格式要求。

● 抗干扰性能强, 有过载报警指示功能, 并且有可靠的过压,过流保护，适用于现场校验环境下工作。

3. 技术指标(0.5级)

| 项 目 | 测 量 范 围 | 基 本 误 差 |
| --- | --- | --- |
| 电 压 | 500V | ±(0.25％读数＋0.25％量程) |
| 电 流 | 5A | ±(0.25％读数＋0.25％量程) |
| 功 率 | U×I | ±(0.25％读数＋0.25％量程) |
| 功率因数 | 0.O10～1.000 | ±3个字 |
| 频 率 | (40～300)Hz | ±0.5％ |
| 电 源 | AC220V±22V，50Hz±1Hz |  |
| 整机功耗 | 小于15VA |  |
| 使用环境 | 环境温度 (0～40)℃, 相对湿度: 30％～90％ |  |
| 连续工作时间 | 大于24小时 |  |
| 外形尺寸 | 内置式：(400(宽)×479(深)×174 (高))mm 外置式：(387(宽)×360(深)×132 (高))mm |  |
| 重 量 | 约 5kg |  |

- 4. 基本原理

GDW305D电参数测量仪采用先进的微机数字化处理技术, 实现了所有参数同时测量。整机由微机控制，工作稳定可靠，其方框原理图如图所示：

三相电压UA、UB、UC分别通过电阻分压, 三相电流IA、IB、IC分别通过高精度电流互感器产生采样信号。

GDW305D电参数测量仪, 在做变压器的性能试验时, 可同时测量出18个参数, 各测量值的定义如下:

Irms=(1nTi2dt)12有效值(True RMS):

平均值(Rectified Mean):

Urect=Π22×1nTudt

算术平均值(Average):

I=(Ia+Ib+Ic)/3

U=(Ua+Ub+Uc)/3

平均值电压与电压有效值的偏差率（三相测量时, d=Urect−UrmsUrect×100%用三相电压的算术平均值；单相测量时，就用该相的值）：

P=1nT(u×i)dt有功功率(Power):

总功率及功率因数(Total):

∑P=Pa＋Pb＋Pc (代数和)

PF=P(U×I) 单相变压器：

PF=P3(U×I)三相变压器：

Kt=75+235t+235(U为线电压)

I0′=IIn×100%（U为相电压）

式中:     In───低压侧额定电流

空载试验时数据校正过程及公式(仪表损耗可忽略不计)：

第一步: 校正到额定电压（Un）

k=Un/Urect

Pm=（ΣP－线路损耗）×k2

I0=I0'×K

第二步: 波形校正

P0=Pm(1+d)

负载试验时数据校正过程及公式（仪表损耗可忽略不计）：

Kt=75+235t+23575℃时的温度折算系数：

Pkn=PktINI2         Pkt=ΣP-线路损耗

式中:   IN ----高压侧额定电流;

ekt=(UUN)×(INI)×100%

式中:   UN──高压额定电压, V；

IN──高压额定电流, A；

式中:   Sn── 额定容量, kVA；

ek75℃---- 参考温度(75℃)的阻抗电压, ％；

ekt----绕组温度为t℃ 时的阻抗电压，％；

短路阻抗:

zk=ek75×UN2sn

式中:   ZK── 参考温度（75℃）的短路阻抗, 每相欧姆；

注: 当温度折算为120℃时, 将以上75℃处改为120℃。

对于三绕组变压器，在进行负载试验时，有以下三种接线方式：

- 高压－低压绕组之间：

高压送电、低压短路：此时用UN 、IN

低压送电、高压短路：此时用Un 、In

(2) 高压－中压绕组之间：

高压送电、中压短路：此时用UN、IN

中压送电、高压短路：此时用Um 、Im

(3) 中压－低压绕组之间：

中压送电、低压短路：此时用Um、Im

低压送电、中压短路：此时用Un、In

在负载试验条件下的运算程序中，增加了计算参考温度（75℃，120℃）的负载损耗程序。其计算公式如下：

当附加损耗大于额定损耗10％时:Pk75(120)=〔 PKn+Pr(K²t-1)〕/Kt

当附加损耗小于额定损耗10％时:Pk75= PKn·Kt

其中：PKn-- 额定电流下的负载损耗（见上）

H·V--L·V(高对低)时，

Pr=1.5(I²N·RH+ I²n·RL)

H·V--m·V (高对中)时，

Pr=1.5(I²N·RH+ I²m·Rm)

m·V--L·V(中对低)时，

Pr=1.5(I²m·Rm+ I²n·RL)

RＨ--负载试验时,试品温度条件下的高压绕组线电阻平均值，单位Ω；

Rm--负载试验时,试品温度条件下的中压绕组线电阻平均值，单位Ω；

RL--负载试验时,试品温度条件下的低压绕组线电阻平均值，单位Ω；

Ｋt---温度折算系数。

5. 使用说明

- 5.1 前面板

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                                                ┃

┃  GDW305D 变压器参数测试仪         ┏━━━━━━━━━━━━┓ ┃

┃                                   ┃┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┃ ┃

┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━┓┃│  ││  ││  ││  │┃ ┃

┃ ┃ Urms(V) Urec(V)  I(A)  P(W) 2┃┃└─┘└─┘└─┘└─┘┃ ┃

┃ ┃A  402.1   401.0 4.150   356.6┃┃┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┃ ┃

┃ ┃B  401.2   399.9 3.450   155.6┃┃│  ││  ││  ││  │┃ ┃

┃ ┃C  400.7   400.0 4.320   203.2┃┃└─┘└─┘└─┘└─┘┃ ┃

┃ ┃   401.3   400.3 3.970   715.4┃┃┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┃ ┃

┃ ┃          PF=0.260  F= 50.04Hz┃┃│  ││  ││  ││  │┃ ┃

┃ ┃ d=0.274% P0=688.4W I0=0.43%  ┃┃└─┘└─┘└─┘└─┘┃ ┃

┃ ┃NO:9806111  Uk=1     Ik=5   /5┃┃┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┃ ┃

┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━┛┃│  ││  ││  ││  │┃ ┃

┃     ○                            ┃└─┘└─┘└─┘└─┘┃ ┃

┃   ┌─┐                          ┗━━━━━━━━━━━━┛ ┃

┃   └─┘                                                       ┃

┃                         杭 州 威 格 电 子 科 技 有 限 公 司    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

- 图二  前面板布置图

前面板显示屏为240×64点阵带背光液晶屏幕,屏幕第一行靠近右边界显示菜单号(1, 2, 3, 4)其决定所显示屏幕菜单内容。第1屏为空载试验设定参数菜单屏幕, 第2屏为负载试验设定参数菜单屏幕, 第3屏为空载试验菜单屏幕,第4屏为负载试验菜单屏幕。为完成各功能操作, 前面板设置16个按键, 其中数字键11个(0～9和小数点·)、回车确认键(←┘)、设定(SET)键、退格键(←)、打印键(PRINT)和复位键(RESET)。其中数字键0, 1, 2, 3, 4为复合键, 分别兼用No+、No-、MENU+、MENU-、STOP等按键功能, 分别介绍如下:

数字键(0～9和“·”): 在设定状态下, 可分别用于设定各参数值。

No+:   变压器编号值加“1”。

No-:   变压器编号值减“1”。

MENU+: 液晶显示屏幕菜单号加“1”。

MENU-: 液晶显示屏幕菜单号减“1”。

STOP:  显示内容锁定, 再按该键, 退出锁定状态。

PRINT: 按下该键, 仪器以固定的格式打印测量值(打印机处于联机状态)。

RESET: 按该键, 仪器复位。当仪器工作或显示出现异常时,可按该键。

参数设定功能由SET、←┘、←、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、·共14键操作完成, 详见后。

面板左下方是电源开关。按下电源开关, 电源指示灯亮。

下面详细介绍各屏幕菜单含义:

- 5.1.1 屏幕菜单1（试验参数设定）

第一行: 输入被试验的变压器的编号(No), 规定为七位数；

- 第二行: 输入试验日期(DATE), 分别规定为年(四位数)、月(两位数)和日(两位数)；

- 图三 屏幕菜单1显示状态图

第三行: 先输入试品规格(MODEL),分别规定六位数和三位数;再输入被试品容量S(kVA),规定为六位数；

第四行: 先输入被试品额定低压电压Un(V), 规定为六位数；再输入被试品低压电流In(A), 规定为六位数；

第五行: 输入单相(Single)／三相(Tri)测量方式选择, S表示单相测量方式， T表示三相测量方式, 按面板“←”键, 可分别选择T或S；

第六行：输入相电压（Phase）／线电压（Line）显示选择, 0表示测量显示相电压, 即屏幕菜单3,4中所显示的电压参数均表示为相电压,1表示测量显示线电压即屏幕菜单3,4中所显示的电压参数均为线电压, 按面板“←”键, 可分别选择0或1；规定仪器检定时,置为“0”；

第七行：先输入折算温度（负载试验时用）选择，0表示折算温度为75℃，1表示折算温度为120℃，按面板“←”键，可分别选择0或1；再输入计算参考温度的负载损耗选择：

0表示按Pk75（或120）= PKn·Kt 计算。

1表示按Pk75(或120)=〔PKn+Pr(K²t-1)〕/Kt计算。

按面板“←”键可分别选择0或1。

第八行: 输入试验装置的三根测量导线电阻之和的阻值Ω(Resistor)（用于计算线路损耗）,规定为七位数。如果不考虑测量导线电阻的影响，则此项设为“0.0”。

以上设置参数均可断电保存。

- 5.1.2  屏幕菜单2（试验设定参数）

- 图四  屏幕菜单2显示状态图

该屏幕输入试验所需计算参数,按所在分接位置输入对应的参数。

第一行: 先输入被试品高压端电压UN（kV）, 规定为六位数字, 再输入被试品高压端电流IN(A), 规定为六位数字；

第二行: 先输入被试品中压端电压Um(kV), 规定为六位数字, 再输入被试品中压端电流Im(A), 规定为六位有效数字；若没有中压绕组，则此项可不设定。

第三行: 先输入被试品低压端电压Un(kV), 规定为六位数字, 再输入被试品低压端电流In(A), 规定为六位有效数字；

第四行:输入高压绕组线电阻平均值RH(Ω),规定为八位数字;

第五行:输入中压绕组线电阻平均值Rm(Ω),规定为八位数字; 若没有中压绕组，则此项可不设定。

第六行:输入低压绕组线电阻平均值RL(Ω),规定为八位数字;

第七行:设置测量绕组(Relation), 先输入测量绕组输入端位量(H、M、L中选一), 再输入输出端位量(H、M、L中选一),按面板“←”键, 可分别选择H、M或L；如果设定为H·V-L·V,则表示测量绕组为高压对低压；设置绕组分接的位置(Value),范围为00-99；

第八行: 输入试品温度Temp(℃), 规定为四位数字；

- 以上设定参数均可断电保存。

- 注意：在设置各项参数时，请不要在第一位设置小数点，以免造成各项指标计算错误。

- 5.1.3  屏幕菜单3（空载试验）:

- 图五 屏幕菜单3显示状态图

第一行显示测量参数符号及单位,Urms(V)表示测量各相或线电压的均方根值(单位为V)；Urec(V)表示测量各相或线电压的平均值(单位为V)；I(A)表示测量各相电流的均方根值(单位为A)；P(W)表示为各相的有功功率(单位为W)；

第二、三、四行分别显示对应各相（电压为线电压）的值；

第五行分别显示三相线电压均方根值的算术平均值、三相线电压平均值的算术平均值、三相相电流均方根值的算术平均值、总有功功率；

第六行显示总功率因数PF和频率F（HZ）；

第七行显示空载d(%),P0(W),I0(%)；

第八行分别显示变压器试验编号No（共七位数）, 电压互感器比率Uk（共六位数，填入变比值，以下菜单显示含义相同）, 电流互感器比率Ik/5（共四位数，规定次级电流为5A，只要填写互感器初级电流IK，而不是比值，以下菜单显示含义相同）。

- 5.1.4  屏幕菜单4（负载试验）:

- 图六 屏幕菜单4显示状态图

第一、二、三、四、五各行显示含义与前相同类似；

第六行显示Pkn， et，ek；

第七行显示短路阻抗Zk计算值, 并显示PK75(W)值。

第八行显示设定被测变压器编号No, 电压互感器倍率UL， 电流互感器倍率Ik/5。

5.2 后面板

图七  后面板布置图

图中标记○为红色接线柱，●标记为黑色接线柱, UA、UB、UC分别对应前面板显示屏中A、B、C三相电压输入端, 红色接线柱○为高(同名)端,黑色接线柱●低(非同名)端, IA、IB、IC分别对应前面板A、B、C电流输入端, 红色接线柱为流进(同名)端,黑色接线柱为流出(非同名)端, 带有“┴”标记的接线柱为机壳地,其已与仪表外壳连在一起。后面板分别安装有打印接口、通讯接口、电源插座及保险丝座。

5.3 操作方法

仪器操作有两种状态: 参数设定状态和测量状态。按“SET”键进入设定状态, 并在屏幕上有闪动光标(方形)显示, 按回车键“←┘ ”键, 即退出设定状态, 回到测量状态。设定状态由0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8，9,·, ←,←┘共13个按键组成；测量状态由No+,No-,MENU+,MENU-,STOP,PRINT共六个按键组成。

打开仪器电源, 液晶屏按菜单1格式显示。如果参数不设定, 按MENU+即进入菜单2, 如果按MENU-,即进入菜单4；如果参数要设定(输入),按"SET"键, 进入参数设定状态, 这时"No"的第1位光标闪动, 即可按数字键,  输入变压器的编号,连续按"SET"键, 闪动光标依次按年,月,日,S,Un, ...顺序移动, 按回车键“←┘”即退出设定状态, 闪动光标消失。

进入屏幕菜单2后, 按“SET”键, 进入参数设定状态, 这时“UN”的第1位光标闪动, 即可按数字键输入数值, 连续按“SET”键, 闪动光标依次按IN，Um，Im，Un，In，RH，Rm，RL顺序移动, 按回车键“ ←┘”,即退出设定状态, 闪动光标消失。

进入屏幕菜单3后, 按"SET"键, 进入设定状态, 电流倍率Ik的第1位光标闪动,按数字键, 输入倍率, 连续按“SET”键, 按Ik, Uk, No循环进行, 按“ ←┘”键退出设定, 进入测量状态。

进入屏幕菜单4后, 按“SET”键, 进入设定状态, 设定次序按照Ik，Uk，No循环进行, 按“ ←┘”键退出设定, 进入测量状态。

在以上各菜单下, 如在测量状态时, 按“No＋”键, 则变压器编号在原编号基础上自动加上“1”, 按“No-”键, 变压器编号在原基础上自动减“1”。 按“STOP”键, 可将瞬间显示的数据锁定。

在测量状态下, 按“PRINT”键，打印机按照规定格式打印出数据和表格。

- 5.4 单相测量操作

按照图八,图九正确接线(规定A相输入), 同时禁止在UB, IB, UC,IC的八个接线柱上接线。

首先将屏幕菜单1中的“Single/Tri” (单相/三相测量方式)置为S,选定为单相测量方式, “Phase/Line”(相电压/线电压测量显示选择)置为0, 选定为相电压显示。

单相测量时, 菜单3、4中的第三、四、五行中所有参数值均显示为“0”,第二行(A相)数据即为单相测量数据, 其余数据均按单相计算。

- 5.5 仪器检定注意事项

● 菜单1中“Single/Tri” 置为“T”( 三相测量方式), “Phase/Line”置为“0”。

● 分别检定量B相, C相数据时, 必须将B相, C相电压并联到A相上, 保证A相上有电压输入。

- 6. 打印接口

25针打印接口接线如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STB | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 空 空 D7 | BUSY | 空 | 空 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 |

- 打印接口可选用 LQ300K, LQ1600K 等与之兼容的打印机。

菜单3打印格式:

| 试品规格：200／10 空 载 试 验 编号：9807098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 压（V） |  |  |  | 电 流（A） |  |  |  | 损 耗（W） |  |  |  |
| 相 序 | Uab | Ubc | Uca | 平均 | Ia | Ib | Ic | 平均 | W1 | W2 | W3 | 线 损 |
| 有 效 值 | 392．1 | 398．6 | 397．4 | 396．1 | 1．928 | 1．412 | 1．979 | 1．773 | 139．1 | 106．6 | 230．6 | 0．0 |
| 平 均 值 | 393．1 | 399．1 | 397．5 | 396．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 果： P0＝ 475.3 (W) I0%=0.614% 日期：1998.06.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

菜单4打印格式：

| 试品规格：200／10 负 载 试 验 编号：9807098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量绕组：H.V-L.V 绕组分接： 17 试品温度：20.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 压（V） |  |  |  | 电 流（A） |  |  |  | 损 耗（W） |  |  |  |
| 相 序 | UAB | UBC | UCA | 平均 | IA | IB | IC | 平 均 | W1 | W2 | W3 | 线 损 |
| 有 效 值 | 383.6 | 387.6 | 387.6 | 386.3 | 11.50 | 11.46 | 11.60 | 11.52 | 977.9 | 657.7 | 809.0 | 14.9 |
| 结果：Pkn＝2481(W) PK75℃= (W) ek75℃=3.888% zk=1.994Ω (每相) 日期：1998.06.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 通信功能

- 7.1 串行通信接口(9针)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | RXD | TXD | 空 | GND | 空 | 空 | 空 | 空 |

- 7.2 通信协议

7.2.1. 串行口连接: 标准RS232 电平(±12V), 引脚 (9针): 2-RXD；3-TXD；5-GND。

7.2.2. 串行口通信模式: 每祯10位, 1个起始位, 8个数据位, 1个停止位(对应8051,8098串行通信模式1)。

7.2.3. 波特率: 9600(出厂设定值)。

7.2.4. 串行口命令码:本仪表作为从机与主机通信，接收命令后执行相应的操作，命令码为单字节。

2AH: 命令发出全部参数 (V1, Vrect1，A1, W1, COSΦ1, Hz1；V2, Vrect2，A2, W2,

COSΦ2, Hz2；V3, Vrect3，A3, W3, COSΦ3, Hz3；V, Vrect，A, W, COSΦ, Hz,P0)

2DH: 复位仪器

注1: 仪表在接收到以上命令后, 回送参数数据, 每个参数占5个字节(如发送2AH, 则可接受到25个参数, 共25×5=125个字节),数据格式见串行数据结构。

7.2.5. 串行数据结构:

本仪表在接到命令码后, 回送相应的参数数据, 每个参数由5个字节组成,前4字节表示尾数, 后1个字节表示阶码, 数据格式采用科学记忆法即小数点在第一个BCD码之后, 其结构如下:

阶码最高为数符, 次高位为阶符, (“0”代表正数, “1”代表负数), 低6位为阶码值, 范围为0～63H, 例:

- 1.2345678×104 其浮点数为 12345678, 44  接收字节次序: 78,56,34,12, 44

-8.7654321×102 其浮点数为 87654321, 82 接收字节次序: 21,43,65,87, 82

8. 注意事项

● 仪器具有过载报警指示功能，当某相电压或电流超过量程时，液晶屏幕对应位置显示“E001”，同时仪器内蜂鸣器发出报警声，此时应立即进行降压处理。

● 开机后，电压和电流输入应按相应高端和低端正确接线。注意∶后面板电压各相低端（黑色接线柱）均已联在一起（即短路）。由于各相电压回路输入阻抗相等，因此，实际使用时，电压低端可悬空（见接线图），也可接到三相四线的中心点N上。

9. 接线图

10. 一般故障排除方法

(一)、电源部分：

(1)、无工作电压：割开各三端稳压管的输出脚与后面的电路连接来判断故障范围：

A、测量开关电源或7805的输出脚无+5V电压：数字部分有短路，芯片插错、插反或通信部分电流有短路。

B、测量开关电源获7805的输出脚无+5V电压：开关电源，7805，圆桥，扁桥，电流变压器有问题。

C、测量三端稳压管7815，7915的输出脚无±15V电压：拟模部分电源有短路，芯片插错、插反。

D、测量三端稳压管7815，7915的输出脚无±15V电压：7815，7915，圆桥，扁桥，电源变压器坏。

(二)、拟数部分：

(1)、电压、电流全无：LF357，CD4040，CD4046，HM62256芯片坏，AD7502，IC5(412)芯片坏。

(2)、三相电压无：IC18（AD574）芯片坏。

(3)、三相电流无：IC19（AD574）芯片坏。

(4)、其中一相或两相电流、电压线性不好：检查此相有关芯片 412、AD7502、398、4148以及精密电阻。

(5)、其中一相无电流或无电压：检查此相有关芯片 412、AD7502、398以及精密电阻坏。

（6）、电压量程不能切换：AD7502芯片坏或精密电阻坏。

（7）、开机显示屏无法显示数据：27C256、80C196芯片坏，晶振坏，电容C38、C39 、30P。

（8）、有一相电流显示9.999A，且不变化：更换412芯片。

（9）、不能打印：无+5V电源，74LS377，TCP521-4，6N137芯片坏，排阻L3、L4坏，打印排线开路或短路以及数据线接错。

(10)、不能通信：MAX232，6N137芯片坏，通信线开路或短路，排线接错，无+5V电源。

(三)、显示板部分：

(1)、有几个设定键无效：微动按钮坏，74LS148、74LS08芯片坏，L1、L2排阻坏。

(2)、开机后各参数位置混乱，液晶显示不稳：液晶屏坏。

(3)、液晶屏无背光：R51电阻烧坏。

11、供货成套性

● GDWD305D变压器参数测试仪一台

● 使用说明书一本

● 测试报告一份

● 产品合格证一份

● 保修单一份

● 装箱单一份

● 电源线一根

● 保险丝BGXD-20-0.5A二只

● 包装箱一只