- 概述

GDW401B变压器电量测量仪采用数字同步采样技术，准确测量变压器初级电压、空载电流、次级电压、空载功率及铁损耗等参数。测量精度为0.5级，具有测试速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等优点。应用于各种变压器的铁损耗测试，并兼用流水线空载特性测试。

- 主要特点

1、采用五窗口（四位LED）数字显示，全自动测试（显示）初级电压、空载电流、次级电压、空载功率、铁损耗。

2、初级电流量程自动切换，保证小电流测量的准确性。

3、测试（显示）速度快，3次／秒以上。

4、仪表具有过压、过流保护功能。

5、可分别设定空载电流、次级电压、空载功率及铁损耗的上、下限报警值，超出限值，仪表内的蜂鸣器就会发生报警声，同时对应的指示灯亮。设定值可断电保存。

- 技术指标（0.5级）

GDW401B变压器电量测量仪初级电压(300V),  初级电流（200～2000）mA，次级电压（300.0V）。

| 参 数 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 电 压（V） | ±（读数的0. 25%+量程的0.25％） |
| 电 流（mA） | ±（读数的0. 25%+量程的0.25％） |
| 电 源 | AC220V±22V，50Hz±1Hz |
| 整 机 功 耗 | 小于10VA |
| 使 用 环 境 | 环境范围：（0~40）℃，相对湿度：30％~90％ |
| 外 形 尺 寸 | 387（宽）×360（深）×132（高） |
| 重 量 | 约4.5kg |

注：RS232接口为选配件

- 使用方法

- 前面板

前面板共有五个显示窗口：上一排共三个窗口从左至右第一窗口显示初级电压U1（V），第二窗口显示空载电流I0（mA），第三窗口显示次级电压U2（V）。下一排共二个窗口从左至右第一窗口显示空载功率P0（W），第二窗口显示铁损耗PC（W）。其中空载电流、空载功率、铁损耗窗口右边均有一只上限指示灯，次级电压窗口右边有上、下限两只指示灯。上限指示灯亮，则表示测量值大于设定上限；如果下限指示灯亮，则表示测量值小于设定下限。OK为合格判定指示灯，OK灯亮，则表示变压器测试指标合格（即测量值在测定范围内）。

图一

前面板共设置七个按键：锁存键、打印键（该功能已取消）、复位键及四个报警设定功能键(设定、→、↑、·)。

锁存键：按下该键将当前测量数据锁定，再按该键，退出锁定状态。

打印键：仪表的打印功能没有加入；按该键无效。

复位键：按该键，仪表复位。当仪器工作或显示出现异常时，可按该键。

面板下方是电源开关。按下电源开关，电源指示灯亮。

2．后面板

图二  后面板

图中，○标记为红色接线柱，为高(同名)端；●标记为黑色接线柱，为低(非同名)端。输入电压标记处输入变压器工作电压，有初级标记的两接线柱，接入变压器初级绕阻，次级标记处接入变压器次级绕阻。

3、操作方法

3.1仪表的加电及注意事项

- 将仪表的电源插头接上AC220V。

- 用户每次开机测试前，都需按照2.2的操作方法查看原先设定的参数是否正确，如果改变，需重新设置。

- 设定上限报警值必须大于报警下限值。

3.2设定参数

仪表可对空载电流、次级电压、空载功率、铁损耗设定报警，按设定键，仪表设置的参数值依次出现在上一排的第二、三窗口上，第一窗口显示参数符号，依次为AAA1，UUUU，PPP0，PPP1，n1n2，FFFF，第二或第三窗口显示参数值，参数含义如下：

AAA1：空载电流上限值设定，范围为1.000~2000（mA），第二窗口显示设定空载电流报警上限。

UUUU：次级电压上、下限值设定，范围为1.000~300.00（V），第二窗口显示空载电压报警下限，第三窗口显示设定空载电压报警上限。

PPP0：空载功率上限值设定，第二窗口显示设定空载功率报警上限。

PPP1：铁损耗上限值设定，第二窗口显示设定铁损耗报警上限。

n1n2： 变压器初、次级变比值。

FFFF：测量方式设定，范围为0、1，其表述：

0－常态测量（计量或常态用），报警喇叭不响，上下限指示灯不亮。

1－自动测量，报警喇叭响，上下限指示灯亮。

以上参数设定完毕，参数值自动保存起来，下次开机时参数值不变。

在空载电流大于3mA时，以上报警功能才生效。

注：用→键指定当前设定值，当前设定位闪烁显示，用↑键设定当前设定位的值（0~9数字选择），用·键设定当前参数小数点的位置。

五． 接线图

图三  测量接线图

- 警示信息

该仪表具有警示信息显示功能：

E001：超上限，测量值大于本仪表的量程上限。

- 供货成套性

- GDW401B变压器电量测量仪       1台

- 产品说明书                     1本

- 产品合格证                     1份

- 保修单                         1份

- 电源线                         1根

- 0.5A,2.5A保险丝               各2只