目录

一、概述	2

二、技术指标	2

三、压力测量方法	2

四、面板控制件作用	3

1、面板外形图	3

2、前面板控制件作用	3

3、后面板控制件作用	4

五、使用说明	4

1、显示选择设置操作	4

2、进口压、出口压系数设置操作	6

3、调零设置	6

4、注意事项	7

六、串行通信功能	7

1、串行通信接口	7

2、连机数据格式	7

3、数据的传送	8

七、接线图	8

1、传感器与仪表接线	8

2、仪表校正接线（出厂前已校正）	9

八、常见故障排除	9

1、不能测量数据	9

2、测量不准确	9

3、黑屏现象	9

九、供货成套性	10

## 一、概述

P-H型智能压力测试仪，主要为水泵行业测试需要而开发。

仪表有两个输入通道，配接（4～20）mA输出的压力传感器。仪表设有两组系数拨盘，可配接各种量程的压力传感器。带有两组琴键开关，一组用于显示不同单位的压力如MPa、kPa、 kg(公斤力)和m（米水柱），满足不同操作人员的使用习惯，并且还具有调零功能；另一组琴键开关用于测量/自校的切换和出口压/扬程测量的切换，这大大提高了操作人员的测量效率。

1、采用2组4位LED数码显示，分别显示出口压/扬程 、进口压。其中出口压和扬程可以通过出口压/扬程开关进行切换。

2、配有RS232串行接口，便于连机实现自动测试。

## 二、技术指标

如表（1）

| 仪器测量范围 | (-0.999～9.999）MPa |
| --- | --- |
| 仪器测量精度 | ±0.2% |
| 电 源 | AC (220±22)V，50Hz±2Hz |
| 使 用 环 境 | 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：≤90% |
| 外形尺寸 | 336mm W×350mm D×130mm H |
| 重量 | 约3kg |

表（1）

## 三、压力测量方法

说明：仪表在水泵测试中应用时，一个通道用来测进口压，另一个通道用来测出口压。本仪器进口压系数为4位，系数第一位为0.1MPa；出口压系数4位，系数第一位为1MPa。

系数设置：不同量程，系数设置也不同，换言之，把系数调节到与量程（测量范围的最大值减去最小值）一致。

系数设置举例：

|  | 压力变送器（进口） |  | 压力变送器（出口） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | ±0.1MPa | (-0.1～0.5)MPa | (0～0.3)MPa | (0～1.0)MPa |
| 系数设置 | 2000 | 6000 | 0300 | 1000 |

注意：在测量前先对仪器进行调零，具体的操作请参照以下的调零设置。

## 四、面板控制件作用

1、面板外形图

  - 前面板如图（1）

图（1）前面板示图

  - 后面板如图(2)

图（2）后面板示图

2、前面板控制件作用

- 电源开关，按入为接通电源，弹出为电源断开。

- 按下“测量/自校”按键，分别进行压力测量和仪器精度自校。

- 按下“出口压/扬程”按键，分别进行出口压测量和扬程测量。

- 按下“MPa”按键，测量压力并以MPa（兆帕）为单位。

- 按下“kg”按键，测量压力并以公斤力为单位。

- 按下“m”按键，测量压力并以米水柱为单位,对应的是扬程的单位。

- “调零”按键，当仪表不在零位时，可按调零键，这时仪表能自动修正零位，微机会记下此时零位，切换至其余“显示选择“按键即可开始测量。

- “复位”按键，按下此键仪器重启。

- 进口压显示窗口，显示进口压力值。

- 扬程/出口压显示窗口，显示扬程和出口压力值，两者的切换可通过扬程/出口压按键的弹出与按下两种状态来确定。

- 4位拨盘开关，进口压的系数调节。

- 4位拨盘开关，出口压的系数调节。

3、后面板控制件作用

  - 电源插座，内置1A保险丝，保护仪器内部电路。

  - 出口压力测量信号的输入口。

  - 进口压力测量信号的输入口。

  - RS232串行口，作为仪器与计算机通信接口。

## 五、使用说明

1、“显示选择”设置操作

在所有“显示选择”开关都不按下时，数据显示以kPa为单位，初始状态如下：

单位切换操作如下：

注意：图中用于表示的数值并非是实际的数据，也不能说明各单位的关系，而仅仅是为了说明操作的步骤。

2、进口压、出口压系数设置操作

压力系数设置：调节拨码盘，用于调节进/出口压的系数，操作如下（以出口量程为0.6MPa的变送器和进口压量程为±0.1MPa的变送器作为说明）

调节方法：请参照压力测量方法，要把系数调节到与量程值一致。

备注：进口压系数第一位为0.1MPa，出口压系数第一位1MPa.

3、调零设置

调零时，不要启动水泵系统，但要把信号线连上。调零完毕方可打开水泵测试系统，此时的数据准确。

4、注意事项

1）在测量数据之前，一定要按照压力变送器的量程设置完压力系数，确保测量数据真实可靠。其具体操作过程请按照压力系数的设置过程进行设置。

2）传感器插座的1、2与3、4有24V电压，不能短路，否则将损坏仪器。

3）测量时如遇到死机或显示异常，按下复位键或关机再开机，即可恢复到正常测量状态。

4）仪器开机时如无显示，请检查电源是否接通，保险丝是否熔断。

5）切勿随便插拔接插件，连接传感器和接插件应在切断电源后进行。

六、串行通信功能

1、串行通信接口

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | RXD | TXD | 空 | GND | 空 | 空 | 空 | 空 |

2、连机数据格式

为保证测量精度，数据用三字节浮点数表示，格式如下：

3、数据的传送

## 七、接线图

1、传感器与仪表接线

图  8-1 压力变送器与P-H压力仪的接线图

备注：压力变送器工作时输出（4～20）mA的电流信号，使用时需要外部提供+24V的电压。而本仪器中内部装有24V电源专供变送器使用，只需将插头的1脚接传感器的正端，4脚接传感器的负端。正确接线如上图8-1。

2、仪表校正接线（出厂前已校正）

图8-2   调校电路

如图8-2用1k电阻R和10k多圈电位器W代替压力变送器，通过插座（1）、（4）两脚与仪表连接，调节W使电流为4mA,仪表上琴键开关按调零键，对应输入窗口应闪烁显示0400，调W使电流为19mA,数码管显示1900，显示值与电流值超出允许误差时，调节主板上对应电位器，使其一致。允许误差±2个字，反复数次调至一致，即可换接传感器进行测量。

## 八、常见故障排除

1、不能测量数据

- 接线是否正确。

2、测量不准确

1）没有进行调零和自校。

2）压力系数没有调节准确。

3、黑屏现象

- 检查电源线是否接上，保证电源正常输入。

- 检查熔断丝是否烧坏。

- 可能是因为仪器内显示板与主板相连的排线接触不良造成的。

注意：出现上述故障现象，无专业人员在场切不可拆箱处理，以免造成严重后果。

## 九、供货成套性

- P-H智能压力测试仪          1台

- 产品说明书                 1份

- 装箱单                     1份

- 合格证                     1份

- 保修卡                     1份

- 测试报告                   1份

- 保险丝     BGXD-1-20-1A    2只

- 电源线                     1根

- 专用信号线                 1根