## RDC2021A
RDC2021A带电绕组温升测试仪维修手册
序号 | 型号 | 故障原因 | 解决方案
1 | RDC2021A | 通道2无阻值 | 更换P6KE30CA抑制器，校准精度
2 | RDC2021A | 仪器显示温升值错误 | 重新设置参数，校准精度
3 | RDC2021A | 通道一无法测试 | 单片机接触不良，更换521-1光耦，校准精度
4 | RDC2021A | 通道2烧坏，不能测量 | 更换P6KE30CA抑制器一个，电感一个，校准精度
5 | RDC2021A | 两个通道烧坏 | 更换电感两个，472瓷片电容两个，校准精度
6 | RDC2021A | 通道二测试不正常 | 2200-50V电解电容两端导线开路，校准精度
7 | RDC2021A | 通道一不能测量 | 更换TLP41C一只，校准精度
8 | RDC2021A | 二通道坏 | 更换P6KE30，校准精度
9 | RDC2021A | 二通道不准 | 更换104电容，校准精度
10 | RDC2021A | 断线 | 焊好，校准精度
11 | RDC2021A | 热态不能测 | 更换STC89C156，校准精度
12 | RDC2021A | 1通道坏 | 更换IN4007两个，校准精度
13 | RDC2021A | 热太不好 | 程序更换V1.009-1
14 | RDC2021A | 客户反映热态不准 | 试验电源处需外加电容，校准
15 | RDC2021A | 第二组冷态坏 | 更换OP07，LM385，校准精度
16 | RDC2021A | 时间不走 | 更换STC89C516，校准
17 | RDC2021A | 无法测试 | 更换P6KE30抑制器2个，274瓷片电容2个，校准精度
18 | RDC2021A | 打印不对 | 开发部改软件，更换是电流变压器一只，校准
19 | RDC2021A | 主板多处烧坏 | 重新连线，更换P6KE30CA，105，104电容，OP07，校准
20 | RDC2021A | 热态电阻上升到20Ω出现数据不正常 | 更换程序，校准