目录

一、概述	2

二、技术指标	2

三、温升测量方法	3

四、面板控制件作用	3

1、面板外形图	3

2、前面板控制件作用	4

3、后面板控制件作用	4

五、使用说明	5

1、仪器加电	5

2、冷态测量	5

3、热态电阻（温升）测量	5

4、设定参数	6

4.1、参数说明	6

4.2、按键说明	7

4.3、显示窗口说明	7

4.4、操作说明	7

5、注意事项	15

六、打印功能	15

1、打印操作……………………………………………………………………………………..15

2、微型打印机打印格式………………………………………………………………………..16

3、打印机安装	16

七、串行通信功能	17

1、串行通信接口	17

2、通信协议	17

3、电阻、温升串行数据结构	17

八、接线图举例	18

1、电子变压器温升测量接线…………………………………………………………………..18

2、异步电机绕组温升测量接线	18

3、串激电机的温升测量接线	19

九、常见故障排除	20

1、不能测量数据	20

2、测量不准确	20

3、黑屏现象	20

4、无法打印出数据	20

十、供货成套性	20

## 一、概述

绕组温升是衡量小功率电机、电子变压器性能的一个重要指标。

RDC2021A带电绕组温升测试仪是各种家用电器（如空调机、电冰箱、冷柜、电风扇、油烟机等）用电机、压缩机等绕组的带电温升测量仪。

RDC2021A带电绕组温升测试仪适用于50Hz/60Hz条件下的电源变压器、交/直流转换器（ADAPT）、AC/AC、AC/DC、充电器等电子变压器的绕组温升测量，具有完善的功能。

1、采用14位LED数码显示，3窗口大小显示电阻值、温升、温升试验时间。采用四端法测量电阻，从而提高了小电阻的测量精度。

2、带有二绕组测量功能。

3、绕组测量过程中操作者可随时查询冷态电阻值，冷态电阻值可断电保存。

4、带有温度传感器，可跟踪测量环境温度。

5、配有RS232串行接口。

选件：计算机温升测量系统软件，可在计算机上显示数据和温升曲线，并打印温升曲线。

6、自带微型打印机。

## 二、技术指标

如表（1）

| 冷、热态电阻 测量范围 | （0.100～10000）Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷、热态电阻 测量精度 | (0.100～20.00)Ω | (20.00～1000)Ω | (1000～10000)Ω |
|  | 0.2%±5个字 | 0.2%±3个字 | 0.2%±2个字 |
| 温度传感器 测量范围及精度 | 范围：（-55～125）℃ 精度：±0.5℃ |  |  |
| 电 源 | AC 220±22V，50Hz±2Hz |  |  |
| 使 用 环 境 | 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：≤90% |  |  |
| 外形尺寸 | 398 mm W×394mm D×91mm H |  |  |
| 重量 | 约8kg |  |  |

表（1）

## 三、温升测量方法

电阻法测定绕组温升，是利用被测绕组直流电阻在受热后增大的关系来确定绕组的温升，所测量的温升是绕组的平均温升。

绕组的温升△T（℃或K）由下式确定

R2—R1

△T = --------（Ka+T0）+(T0-T1)

R1

式中：△T:  室温T1（试验终了时的）条件下的绕组温升；

R1:  试验开始时（即室温T0下）的绕组电阻值，即冷态电阻；

R2:  试验终了时绕组电阻值，即绕组带电运行过程中的绕组电阻值，即热态电阻；

T0:  试验开始时的室温；

T1:  试验终了时的室温，即绕组带电运行时过程中的室温；

Ka:  常数，铜绕组为234.5。

试验开始时，绕组本身温度应等于室温。

在仪器温度传感器测量环境温度（室温）时，应将传感器置于距试品2米处，且四周防止外来辐射热及气流对其的影响。

## 四、面板控制件作用

1、面板外形图

  - 前面板如图（1）

图（1）RDC2021A前面板示图

b)后面板如图(2)

图（2）RDC2021A后面板示图

2、前面板控制件作用

- 电源开关，按入为接通电源，弹出为电源断开。

- “CHL”测量通道选择键，按下此键，可进行测量通道1和2的切换。

- “SET”设置键，依次按下此键，进入各个状态的设置界面。

- “▲” （0～9数字选择键），测量状态下可对冷态、热态、档位量程、温度的显示值进行切换，而在设置状态下也可进行数值的修改。

- “▼” （0～9数字选择键），测量状态下可对冷态、热态、档位量程、温度的显示值进行切换，而在设置状态下也可进行数值的修改。

- “LOCK”锁定键，按一下此键锁存灯改变一次状态；当锁存灯亮时，冷阻被锁存；当锁存灯灭时，冷阻为被测值。

- “PRINT”打印键。按下该键，对应指示灯亮一下，仪器处于打印状态下。

- “START”热态测量启动键，只要按下一次，冷态值锁存，对应指示灯亮，并从零开始计时。

- “STOP”停止按键，在启动过程中，一次按下此键则停止计时，启动指示灯灭，并且保持数据不变，再次按下把绕组阻值、温升值、时间清零。

- 绕组值显示窗口：显示当前通道1或2的绕组值。

- 温升值显示窗口：显示当前通道1或2温升，单位为k。

- 温升测量时间值显示窗口：显示当前温升已测量的时间。

- 微型打印机。

3、后面板控制件作用

  - 电源插座与30A保险丝，保护仪器内部电路。

  - 接地柱，主要连接外接电源地和机壳地。

  - 温度传感器接口，温度传感器测量环境温度（室温）。

  - 扩展接口，预留以备后用。

  - RS232串行口，作为仪器与计算机通信接口。

## 五、使用说明

1、仪器加电

1.1  将仪表的电源插头接上AC220V 50Hz电源。

1.2  按接线图正确接线(见第八部分接线图举例)。

注意：此时后面板“电源输入”两端不能输入试验电源信号。

1.3  按下前面板开关，开启电源，仪器开始工作。

1.4  处于初始状态下 。

2、冷态测量

4

1、没有冷阻锁存

- LOCK（冷阻锁存）指示灯不亮，仪器处于冷态电阻测量，可以自动切换量程。阻值窗口显示被测绕组的冷态电阻，温升窗口显示“  0.0”，时间窗口显示“    0”。

- 如果测量端子两端断开或绕组电阻值超出仪器测量范围，则出现下图5-1所示         的情况。

图5-1

2、有冷阻锁存

按下“LOCK” 冷阻锁存键，对应指示灯亮。并且由冷阻测量切换到热阻测量状态，表示此时数据已经锁存。

3、热态电阻（温升）测量

3.1冷态电阻测量完毕，准备进入热态电阻测量，正确操作次序为：

第一步：按下前面板“START”键，“START”指示灯亮,并且已经把冷态值存储起来，对应的指示灯亮，“LOCK”指示灯也会亮。

第二步：在后面板“电源输入”两端接入试验电源（按第八部分接线图进行接线）。

（1）由冷态测量状态转到热态测量状态时，仪表须经过一段时间（约30秒） 的过渡后，进入正确测试状态，热阻及温升开始上升。

（2） 仪表配有微型打印机，按照以下参数设定的步骤说明进行相关操作即可在热态 测量状态下设置打印时间间隔，保证一段时间打印一次测量数据。

（3）当达到热稳定状态下，记录打印数据。试验结束后，断开试验电源，两次按下“STOP”键确保下一次测量回到初始状态，然后关机取下试品。

3.2 由于大多数负载都不会大于1000欧姆，所以出厂设置在自动档（AUTO）。

在测量热阻时换档，恒流源不能突变，受负载的影响，可能要几十分钟才能稳定下来，造成长时间等待或测试不稳定现象。为避免该现象发生，建议根据所测负载，选择合适的档位，若测试负载接近该档位临界点，应该选择大一级的档位进行测量。如冷态时测得电阻为915欧姆，加电运行至热稳定后，电阻会超过1000欧姆时，此时应选择10000欧姆档。

用手动设置档位，能缩短测量电阻的稳定时间。用自动档时，当自动换档后，测量电阻的稳定时间会大大增加。档位分20，1000，10000，AUTO自动四档。

4、设定参数

4.1、参数说明

按“SET”键将顺序设定以下参数，用“▲”，“▼”修改；每按一次“SET”键指示到下一个参数；可以用“STOP”键终止设定，并存储所设定的参数。

- LOCh 输入密码0～999,进行参数设定时，需设定为168。

- rr   绕组系数0～999.9， 出厂时已设为234.5。

- Prt  定时打印时间间隔（单位为分钟），为0值取消定时打印；该功能只在启动测试后才开始计时打印。

- duqh 档位量程选择，出厂设定为“AUT0档”， 可在0~20，20~1000，1000~10000三档之间切换。按上下键则可切换档位，“AUT0”为自动档，“20”为（0~20欧姆档），“1000”为（0~1000欧姆档），“10000”为（0~10000欧姆档）。可跟据所测负载选择合适的量程。

- gdt0 固定冷阻环境温度，当此时参数不为零时，冷阻环境温度固定此值；否则为测量值。

- gdt1 固定热阻环境温度，当此时参数不为零时，热阻环境温度固定此值；否则为测量值。

- grL1   显示通道1冷阻，用于查阅。

- grL2   显示通道2冷阻，用于查阅。

- t0   显示环境温度T0，当接上温度传感器时，显示的值为实际的温度值；不接温度传感器时，显示的值为gdt0状态下的固定冷阻环境温度。

- t1   显示环境温度T1，当接上温度传感器时，显示的值为实际的温度值；不接温度传感器时，显示的值为gdt1状态下的固定热阻环境温度。

- 以下C1-1、C1-2、C1-3、C1-4，C2-1、C2-2、C2-3、C2-4、L1-1、L1-2、L1-3、L1-4，L2-1、L2-2、L2-3、L2-4这16个状态，该16个状态都是用于精度调节用的。请不要随便设置。

4.2、按键说明

启动START、停止STOP、通道切换CHL、状态切换▲▼、锁定LOCK、打印PRINT 。

启动键：按此键后开始测量热阻，此时冷阻及冷阻环境被锁存，同时开始计算并显示温升，试验时间开始计时；为准确计算温升，必须等冷阻稳定后，按“START”启动测试，再给被测产品通电运行。启动时，启动测试状态被保存，当仪器掉电后再度上电，将继续维持启动状态运行。

停止键：按此键后，停止计算温升及试验时间计时，热阻值、温升值、试验时间被锁定；当再此按下此键时，热阻值、温升值、试验时间清零。

CHL ：切换通道1和通道2的数据。

状态切换键▲▼：对冷态值、热态值、档位量程和温度值进行切换。

打印键：按下此键仪器立即打印出当前温升测试数据。

锁定键：按下此键锁存灯改变一次；此时冷阻数据被锁存。

4.3、显示窗口说明

- “DISPLAY”窗口显示通道1或2的绕组阻值。

- △t温升窗口显示对应通道1或2的温升。

- TIME/时间窗口显示温升测量所花的时间。

4.4、操作说明

启动参数设定

选择显示的操作

按下SET键，进行密码设置。

执行表示的操作

绕组系数设定模式

选择显示的操作

2次按下SET键，进行绕组系数的设定。

执行表示的操作

按▲或▼键，进行绕组系数的修改

打印时间设定模式

选择显示的操作

3次按下SET键，进入打印时间间隔的设定。

执行表示的操作

按▲或▼键，进行时间间隔的修改

档位量程设定模式

选择显示的操作

4次按下SET键，进入电阻档位量程的设定。

执行表示的操作

冷组环境温度设定模式

选择显示的操作

5次按下SET键，进入冷组环境温度的设定。

执行表示的操作

按▲或▼键，进行冷阻环境温度的修改

热阻环境温度的设置

选择显示的操作

6次按下SET键，进入热阻环境温度的的设定。

执行表示的操作

按▲或▼键，进行冷热阻环境温度的修改

通道1冷阻查阅模式

选择显示的操作

7次按下SET键，进行通道1冷阻查阅

执行表示的操作

通道2冷阻查阅模式

选择显示的操作

8次按下SET键，进行通道2冷阻查阅

执行表示的操作

温度T0查阅模式

选择显示的操作

9次按下SET键，进行温度T0的查阅

执行表示的操作

温度T1查阅模式

选择显示的操作

10次按下SET键，进行温度T1的查阅

执行表示的操作

注意：在密码设置正确的情况下接下来，进入设置界面会出现C1-1、C1-2、C1-3、C1-4，C2-1、C2-2、C2-3、C2-4、L1-1、L1-2、L1-3、L1-4，L2-1、L2-2、L2-3、L2-4这16个状态，该16个状态是用于精度调节用的。因精度调节已在出厂前设置完成，在

此不做说明。

对此用户切勿做出修改，否则将造成测量不准的问题。

热态温升测量

选择显示的操作

执行表示的操作

5、注意事项

- 试验电源输入电压不应超过450V。

- 要求被测物体的绕组阻值在仪器测量范围内，样品工作电流必须小于20A。

- 实验电源输出电压要求稳定，避免电压急剧波动和高频信号的窜入。

- 仪器适用于试验工作电源为工频信号，不适用于高频工作电源信号。

- 由于仪器为四线法测量，必须将I1+和U1+、I2+和U2+、I1-和U1-、I2-和U2-分别用电线引到被测产品处短接，以消除线路电阻的影响。

## 六、打印功能

RDC2021A自带微型打印机功能，故内部软件编制不同，所以打印功能及打印出来的格式也不同，下面分别叙述。

1、打印操作

1.1在冷态下打印

即时打印按“PRINT”键，“PRINT”灯亮，打印一次，打印完成“PRINT”灯灭。

1.2 在热态下打印

  - 若打印间隔时间设为零，则用法同于冷态。

  - 若打印间隔时间不为零，则按“PRINT”键后，“PRINT”灯亮，仪器按打印间隔时间定时打印，“PRINT”灯一直亮。若想中断循环打印，可再按“PRINT”键，则“PRINT”灯灭。注：打印间隔时间可随时设定

处于热态间隔循环打印中，“PRINT”灯亮，这时若想采用即时打印方式，可进入设定将间隔时间改为 “00” 则打印完最后一次，“PRINT”灯灭，停止循环打印。若想重新循环打印，可重新进入设定，修改打印间隔时间，注意还需重新按“PRINT”键。一次测试采用一种打印方式，间隔循环打印，最好在进入热态前设置好打印间隔时间。

2、微型打印机打印格式

| 测量方式 状态 | 单个通道测量 | 双通道测量 |
| --- | --- | --- |
| 冷态状态 | TEMP: 8.6 ℃ CH1 COLD: 866.6 | T0: 8.6 ℃ CH1 CH2 CO: 866.7 567.1 |
| 热态状态 | T0： 8.6 ℃ T1： 8.7 ℃ CH1 COLD：866.6 HOT ： 987.4 △T： 4.5 TIME：01.23.45 | T0： 8.6 ℃ T1： 8.7 ℃ CO：866.7 567.1 HO：987.4 789.4 △T： 4.5 6.5 TIME： 01.23.45 |

表（2）

3、打印机安装

微打在出厂已安装了纸卷，但没有把纸卷嵌入到机头内，这是为了在长途运输或正常存放时，避免机头或色带损坏。因此，在使用打印机之前，一定要先把纸卷的纸头插入到机头内。

装纸的一般过程如下：

- 断开仪器电源。

- 取下打印机的前盖板。

- 从仪器面板上取下整个打印机。用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头，将整个打印机从仪器面板上轻轻取下。注意：在取下打印机之前，一定要确定已关断打印机电源。

- 从打印机上取下纸卷轴。若打印机上有纸卷，可跳到第五步。

- 把新纸卷装上卡好。

- 取出纸卷剪成尖三角，轻轻插入下端槽孔。接通打印机电源，按下微打上“LF” 直到纸头从打印口出来。

- 微打重新装回面板上。

## 七、串行通信功能

1、串行通信接口

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | RXD | TXD | 空 | GND | 空 | 空 | 空 | 空 |

2、通信协议

2.1 串行口连接：标准RS232 电平（12V）。

2.2 串行口通信模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位。（对应8051，8098串行通信模式1）

2.3 波特率：9600（出厂设定值）。

2.4 串行口命令码：本仪器作为从机与主机通信，接受命令执行相应操作，命令码为单字节。

2.5 具体命令码和作用

20H：命令发出进入冷态测量状态。

21H：命令发出进入热态测量状态。

22H：命令发出读温度。

23H：命令发出进入室温状态，发送T0、T1。

24H：退出设温。

25H：命令发出回送通道1冷态电阻值。

26H：命令发出回送通道1热态电阻值、温升、时间、T0、T1。

27H：命令发出回送通道2冷态电阻值。

28H：命令发出回送通道2热态电阻值、温升。

29H：命令发出锁定通道当前冷态电阻值。

30H：命令发出不锁定通道当前冷态电阻值。

3、电阻、温升串行数据结构

本仪器在接收到命令后，回送的每个参数由此而来的字节组成，前一个字节表示阶码，后2个字节表示尾数，数据格式采用科学记忆法即小数点在第一个BCD码之后，其结构如下：

阶码最高位为数符，次高位为阶符，（“0”代表正数，“1”代表负数），低6位为阶码值，范围为0～63H，例：

36.45Ω表示为 01 36 45    1999Ω 表示为 03 19 99

阶码 （1字节）            尾数（2 字节）

时间参数有3个字节组成，前1个字节表示小时，第2个字节表示分钟，第3字表示秒。格式和电阻一样，如：

29.0℃ 表示为 01 29 00     5.8℃ 表示为 00 58 00

关闭T1中断，允许串行中断在采样中，300为波特率。

## 八、接线图举例

1、电子变压器温升测量接线：——四端法测量功能如图（3）

1.1电子变压器初级测量接线，图中“ ◎”为红色接线柱，“●”为黑色接线柱。

图（3）电子变压器初级温升测量接线（四端法接线）

1.2 电子变压器初、次级绕组温升测试接线图

图（4）电子变压器初、次级绕组温升测试接线图

2、异步电机绕组温升测量接线

2.1单绕组温升测量接线 —— 四端测量法如图（5）

图（5）电机单绕组温升测量接线

2.2异步电机双绕组温升测量接线——四端测量法如图（6）

图（6）双绕组电机温升测量接线图——四端测量法

2.3 三相异步电机绕组温升测量接线——四端测量法如图（7）

图（7）三相电机绕组温升接线

3、串激电机的温升测量接线

定子绕组带电温升测量接线——四端测量法如图（8）

图（8）串激电机定子绕组温升测量接线

注：图（8）中电容箱内为一只22000uF/50V的电容，红色接线柱接试验电源一端，黑色接线柱接串激电机定子绕组一端。

## 九、常见故障排除

1、不能测量数据

- 测量时接线是否正确。

- 是否切换到正确的测量通道。

2、测量不准确

  - 仪器振动激励、砸在地上都有可能造成精度不准的问题。

温馨提示：用户遇到此问题请转交本公司处理！

3、黑屏现象

- 检查电源线是否接上，保证电源正常输入。

- 可能是因为仪器内显示板与主板连接的排线接触不良造成的。

4、无法打印出数据

- 检查打印机内是否有打印纸。

- 可能因为仪器中主板与打印机相连的线出现松动，造成接触不良引起的。

注意：出现上述故障现象，无专业人员在场切不可拆箱处理，以免造成严重后果。

## 十、供货成套性

- 带电绕组温升测试仪         1台

- 产品说明书                 1份

- 装箱单                     1份

- 合格证                     1份

- 保修卡                     1份

- 测试报告                   1份

- 带线温度传感器             1根

- 保险丝     BGXD-1-20-1A    2只

BGXD-1-20-30A   2只

- 专用测试连线               2对

- 电源线                     1根

- 微型打印机说明书           1本

- 打印纸                     1卷

- 电容箱50V-10000uF         1只