测试中应注意的问题

1. 开机预热：仪器开机，测试前必须预热几分钟以上，以等待仪器内部线路电参数稳定后再进行测试。

2. 零点及清零：当使用20mΩ和200mΩ两量程时，应首先清零再进行测试，而在其它量程一般不必清零。测试时，使用者可先选定量程，再把测试夹互夹，是S+端与S-端直接接触，D+端与D-端直接接触，并保持良好接触，若仪器显示不为零时，请按前面板清零键，则清零ON指示灯亮，仪器清零。

由于仪器采用了四端测量法，所以使用者在清零时，一定要使以的S+端与S-端直接接触，D+端与D-端直接接触。具体地说：使两个测试夹有引出测试线的两金属片直接接触，无引出测试线的两金属片直接接触。如图。否则在20mΩ和200mΩ两量程时，由于仪器增益极高，仪器会显示一非常不稳定的底数。

3. 在20mΩ和200mΩ两量程时不要长时间开路：在20mΩ和200mΩ两量程时，输出测试端电压被钳制在0.8V，如果测试端长时间开路，则当量程切换到高阻抗量程时，测试端开路时无法显示UUUUU，而呈现数字乱跳现象。所以在20mΩ和200mΩ两量程时不要长时间开路。

4. 仪器所处的量程的识别：本仪器有从20mΩ和20kΩ七个量程，用户要正确选择量程，必须先学会识别当前仪器所处的量程，其实这很简单，因为对于每一量程，仪器有固定的单位和小数点指示。用户只须用20000填满仪器的五个数码管，再依小数点和单位指示就可读出当前量程。例如，当前单位指示mΩ，小数点在第二位，则仪器处在20.000mΩ量程档，即此档最大能测试20.000mΩ，最小适宜测试2.000mΩ的电阻。

5. 仪器内部所有器件的校正参数都存储在AT28C16EEPROM集成电路内，所以仪器内许多集成电路及电子元器件用户不要随便更换，否则可能使与AT28C16内部存储参数不符，造成测量不正确。

一、简介

RDC2512B型智能直流低电阻测试仪（1μΩ~20kΩ）专用于测试各种电阻。RDC2512B可测量从1μΩ到20kΩ范围的电阻。

本机另外附加分选功能，在分选状态时，可选择显示电阻值或百分比值，且可依设定值判别电阻值太大、太小或为良品。

本机有如下特点：

- 电阻测试范围宽：20mΩ~20kΩ七个测试档（1μΩ~20kΩ）。

- 测试速度可变：慢速2.5次/秒，快速10次/秒。

- 高精度：基本精度：0.2%+2字。

- 两种显示方式：电阻值或百分比值。

- 分选功能：LOW，PASS，HIGH，讯响输出。

- 面板按键清零功能

二、技术性能参数

（18℃~28℃  RH≤75%）

| 量程 | 10 mΩ | 20mΩ | 200mΩ | 2Ω |  | 20Ω |  | 200Ω | 2kΩ |  | 20kΩ |  | 9-RANGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度 | ±0.5%+3 |  | ±0.2%+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±%RDC+字 |
| 开路电压 | <1.0V |  |  |  |  |  | <4V |  |  |  |  |  | DC |
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ |  | 1mΩ |  | 10mΩ |  |  | 100mΩ |  | 1Ω |  |
| 温度系数 | 100ppm | 50ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差 |

显示：最大19999字，LED

触发：连续/单次

测试：4端（2根电压检测端，2根电流驱动端）

量程：自动/手动

分选：分选ON/OFF

测量速度：快速10次/秒，慢速2.5次/秒

环境条件：   环境温度：（0~40）℃

存储温度：-40℃~+75℃

相对湿度：（0~85）%

电源：220V  AC，50Hz

重量：4kg

外形尺寸：宽336*高130*深330（mm）

三、面板按键功能说明

RDC2512B共有十个按键，按键功能如下所述：

- 清零：清零功能按键，按了此键会将面板显示之电阻值扣除归零（OFFSET值），以        后之测试值显示为扣除此OFFSET值，在清零ON时（LED亮）显示将会有+/-号。

- >  ：当在测量状态时，功能为量程向上一档选择键；当在设置状态时，功能为向右移一数位。

- <  ：当在测量状态时，功能为量程向下一档选择键；当在设置状态时，功能为向左移一数位。

- ∧ ：当在设置状态时，功能为数据递增。（仅在设置状态有效）

- ∨ ：当在设置状态时，功能为数据递减。（仅在设置状态有效）

- 分选：分选功能选择键，如果ON时，分选功能有效。可显示百分比值，及比较输出。

- 显示：选择视窗显示电阻测量值或电阻误差百分比。

- 设置：分选参数设置功能选择，ON时可依次设置标称值、负极限百分比偏差值、正极限百分比偏差值，用上、下、左、右键进行参数设定。

- 量程：量程自动选择，AUTO（LED亮）时，仪器自动选择量程。

- 速度：测试速度选择键，共有2个测试速度，快速（FAST）及慢速（SLOW），每按一下换另外一种测试速度。

四、面板文字说明

前面板：

- mΩ，Ω，kΩ，%：测试值显示单位，分别为毫欧姆、欧姆、千欧姆、百分比。

- 测试口：被测端口待测电阻输入端子。

- HIGH，PASS，LOW：分选结果指示，分别为上超差（HIGH），合格（PASS）或下  超差（LOW）指示。

- POWER ON/OFF：电源ON，OFF开关。

R：选择显示被测电阻值。

显示电阻值-标称值

标称值

- △%选择显示百分比偏差值（百分比偏差值=                    ×100%）。

- FAST：快速测试10次/秒。

- SLOW：慢速测试2.5次/秒。

- ON：指示器亮时表示该功能起作用，灭时则不起作用。

10. AUTO：指示器亮时表示量程由仪器自动选择，AUTO灭时量程锁定，此时可加快测试速度，此时用户可用 > 、 < 按键手动选择所需的量程。

后面板：

- 讯响：ON-OFF：蜂鸣器开关，ON为开。

- FUSE：保险丝座，请用220V/0.2A规格的保险丝。

五、一般使用说明：

当插上电源线开机，面板全亮约2秒，且经过自我检测后，本机会停留在如下状态：

*量程：AUTO状态（自动切换）。

*显示：R（显示测试电阻值）。

*速度：SLOW（慢速测试档）

*分选：OFF

*设置：OFF

等仪器出现以上状态后，使用者便可以任意测试电阻，首先将电阻夹于测试端，用AUTO量程自动选择量程，或 > 、 < 选择好适量程即可测试。

使用者可使分选ON，则显示可为百分比（%）值，用法参考分选使用说明。分选ON时，分选结果PASS，仪器之蜂鸣器会响，用蜂鸣器的好处是不必用眼睛只需听声音就可以知道产品好坏，适用于质量控制（QC）。

测试速度可有2种选择，慢速2.5次/秒，快速5次/秒，使用者可自由选择快速或慢速。

本机测试时共有七个量程，从20mΩ量程到20kΩ量程，每10倍跳档，故使用者在测试时须用 > 、 < 或量程AUTO选好测试量程，才能正确的测出电阻值，在测试中面板显示“UUUUU”表示测试值太大，须往上跳一档，如果还是一样，则又须往上跳一档，直到最高档为止，但一般在夹子放开时也是出现此符号。

六、分选（产品质量判别）使用说明

- 分选功能说明

a. 用户可使用本仪器的分选功能进行产品出厂的质量控制（QC），按下前面板的分选键，此时分选ON灯亮，仪器进入分选状态。其中：

当百分比偏差值小于负极限△%时，仪器指示LOW亮，当大于正极限△%时，仪器指示HIGH亮，否则仪器指示PASS亮，PASS时仪器的蜂鸣器会响，用户也可用后面板的讯响开关切断讯响。

b. 按下分选按键，则比较器ON，此时量程将不能被改变，且显示为百分比值，如要读或改变标称值，上下限△%值，按设置键进入设置状态。

c. 比较结果可由面板HIGH，PASS，LOW指示。

d. 如欲退出分选状态，只须再按分选键一次即可。

2. 本节主要叙述如何设定标称值及上下极限△%值（这是用户进行产品分选的前提条件），其方法如下所述：

a. 用户先根据待测电阻值大小选好量程，也可先拿一待测电阻夹于测试端，让仪器自动选至所需的量程，再锁定量程。

b. 按下设置键，此时仪器会显示-STD-约0.5秒，然后显示待设置的标称值，可用 > 、 < 、∧ 、 ∨ 键操作调整，直到显示的标称值符合需要。再按下设置键，仪器会显示-LO-约0.5秒，然后显示待设置的负极限△%值，用 > 、 < 、∧ 、 ∨键操作调整，直至所需。再次按下设置键，仪器会显示-HI-约0.5秒，然后显示待设置的正极限△%值，用 > 、 < 、 ∧ 、 ∨键操作调整，直至所需。再按下设置键，仪器会退出设置状态，结束设置，进行测试。

c. 此时，用户就可以根据所设置的值进行分选了。

d. 用户所设定的标称值及上下极限△%值在下次开机时仍然有效，但应注意标称值的量程对应。

注：本机测试时共有七个量程，从20mΩ到20kΩ量程，每10倍跳档，用户所设的标称值在不同的量程对应不同的倍数，所以用户应先选定用与测试的量程，再设定用于分选的标称值。

七、串行通信功能

7.1、串行通信接口

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空 | RXD | TXD | 空 | GND | 空 | 空 | 空 | 空 |

7.2、通信协议

7.2.1 串行口连接：标准RS232电平（±12）。

引脚（9针）：2-RXD；3-TXD；5-GND。

7.2.2 串行口通信模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位。

7.2.3 波特率：9600（出厂设定值）

7.2.4 串行口命令码：本仪器作为从机与主机通信，接收命令执行操作，命令

码为单字节。

0AH命令进入通信状态，读取仪器电阻值，数据格式：

第一个字节为量程：0——20kΩ；1——2kΩ；2——200Ω；3——20Ω；

4——2Ω；5——200mΩ；6——20mΩ；7——溢出

第二个字节对应于万位数；

第三个字节对应于千位数；

第四个字节对应于百位数；

第五个字节对应于十位数；

第六个字节对应于个位数。

7.2.5溢出：面板显示为“UUUUU”，表示测量值太大；或是夹子开路。

第二个至第六个字节都是发送零。

八、面板显示信息指示说明：

当使用本机时，将会出现一些讯号，其意义如下：

A．“UUUUU”：表示测试结果太大，或是夹子开路时指示。

B．“2—BUF”：表示开始检查RAM，若停须与本公司联系维修。

C．“1—ADC”：表示开始检查A/D Converter，若停须与本公司联系维修。

D．“C—LoN”：表示校正清零“00000”档“N”（N=1~7）损坏，须重新校正。

E．“C—HiN”：表示校正高值“19000”档“N”（N=1~7）损坏，须重新校正。

G．“RDC2512B”：仪器型号显示。

九、系统方块图：

十、校验步骤：

A. 开路电压测试：

使用设备：3位半万用表一只，准确度1%或更好。

测试步骤：（1）将RDC2512B测试线分别夹万用表DCV输入两端。

（2）将RDC2512B量程设定从20mΩ档依顺序切换到20kΩ 档，依次记档万用表的DCV值。

规格：20mΩ，200mΩ，2Ω，20Ω档开路电压小于1V。200Ω，2kΩ，20kΩ档小于4V。

B. 准确度校验步骤

使用设备：标准电阻10mΩ±0.05% 100ppm/℃ 0.1W、100 mΩ、1 Ω，10 Ω，1k Ω、10k Ω  ±0.01% 100ppm/℃ 0.1W。

校验步骤：

（1）RDC2512B开机执行自检并预热10分钟后，将一起设定在20 mΩ档。

（2）RDC2512B测试线接到仪器测试端，将测试线互夹（保证S+端与S-直接接触，D+端与D-端直接接触），如果底数不为零，请按清零键，作清零动作。

（3）再将做完清零动作之测试夹夹10 mΩ标准电阻，激烈仪器测试结果。

（4）将量程由20 mΩ切换到200 mΩ档，重做清零动作后，测试100 mΩ标准电阻，并记录其值。

（5）重复换档，依次测试1 Ω、10 Ω、1kΩ、10k Ω等标准电阻，并记录其值。

十一、一般故障排除方法:

（一）、电源部分

1、无工作电压：割开三端稳压管的输出脚与后面的电路连接，测量三端稳压管的输出脚电压是否正常。

A、正常：说明后面的电路中的电源有短路、芯片插反、插错。

B、不正常、说明三端稳压管坏（78H05、7808、7908、7912、），圆桥、扁桥以及电源变压器烧坏。

（二）、拟数部分：

1、测量数据不稳定乱跳：4052坏或测试线坏。

2、量程转换不正常：恒流源部分BUZ11场效应管或光耦TLP521-1坏，D8255芯片坏，RP1和RP2排阻坏，4052芯片坏。

3、不报警：74LS00芯片、喇叭坏或讯响开关坏，以及无+8V电源。

4、不能测量：恒流源BUZ11坏、1403坏，D880坏，V13（3904）、V15（3906）三极管坏，7135芯片坏。

5、测量值与实际值不对：1403、0P07芯片，BUZ11、D880、V13（3904）、V15（3906）、 7135坏。

6、不能快速测量：D24（10MHz）晶振、74L900、74LS393、D2（74LS00）芯片坏。

7、黑屏：晶振11.059MHz、、87C52、373、8279、74LS245芯片坏。

8、有个别数码管不亮或偏暗：74LS06、8550（三极管）、数码管坏。

9、按键无效或指示灯不亮：微动按钮坏，V36、V37、V38（D8550）三极管坏。 D46、74LS138芯片坏。

10、某一个档位不能测量：4502、电阻R1、R2、R3烧坏。

11、某一个量程恒流不对：这个量程恒流源BUZ11烧坏、电阻R13、R21-24其中一个烧坏。

12、开机显示停止、初始化失败：RM28C16、87C52芯片坏。

13、特制通信的仪器不能通信：MAX232、6N137芯片烧坏，以及通信开路或短路、线接错。

十二、供货成套性

1、RDC2512B                        1台

2、五端测试线                       1付

3、电源线                           1根

4、保险丝1A                        2只

5、使用说明书                       1份