目            录

第一章 安全规则········································1

1.1 一般规定··············································1

1.2 维护和保养············································1

1.3 安全要点·············································1

第二章 VG-6-ATE电器安全性能综合测试系统简介······1

2.1 产品概述··············································1

2.2 主要特点··············································1

第三章 技术指标········································2

3.1 整机规格·············································2

3.2 技术参数··············································2

第四章 系统组成和原理·································4

第五章 操作面板简介···································4

5.1 前面板简介············································5

5.2 右侧板简介············································6

5.3 后面板简介············································6

第六章 使用方法········································6

6.1 外部接线·············································6

6.2 启动测试系统··········································7

6.3 选择测试组············································8

6.4 设置测试项············································8

6.5 串行通讯·············································11

6.6 关机················································11

第七章 故障处理及注意事项····························11

7.1 简单故障处理··········································11

7.2 注意事项·············································12

第八章 成套性··········································12

第一章  安全规则

1.1 一般规定

1.  使用本测试系统前,请认真阅读该使用说明书,按说明书要求使用

2.  测试过程中严禁操作人员身体触及系统柜带电部位和被测负载壳体, 谨防触电!

3、拆接系统柜后面板上的连接线时，请务必在切断电源、断开空气开关后，再行操作！

4、 进行耐压和绝缘测试时，被测负载应与大地和周围物体保持良好的电气隔离。尤其注意：被测负载与流水线体保持良好的电气隔离。

5、测试系统柜必须安全良好的接地。

1.2  维护与保养

为了防止意外触电的发生，请不要自行打开系统柜的外壳。如果系统柜有异常情况发生，请寻求威格公司给予维护。所附的线路和方块图仅供参考。

1.3 安全要点

1、非合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。

2、随时保持测试区在安全和有秩序的状态。

3、在测试进行中绝对禁止碰触测试物件或任何与待测物有连接的物件。

4、万一发生任何问题，请立即关闭电源。

第二章 VG-6-ATE电器安全性能综合测试系统简介

2.1 产品概述

该系统采用数字智能控制，集成了接地、泄漏、耐压、绝缘、功率、低压启动多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点，是电器安全性能专用综合测试设备。

2.2 主要特点

1.测试速度快，精度高

测试系统以8位微控制器为核心，测试通道实时捕捉被测电器在测试过程中各参数的变化情况，几秒内完成一项测试，约二十秒就可以完成一次综合测试，能满足生产线对测试时间的要求。

2.操作简单

测试系统采用背光式液晶屏显示，光线柔和，清晰度高，受环境光线影响小；中文菜单，光标指示，简明易懂。

3.运行可靠

测试系统整机线路采用多种抗干扰措施，抗干扰能力强；同时具有硬件和软件保护，运行安全可靠。

4.联机方便（选配功能）

测试系统备有RS232和RS485串行通讯接口，能方便的实现与计算机的通讯，实现计算机对测试系统的控制和测试数据的采集。

第三章  技术指标

3.1 整机规格

| 项目 | VG-6-ATE |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC 220V+22V，50Hz+2Hz |
| 整机空载功耗 | 约30W |
| 使用环境 | 环境温度：(20+10)℃ |
|  | 相对湿度：≤60% RH |
| 外型尺寸 | 柜式520（W）×600（D）×1100（H） |
| 重量 | 约100㎏ |

3.2 技术参数

1 接地电阻

输出电流 ：交流10A/25A

输出电流误差：+（测量值×5%）A

接地电阻测试范围：(10.00~600) mΩ

接地电阻测试精度：(10.00~400) mΩ +（测量值×5%）mΩ

(400~600) mΩ  +（测量值×5%+8 mΩ）

时间设置范围：（1~200）s

2 绝缘电阻

输出电压：直流500V/1000V

输出电压误差：+（测量值×5%）V

绝缘电阻测试范围：(0.5~500)MΩ

绝缘电阻测试精度：100 MΩ以下 +（测量值×5%+5个字）MΩ

100 MΩ以上 +（测量值×15%）MΩ

时间设置范围：（1~200）s

3 耐压

输出电压：    冷态 ：交流 （0~4500）V

输出电压误差：（500~1000）V为+（测量值×5%）V

1000V以上为+（测量值×2.5%）V

击穿电流测试范围：（0.10~20.00）mA

击穿电流测试精度：（0.10~0.50）mA +（测量值×5%+5个字）mA

（0.50~2.00）mA +（测量值×5%）mA

2.00 mA以上 +（测量值×2.5%）mA

时间设置范围：（1~200）s

4 泄漏电流

输出电压：1.1倍的输入电压（由隔离变压器输出）

泄漏电流测试范围：（0.05~10.00）mA

泄漏电流测试精度：（0.05~2.00）mA  +（测量值×5%）mA

2.00 mA以上   +（测量值×2.5%）mA

时间设置范围：（1~200）s

5功率

输出电压：1.0倍的输入电压（由隔离变压器输出）

电压测试范围： 交流 (0~500)V

电压测试精度：+（测量值×3%）V

电流测试范围：0.10A~20.00A

电流测试精度：+（测量值×3%）A

功率测试范围：(0~5000)W

功率测试精度：+（测量值×3%）W

功率因数测试范围：0.00~1.00

时间设置范围：（1~200）s

6 低压启动

输出电压：0.85倍的输入电压（由隔离变压器输出）

电压测试范围： 交流 (0~500)V

电压测试精度：+（测量值×3%）V

电流测试范围：0.10A~20.00A

电流测试精度：+（测量值×3%）A

功率测试范围：(0~5000)W

功率测试精度：+（测量值×3%）W

功率因数测试范围：0.00~1.00

时间设置范围：（1~200）s

注：1、对于隔离变压器的配置，用户可根据工艺要求按以下容量选择其一：2000W、3000W、4000W、5000W。

2、以上测试项可根据用户需要灵活配置。

3、功率和低压启动两项是用户可选配的功能。

4、以上各技术参数为标准配置，用户的特殊要求参考双方签署的技术协议，本使用指南不做修改。

第四章  系统组成和原理

测试电路及组成框图如下图所示

AC220V

整流 逆变

变压器

主  板

隔 离 变

压 器

继电器

AC220V

耐压绝缘

继电器

接地泄漏

继电器

低压功率

测试电路组成框图

第五章  操作面板简介

5.1 前面板简介

标示1---为液晶显示屏：显示汉字和字符。

2---为“+”对应功能为单项测试时光标上下移动或设置参数时改变参数的大小（对应增大）。

3---为“—”对应功能为单项测试时光标上下移动或设置参数时改变参数的大小（对应减小）。

4---为STOP(停止)键：按下此键，将会停止测试。在某一单项测试完毕后，需按下此键，然后再选择下一个测试项目。

前面板图示

5---为打印按键（选配功能）。

6---为电源(POWER)开关。

7---为 START(测试)键：选择好综合或某一单项测试选项后，按下此键，即开始测试。

8---为测试状态指示灯。

9---为停止状态指示灯。

10---为合格指示灯。

11---为不合格指示灯。

12---为取消键。

13---为确定键。

14---为F3→ 对应功能载入或右移。

15---为F4← 对应功能左移或单项 ：当需要进行单项测试时，按下F4键，再使用+/—键选择某一项再按START(测试)键，即可对所选项目进行测试。

16---为F2↓ 对应功能下移或设置：当测量接地电阻时可以用此键切换10A/25A电流档，当测量绝缘电阻时按下此键切换输出直流电压500V/1000V档位。

17---为F1↑对应功能上移或综合：当需要进行综合测试时，对应按下F1键，即可选择综合测试，再按下START(测试)键，进行综合测试。

5.2右侧面板简介

右侧面板图示

标示1为两个稳不落插座，接被测品电源。

标示2、3为两个高压输出插座，接测试线的高压插头。

5.3 后面板简介

后面板图示

标示1为系统柜电源插口，2、3为试验电源接线柱，4为空气开关。

第六章  使用方法

6.1 外部接线

本系统配备了一根电源线和一根外部测试线。在测试前需将试验电源线的接线端子与系统柜试验电源的两个接线柱相连，将220V/50Hz电源接入系统柜的电源插座。

6.2 启动测试系统

1、将220V/50Hz电源接入测试系统电源插座，按下前面板上的电源开关，本系统随即启动。启动后的界面首先显示“杭州威格仪器”，然后进入测试项目菜单界面 ,如图1所示 。

2、然后关闭电源 ，检查试验电源线及系统柜电源线是否连接好，再把被测电器的电源线接入被测品电源接口，然后将测试线的两个高压输出插头插入右侧面板的两个高压插口，测试线的另一端的夹子夹在被测品的金属外壳上（外壳须良好接地）

3、确认接线正确之后，闭合空气开关，打开电源，出现图1界面后，可以按设置(F2)键进行接地10A/25A电流档或绝缘输出电压（500V/1000V）的切换选择；然后就可以进行测试了。你可以选择综合测试或单项测试。

| 综合测试——A组 s V A | 综合 设置 载入 单项 |
| --- | --- |
| 接地 000 000 000mΩ 泄漏 000 000 0000m 耐压 000 000 0000m 绝缘 000 000 0000 MΩ 低压 000 0000 0000 0000W 0000 功率 000 0000 0000 0000W 0000 |  |

图1   启动测试界面

4、如果要进行综合测试，在启动后设置测试项参数并存储（详见6.2、6.3）再按下START（测试）键，系统将会按照设置的测试项目进行测试,直到各项测试完毕，系统自动按下STOP（停止）键，即完成一次综合测试。如需再次测试，按下综合键，按启动进行综合测试，测试完毕，系统自动按下STOP（停止）键，即完成综合测试。

5、如果选择单项测试，首先按下单项键（F4），光标锁定在单项上，同时在测试项目栏光标显示在接地测试项上面，如果你要测试接地，再按下START（测试）键就可以了，测试完之后按下STOP（停止）键；通过 +/- 键进行选择继续下一个项目的测试。

6. 按下单项、综合键后，系统默认接地电流25A，绝缘电压1000V档位输出，按设置键进行接地10A、绝缘500V的切换。

6.3选择测试组

当进入图1所示界面后,按下设置键进入图2所示设置界面,此时光标在“设置参数——A组”的“A”上面,按+/-键选择测试组（A、B），然后设置该组测试技术指标，按确定键存储设置参数后进入图1界面，按载入键载入所选择组的参数，确认后进入相应载入组综合测试界面，再按下开始测试键立即执行当前组的测试。

| 设置参数——A组 | ↑↑ ↓↓ →→ ←← |
| --- | --- |
| __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 遇不合格停止测试 |  |

图2 设置界面

6.4设置测试项

1、当进入启动测试界面（如图1所示）后，按设置键进入设置参数界面（如图2所示），进行各组的参数设置（注：三角光标指示目前参数设置光标所处的行）。

| 设置参数——A组 | ↑↑ ↓↓ →→ ←← |
| --- | --- |
| __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 遇不合格停止测试 |  |

图3  参数设置一

2、 首先选择测试组，进入该界面后的光标在“设置参数——A组”的“A”上面,使用+/-键选择测试组（A、B）；然后进入该组的参数设置。按↑↓键设置测试项。按下移键进入图3测试项目及其参数设置状态，然后按+/-键选择要测试的第一个项目（接地、泄漏、耐压、绝缘、功率、低压启动）如图４所示；然后按←或→键进行该测试项目的参数设置。按左移或右移键使光标移动到要设置的参数上，按+/-键设置参数的大小（例如 图5所示）；需要设置的其他测试项目方法同上。例如图6的一组测试项目的参数设置（注：图中该组参数仅供说明操作使用，并无其它意义）。

| 设置参数——A组 | ↑↑ ↓↓ →→ ←← |
| --- | --- |
| 接地 000S 00 A ≥000mΩ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 遇不合格停止测试 |  |

图4  参数设置二

| 设置参数——A组 | ↑↑ ↓↓ →→ ←← |
| --- | --- |
| 接地 100S 15 A ≥010mΩ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 遇不合格停止测试 |  |

图5  参数设置三

在测试项目设置完毕后，还可以设置遇不合格项是否停止测试（如图6所示），在图6所示的设置状态下，按+/-键设置遇到不合格项停止或继续测试（默认状态为遇到不合格项停止测试），然后按确定键，系统会提示“是否存储”，再次按下确定键即可存储该组设置的参数。至此一个测试组的参数就设置完毕了。同理根据需要进行其他测试组的参数设置。在最后按确定键并存储之后进入图1界面，按载入键进入载入界面（如图7所示）；按+/-键进行测试组的选择（A、B），然后按确定键即可载入，此时会进入载入的测试组的综合测试界面（如图8所示），按下“开始测试”键，立即进入该组测试项目的综合测试。其它组的综合测试方法同上。

| 设置参数——A组 | ↑↑ ↓↓ →→ ←← |
| --- | --- |
| 接地 100S 15 A ≥010 mΩ 耐压 010S ≤00.20 mA 泄漏 011S ≤00.15 mA 绝缘 007S 1000 V ≥0500 MΩ 低压 006S ≤03.20 A ≥03.00 A 功率 005S ≤75.00 W ≥65.00 W 遇不合格停止测试 |  |

图6  参数设置四

| 设置参数——A组 | 综合 设置 载入 单项 |
| --- | --- |
| 接地 100S 15 A ≥010 mΩ 耐压 010S ≤00.20 mA 泄漏 011S ≤00.15 mA 绝缘 007S 1000 V ≥0500 MΩ 低压 006S ≤03.20 A ≥03.00 A 功率 005S ≤75.00 W ≥65.00 W 遇不合格停止测试 |  |

图7  载入界面

| 综合测试——A组 s V A | 综合 设置 载入 单项 |
| --- | --- |
| 接地 000 000 000mΩ 泄漏 000 000 0000m 耐压 000 000 0000m 绝缘 000 000 0000 MΩ 低压 000 0000 0000 0000W 0000 功率 000 0000 0000 0000W 0000 |  |

图8  测试界面

3、 设置参数并存储后，如果没有载入就进行测试，综合测试时系统默认为最后设置的那组测试项目的参数。

4、 在对某组进行综合测试时如果该组设置为遇到不合格项停止测试，系统会在遇到不合格项时停止并发出不合格报警（蜂鸣器发出三短声），同时不合格指示灯亮；如果该组设置为遇到不合格项继续测试，系统会在遇到不合格项时继续测试，直到该组测试完毕，系统会发出不合格报警。如果测试完毕各测试项目全部合格，系统会发出合格报警（蜂鸣器发出一长声），同时合格指示灯亮。

5、 在综合测试时，每测试完一项，系统都会与该测试项目的设定参数进行比较并做出合格与不合格判断，在该项目最后面打“√”或“Х”。

6.5串行通讯（选配功能）

本系统带有RS232或RS485口。用户可以通过RS232接口与PC 机通讯，对测试数据进行处理。

6.6关机

测试系统在关机前应先按下停止键退出测试状态，断开空气开关，然后关闭测试系统面板上的电源开关。

第七章 故障处理及注意事项

7.1简单故障处理

故障一：开机液晶屏无显示，按键无响应。

处理方法：检查测试系统电源插座中的保险丝是否熔断，若熔断，请更换10A保险丝。

故障二：接地、耐压、绝缘测试中出现某一项异常

处理方法：检查外部连线是否出现开路或短路现象。

故障三：系统出现死机状态

处理方法：关机，等待半分钟后重新开机

7.2 注意事项

1  本测试系统在测试时，有高电压、大电流输出，操作人员务必严格按照说明书操作，严禁身体触及系统柜带电部位和被测品壳体，以免触电。

2 本机工作电源要完全接地。

3  在进行耐压和绝缘测试时，被测负载应与大地和周围物体保持良好的电气隔离。

4  如果环境相对湿度大于60%RH，大于100MΩ的绝缘电阻测量精度会受到较大影响。

5  测试系统在关机前，要去掉测试上的负载（要断开系统柜后面的空气开关），然后关掉测试系统电源。

第八章 成套性

1、VG—6—ATE         1台

2、电源线               1根

3、测试线               1根

4、保险丝5*20-5A        2只

5、使用说明书           1份

6、产品合格证           1张

7、保修卡               1