一、概述

VG2218A测功机控制器采用数字同步采样技术及微机技术，准确测量测功机转速、转矩、输出功率 、效率，所有参数均为数字显示，测量精度转距0.5级，转速0.2级。

二、主要特点

  - 采用五窗口同时显示转速、转距、输出功率 、效率，以及最后窗口指示励磁电流（范围（0～2）A采用指针显示）。

  - 通过前面板的励磁调节旋钮调节测功机的励磁电流（即试验电机负载）。

  - 具有计算机通信接口。

  - 通过RS-232接口接受电参数测量仪的电压、电流、功率、功率因数及频率。

  - 能与两种系列测功机配套使用。

  - 具有手动/自动调节。

  - 测试范围广：转速为（0～30000）r/min，转矩为(0～200)N.m

  - 使用方便，测试速度快。

三、主要技术指标

| 参数名称 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 转速范围 | (0～30000)r/min |
| 转矩范围 | 10mN·m～200N·m（共18个量程，手动切换） |
| 转速精度 | ±0.2％ |
| 转矩精度 | ±0.5％ |
| 工作电源 | AC220V±22V，50Hz±1Hz |
| 整机功耗 | 小于15VA |
| 使用环境 | 环境温度：(0～40)℃，相对湿度：30％～90％ |
| 外形尺寸 | 387W*340D*132H （mm） |
| 重量 | 约5kg |

四、面板控制

1、前面板：

前面板采用五个显示窗口。第一窗口显示转速（rpm）；第二窗口显示转距；第三窗口显示输出功率(W) ；第四窗口显示效率；第五窗口显示励磁电流（A）。

1.1、电源开关：按下该键，仪器电源接通。

1.2、量程选择：按下该键显示当前转距量程范围，如在2秒内连续按该键，仪器分

图（一） VG2218A前面板

别从小到大转换量程（最小显示20mN.m;  最大显示200N.m）。用户只需选取与测功机相对应量程，等待2秒后仪器自动退出设定状态，回到测量状态。

1.3、锁定键：按下该键，仪器处于锁定状态，再按下该键仪器退出锁定状态，并恢复正常测量状态。

1.4、标题1：按下该键打印标题。（注：该功能已取消）

1.5、标题2：备用

1.6、数据：按下该键打印测试的数据（与标题1配套使用）

1.7、复位：按下该键仪器复位一次。

1.8、手动/自动：打到手动位置时，电机试验负载大小由手动调节；打到自动位置时，电机试验的负载大小由电脑控制。

1.9、励磁调节：调节试验电机负载大小。

1.10、效率：显示试验电机效率。

2、后面板：

图（二）  VG2218A后面板

后面板共有四个接口，其中“测功机接口”接测功机信号输出端口；“RS-232C”接口由测试系统决定，如果是手动测试系统，则“RS-232C”接口直接与电参数测量仪（如GDW1202，GDW1206，或GDW3001）的RS-232C接口相连接，这样VG2218A测功机控制器就能计算出效率，否则效率窗口显示EFF；如果是自动测试系统，“RS-232C”接口与电参数测量仪（如GDW1202，GDW1206，或GDW320B）及电脑连接。“励磁输出”与测功机后面板接口相连，来控制测功机负载大小。

3、接线图：

图（三）  接线图

五、测量操作：

1、将仪表的电源插头接上220V电源。

2、按接线图正确接线。

3、开启仪器电源，预热5分钟后使用。

4、选择与测功机对应的量程,以及确定是手动/自动操作系统。

5、加载励磁电流，使仪表正确显示各参数值。

六、通讯协议

在这里，称PC机为“上位机”，测功机控制器为“下位机”。

上位机与下位机通讯采用标准RS-232接口，波特率固定为9600bps，数据祯由10位组成：1位起始位（0）、8位数据位（低位在先）和一位停止位（1）。

上位机控制所有在RS-232通讯回路上传递的信息。任何情况下，下位机都不主动发送信息。下位机只有在正确接收到上位机发送的信息后，才回送相应的信息。上位机发送后在一定时间（200ms）内若没有接收到下位机回送的正确接收信息，则重发二次，若仍然没有接收到，则认为通讯故障，报警。

上位机传送至下位机的信息有：

1、16位D/A转换器的转换值，数据格式如下：

STX+FUNC+DAV+CHKS+ETX

其中：①STX为02H—表示通讯开始；

②FUNC为功能码（DAH）--表示传送的是D/A转换设定值；

③DAV为D/A转换的设定值（5字节高位在前的ASII码—注1）

④CHKS为校验和（是STX、FUNC、DAV所有字节的异或，若其结果为02H、03H、20H或2DH—注2，则“加”作为校验和）；

⑤ETX为03H—表示通讯结束。

2、读测功机控制器测量值命令，数据格式如下：

STX+FUNC+CHKS+ETX

其中：①STX为02H—表示通讯开始；

②FUNC为功能码（52H）--表示为读测功机控制器测量值命令；

③CHKS为校验和（是STX、FUNC二字节的异或，若其结果为02H、03H、20H或2DH，则“加”作为校验和）；

④ETX为03H—表示通讯结束。

下位机传送至上位机的信息有：

1、当正确接收到上位机发送的D/A转换设定值时回送已正确接收信息，数据格式如下：

STX+FUNC+OK+CHKS+ETX

其中：①STX为02H—表示通讯开始；

②FUNC为功能码（DAH）--表示接收到的是D/A转换设定值；

③OK为5AH—表示正确接收到D/A转换设定值；

④CHKS为校验和（是STX、FUNC、OK所有字节的异或，若其结果为02H、03H、20H或2DH，则“加”作为校验和）；

⑤ETX为03H—表示通讯结束。

2、当正确接收到上位机发送的读测功机控制器测量值命令时回送测量值，数据格式如下：

STX+FUNC+SPD+TORD+POWER+CHKS+ETX

其中：①STX为02H—表示通讯开始；

②FUNC功能码（52H）--表示回送的是测功机控制器的测量值；

③SPD为测得的速度值（5字节高位在前的ASCⅡ码）；

④TORD为测得的转矩值（共6字节，数据格式见注3）；

⑤POWER为测得的功率值（共5字节，数据格式见注4）；

⑥CHKS为校验和（是STX、FUNC、SPD、TORD、POWER所有字节的异或，若其结果为02H、03H20H或2DH，则“加”作为校验和）；

⑦ETX为03H—表示通讯结束。

注1：D/A转换值最大为65535（对应的四位十六进制数为FFFF。若D/A转换器采用AD5321（12位），则高三位作为其D/A转换值）。

注2：其中20H为要求电参数表传送电参数的命令，2DH为复位电参数表命令。

注3：5字节高位在前的ASCⅡ码加1字节标志字节。其中标志字节的高四位表示转矩值的量纲（5H—表示量纲为mN.m，AH—表示量纲为N.m）。标志字节的低四位表示转矩值的小数位数。

注4：4字节高位在前的ASCⅡ码加1字节标志字节。其中标志字节的高四位固定为5H。标志字节的低四位表示功率值的小数位数。

七、VG2218A打印格式

1、与电参数测量仪连接时：

## U      I      P1     M    n     P2    EFF    P.F     f

NO：（V）   (A)     (W)    (N.m)   (rpm)   (W)     (%)             (Hz)

01  224.5   1.024    216.1    0.0425     13587    60.41     27.7      0.93      50.01

02   224.4   0.992    209.2    0.0421     13745    60.70     28.7      0.93      50.01

03   224.8   0.985    208.1    0.0418     13853    60.64     29.2      0.93      50.01

2、没有连接电参数测量仪时：

## M        n       P2

NO：  (N.m)     (rpm)     (W)

01    0.0425     13587    60.41

02    0.0421     13745    60.70

03    0.0418     13853    60.64

八、一般故障排除方法

1、首先查几个工作电源正常否。

2、一开机励磁电流调不到或指针到某个位置调上调下都不动：Q1BU932或Q2BU406功率管坏。

3、不能通讯：RS232芯片坏。

4、开机黑屏：R50变压器坏或程序芯片89C51坏。

5、按键失灵：8279芯片坏。

6、自动励磁加不上：查AD5321芯片4脚电压有无升高，如有升高W4（20kΩ）可调电阻坏；如无，再查6、7脚电压无变化，如有而且4脚电压无升高AD5321坏，如6、7脚电压无变化，U24（74HC14HC）坏或PK1（10kΩ）排阻坏。

九、供货成套性

- VG2218A测功机控制器                       1台

- 电源线                                      1根

- 使用说明书                                  1本

- 产品合格证                                  1份

- 保修单                                      1份

- 专用连接线（信号线、励磁线、通讯线）        各1根

- 保险丝0.5A                                  2只