## VG2670A
VG2670A耐压测试仪维修手册
型号 | 故障描述 | 更换维修元器件
VG2670 | 开机报警或误报警 | 556芯片损坏或324芯片损坏或蜂鸣器损坏或测试线损坏
VG2670 | 打负载时，电压窗口显示无穷大 | 7107芯片损坏
VG2670 | 不能启动 | 556芯片损坏或启动键损坏或继电器损坏
VG2670 | 不能定时 | 4025芯片损坏
VG2670 | 时间乱跳，时间不准 | 4060芯片损坏
VG2670 | 不会定时复位 | 9013芯片损坏
VG2670 | 无泄漏电流 | R13压敏电阻损坏
VG2670 | 预置电流会变 | B1方桥更换预置调节电位器1损坏
VG2670 | 过一段时间自动启动 | D74148二级管损坏，措施在E5上并几K电阻
VG2670 | 电流窗口无显示 | 显示板20欧姆/5瓦电阻损坏，7107芯片损坏
VG2670 | 开机电压窗口显示不正常 | 二极管击穿
VG2670 | 开机电压窗口显示有电流显示 | 324芯片损坏
VG2670 | 一开机时窗口有数码管不亮 | 40192损坏
VG2670 | 电压调不上 | 调压器损坏
VG2670 | 开机后可以启动，但电压不能上升 | 继电器烧坏
VG2670A | 电流窗口列显示 | 220Ω5W电阻烧坏.校准
VG2670A | 启动报警 | 更换356
VG2670A | 高压调节中间段无显示 | 更换0.3KW调压器,校准
VG2670A | 预置跳动 | 更换324.校准
VG2670A | 没高压,校准 | 更换5LA-12VDA继电器
VG2670A | 开机报警 | 更换356脚铜皮断,电源插座.校准
VG2670A | 时间不对 | 4025.4013(2个)40192(2个)4511(2个)校准
VG2670A | 开机报警 | 17324.356.4013.校准
VG2670A | 电压无显示 | 虚焊,校准
VG2670A | 开机就启动，短路，定时坏 | 换启动开关，拨码盘1个，调精度
VG2670A | 调漏电流20mn档会跳动，有时会出现漏电流 | 更换电位器102，2个104电阻
VG2670A | 开机电压无穷大，定时不能启动，断线，开机报警 | 换40192，356，9013，0.3千瓦调压器，调精度
VG2670A | 开机报警，高压棒断线 | 更换356，换高压线
VG2670A | 开机报警 | 更换17324
VG2670A | 前面板摔坏 | 修调压器，衬板，校准
VG2670A | 精度差 | 换390M，拨码盘1付，面框，2W10，校准
VG2670A | 预置超大 | 断线，继电器补焊
VG2670A | 漏电流不好 | 换7805，校准
VG2670A | 预置跳动 | 换1K电位器
VG2670A | 不能启动 | 高压棒维修，校准
VG2670A | 漏电流缺笔数码管 | 换数码管1个
VG2670A | 开机漏电流，黑屏 | 换5W220R电阻1个，调精度
VG2670A | 不能启动，预置不好 | 换556，17324，调精度
VG2670A | 开机报警 | 换17324，调精度
VG2670A | 开机就启动，有漏电流 | 换17324，556，校准
VG2670A | 开机就启动 | 换556，调精度
VG2670A | 测试灯不亮，不能测量 | 换102电位器1个，测试灯一个，面框一个，校准
VG2670A | 漏电流不好 | 换390一个，调精度
VG2670A | 开机就启动 | 换17324，调精度
VG2670A | 开机报警，没有电流，测试灯不亮，定时不能复位 | 换17324，平面灯1个，9013，390各一个
VG2670A | 开机测试，不能定时，预置时报警不连续 | 换556，356，104电容，40192（2个）调精度
VG2670A | 开机报警，预置调节不能，升压器松动 | 换17324，356，502电位器，103电容，调精度
VG2670A | 电流不好，升压器松动 | 换17324，调精度
VG2670A | 衬板凹进去了 | 修衬板
VG2670A | 开机报警 | 更换 17324，调精度或更换356，调精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换556，4511（2个）
VG2670A | 芯片松动 | 调准精度
VG2670A | 预置时会跳动 | 更换17324，调精度
VG2670A | 预置不好，有漏电流 | 更换AXD3-13 1K电位器，校准
VG2670A | 没电压，定时键坏 | 更换SRD-S-112D继电器1个，调精度
VG2670A | 没有电压 | 更换20MΩ10KV高压电阻，调精度
VG2670A | 调压器升压器松动，精度很差，预置不好 | 调精度
VG2670A | 无电压，漏电流无穷大 | 更换2W10 SLA-12VDC-SL-C调精度
VG2670A | 调压器坏，塑料柱断 | 更换调压器3KW，塑料柱，面框，调精度
VG2670A | 开机报警，定时无法启动，无法预置 ，定时不好 | 更换4025，4013，556，17324，4060，356面框各一个，校准
VG2670A | 无电压 | 更换SLA-12VDC-SLC继电器一个，调精度
VG2670A | 测试灯不亮，按启动，继电器不吸合 | 更换面框，测试灯，继电器，调精度
VG2670A | 数码管不好，调压器卡坏 | 更换数码管，修理调压器，调精度
VG2670A | 不能启动 | 更换启动开关，调精度
VG2670A | 排线掉了 | 调精度
VG2670A | 漏电流不好，升压器断了 | 更换面框一个，圆桥一个，修理升压器，调精度
VG2670A | 开机报警，不能启动，定时的时候不能启动，不会下降定时 | 更换17324，356，556，4060，4013，4025小晶振，调精度
VG2670A | 电压会闪动， | 更换电阻100K，240K，调精度
VG2670A | 高压输出座坏，面框上面没有 | 更换面框一个，高压输出座一个，调精度
VG2670A | 开机报警，定时不会下降，不复位 | 更换圆桥2W10，9013，556，17324，4060，4025，4013，调精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，调精度
VG2670A | 电流跳动 | 更换10V稳压管，4148，调精度
VG2670A | 不能启动 | 更换556，调精度
VG2670A | 开机报警，定时不好，不会下降 | 更换4013，4025，4060，17324，556调精度
VG2670A | 显示板上的数码管不好 | 更换共阳数码管2个，共阴1个，调准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，高压棒坏，调精度
VG2670A | 电源插座坏 | 更换电源插座，调精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，风鸣器，调精度
VG2670A | 开机报警，不能定时复位 | 更换4148，9013，17324，调精度
VG2670A | 开机报警，精度差 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 电压跳动 | 更换7805，5.1V稳压管，调精度
VG2670A | 漏电流偏大，精度差 | 校准精度
VG2670A | 精度差 | 更换底脚1个，校准精度
VG2670A | 时间不好，精度差 | 修拨码盘，调准精度
VG2670A | 时间不好，不会下降，定时时不能启动 | 更换4013，4025，15X15平面管灯，校准精度
VG2670A | 开机就启动，电流跳动，数码管缺笔 | 更换390，启动开关，数码管，圆桥，校准精度
VG2670A | 电压不好，会偏暗跳动 | 更换100欧电阻，5.1V稳管，调精度
VG2670A | 电压跳动，会偏暗 | 更换100欧电阻，5.1V稳管，显示板灯一个，调精度
VG2670A | 开机显示漏电流，启动定时不会下降，电流没有 | 更换356，17324，4025，圆桥2个，调精度
VG2670A | 预置不好，漏电流超大，排线松动 | 更换7107，调精度
VG2670A | 开机漏电流显示溢出 | 更换圆桥1个，调精度
VG2670A | 漏电流大，精度有点差 | 调精度
VG2670A | 开机报警，定时的时候不会下降 | 更换356，4025，调精度
VG2670A | 不能复位 | 更换2个电容，233K电容，校准
VG2670A | 无电压，不能启动 | 更换启动开关，继电器，10390电阻，调压甲级队帽另加，调精度
VG2670A | 无电压升压器松动 | 更换高压电阻20M欧10KV调精度
VG2670A | 无电压，高压电阻断 | 更换0.3KVA调压器，调精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，调精度
VG2670A | 不能定时，定时不会下降，漏电流超大 | 更换4025，4060，17324，调精度
VG2670A | 更换新的
VG2670A | 开机报警，定时不会下降 | 更换356，4013 校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，调精度
VG2670A | 数码管缺笔，开机电流档不好，电位器不好，7805断了 | 更换电位器，数码管各一个，校准
VG2670A | 启动时测试灯不亮 | 更换面框，测试灯一个，调精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，精度校准
VG2670A | 调压器坏，琴键板按键断了 | 更换调压器，加一帽，调精度
VG2670A | 预置偏差大，显示板松动 | 精度校准
VG2670A | 电流不好，跳动 | 更换10V稳压管，调精度
VG2670A | 精度差，电源插座坏 | 更换电源插座，精度校准
VG2670A | 精度差，漏电流偏大 | 精度校准
VG2670A | 开机时间漏电流黑屏 | 更换7812，调精度
VG2670A | 开机定时不好，定时不会下降，调压器坏 | 更换4060，4025，调压器，校准
VG2670A | 不能复位 | 更换面框，复位开关，调精度
VG2670A | 高压枪的摇控断线 | 接线，校准精度
VG2670A | 高压棒坏 | 修理高压棒，精度校准
VG2670A | 漏电流显示不稳定 | 更换7805，调精度
VG2670A | 开机报警，不能预置 | 更换356，调准精度
VG2670A | 开机漏电流显示黑屏 | 更换5W220灯一个，显示板断线，精度校准
VG2670A | 电源插座坏，定时不好 | 更换电源插座，1付拨码盘，调精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器一个，校准
VG2670A | 无电压，不能复位 | 更换继电器，9013，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换调压器，精度校准
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 漏电流不好，圆桥坏 | 更换圆桥一个，校准精度
VG2670A | 不能启动 | 更换启动开关一个，校准
VG2670A | 摇控断线，精度不好 | 精度校准
VG2670A | 有漏电流，调压器不好 | 更换0.3千瓦调压器，W102电位器一个，220UF/16V电容一个，校准
VG2670A | 预置偏差 | 精度校准
VG2670A | 不能启动，定时不好，不会下降 | 更换556，4013，4060，4025，调精度
VG2670A | 漏电流显示溢出 | 调精度
VG2670A | 无电压，定时不好 | 修高压阻断了，长025有短路，调精度
VG2670A | 不能启动，继电器不吸合，电流不好 | 更换启动开关一个，复位开关一个，17324，继电器，校准精度
VG2670A | 不能复位，预置偏差大 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 无电压，预置不好，高压电阻断了 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 定时不好，电源插座坏 | 更换电源插座一个，拨码盘 一付，保险线2个，底脚一个，校准精度
VG2670A | 漏电流偏大 | 校准精度
VG2670A | 漏电流偏大，精度差，电压偏差大 | 校准精度
VG2670A | 电压不好 | 更换0.3KVA调压器一个，校准
VG2670A | 不能启动 | 更换SLA-12VDC-SL-C继电器一个，校准精度
VG2670A | 开机报警或电流不好 | 更换17324，356，校准精度
VG2670A | 开机黑屏 | 更换DB-14变压器，7805各一个，校准
VG2670A | 开机报警，漏电流超大，调电流时电流和表不一致 | 更换17324，356，2W10S圆桥，1.5KE43CA 2个，校准
VG2670A | 无电压，高压输出座坏，高压电阻断 | 更换高压输出座，高压电阻，校准精度
VG2670A | 漏电流超大 | 更换1.5KE432CA两个，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 校准精度
VG2670A | 预置不好 | 更换扁桥，556，校准
VG2670A | 漏电流显示溢出 | 更换5W220RJ，调精度
VG2670A | 电流不好 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 定时不好，电流不好 | 更换4025，4013，4060，17324，校准精度
VG2670A | 无电压，遥控断线 | 更换高压电阻，校准精度
VG2670A | 无电流 | 更换17324，390，调精度
VG2670A | 定时的时候无法启动，调压器坏，定时不好 | 更换4013，调压器一个，调压器帽，校准
VG2670A | 定时的时候不能启动 | 更换9013，556，调精度
VG2670A | 电压不好 | 更换390，556，校准精度
VG2670A | 开机就有启动，高压棒坏 | 更换继电器一个，556一个，校准
VG2670A | 开机报警，不能预置 | 更换17324，调精度
VG2670A | 电压不好 | 更换SRD-S-112D继电器，校准
VG2670A | 不能启动 | 更换复位开关，校准
VG2670A | 无电压 | 更换SLA-12VDC-SLC继电器一个，校准
VG2670A | 漏电流大跳动，电压不好 | 更换17324，4148两个，校准
VG2670A | 开机漏电流显示1.000 | 更换356，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换SLA-12VDC-SC-C继电器，校准
VG2670A | 无法定时，定时时候不能启动 | 更换556，2个40192，4025，校准
VG2670A | 无法启动，定时不好 | 更换4025，启动开关，面框，校准
VG2670A | 不能启动，报警不叫蜂鸣器 | 更换556，蜂鸣器，校准
VG2670A | 仪器接高压棒的头不对 | 换过，校准
VG2670A | 开机报警，漏电流超大 | 更换556，17324，校准
VG2670A | 开机不能启动 | 更换556
VG2670A | 定时不好 | 更换4025，4013，校准
VG2670A | 接地线断 | 更换接地柱，校准
VG2670A | 不能启动，不能预置，20MA档坏 | 更换102电位器，556，17324，校准
VG2670A | 调压器，升压器松动 | 校准
VG2670A | 预置不好 | 更换4148（2个），WXD3-13电位器，校准
VG2670A | 电压不好，测试灯不亮 | 更换0.3KW高压器，测试灯，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，4013，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，4025，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换4013，4025，100电阻一个，校准
VG2670A | 电压跳动 | 更换100Ω电阻一个，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 开机报警，定时不会下降，数码管坏，定时不好 | 更换17324，556，356，4013，4060，4025，数码管，校准
VG2670A | 启动继电器不吸合，定时不好 | 更换4013，继电器，校准
VG2670A | 无法启动 | 更换104，校准
VG2670A | 更换VG2672A补差价300元。误报警，接地柱松动 | 更换17324，校准
VG2670A | 无电压，定时不好，不会下降 | 更换4025，0.3KVA调压器，4060，校准
VG2670A | 电压数码管缺笔 | 更换共阴数码管，校准
VG2670A | 开机不能启动 | 更换556，校准
VG2670A | 启动继电器不吸合，电压没有 | 更换继电器，校准
VG2670A | 不能预置 | 更换17324，356，校准
VG2670A | 风鸣器不叫 | 更换风鸣器，校准
VG2670A | 没有电压 | 更换0.3KVA调压器，校准
VG2670A | 排线短路 | 更换 排线一根，排线扣2个，校准
VG2670A | 开机黑屏，漏电流 | 更换7812，校准
VG2670A | 不能启动，无电压 | 更换556，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好，预置不好 | 更换356，4060，另加一个1K电位器，校准
VG2670A | 不能启动 | 更换556，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，4060，4013，校准
VG2670A | 无法启动，定时不好 | 更换复位开关，4025，校准
VG2670A | 电压不好，电流挡黑屏 | 更换0.3KVA调压器，6W220V电阻，校准
VG2670A | 高压棒坏，断线 | 修理高压棒，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换1付拨码盘，校准
VG2670A | 整理线 | 更换104电容2个，面框一个，校准
VG2670A | 无法启动 | 更换启动开关，校准
VG2670A | 琴键板短路 | 更换104电容，校准
VG2670A | 电流精度很差 | 校准
VG2670A | 继电器不吸合，无电压 | 更换继电器一个，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，接地柱，拨码盘，4013，40192，4060，4025，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 不能启动，数码管缺笔，摇控不好 | 更换556，2个共阴数码管，校准
VG2670A | 开机电压黑屏，无电压，定时不好 | 更换4511，4013，继电器，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 更换17324，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，356，校准
VG2670A | 开机报警，无电流，琴健板电阻焊错 | 更换17324，390，356，22UF50V电容，底脚3个，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 电流不好 | 更换17324，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器一个，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换4025，4013，4060，校准
VG2670A | 预置不好，跳动 | 更换电位器，校准
VG2670A | 无电源 | 更换DB-5变压器，校准
VG2670A | 精度差，调压器不好，复位开关不好 | 更换17324，复位开关，修调压器，校准
VG2670A | 电压不好 | 更换0.3KVA调压器，校准
VG2670A | 启动开关坏 | 更换启动开关，校准
VG2670A | 调压器坏，测试灯不亮 | 更换调压器，面框，测试灯，校准
VG2670A |  | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换556，356，4013，校准
VG2670A | 开机报警，电流档黑屏，断线 | 精度校准
VG2670A | 定时不好，高压线头断 | 更换4025，购高压线带夹子的，校准
VG2670A | 不能启动，定时不好 | 更换继电器，556，4025，校准
VG2670A | 无法启动，报警风鸣器不叫 | 更换风鸣器，556，校准
VG2670A | 开机就启动，开机报警，琴键板上的电容炸了 | 更换22UF/50V电容 ，556，17324，校准精度
VG2670A | 不能预置 | 更换电位器一个，校准
VG2670A | 启动就有电压 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，37441，或更换356校准
VG2670A | 1.5KE18CA性能不好 | 校准精度
VG2670A | 开机黑屏，升压器坏 | 更换调压器，升压器，电源变压器，电源插座，校准精度
VG2670A | 漏电流超大 | 更换17324，校准
VG2670A | 漏电流超大，断线 | 更换17324，精度校准
VG2670A | 预置报警不好 | 更换100UF/35V电容，校准
VG2670A | 不能复位 | 更换104电容，校准
VG2670A | 开机报警，风鸣器不叫 | 更换556，风鸣器，校准
VG2670A | 启动开关坏，复位开关坏，面框坏 | 更换启动开关，复位开关，面框，校准
VG2670A | 漏电流超大 | 抑制器坏，校准
VG2670A | 漏电流大，抑制器坏 | 更换接地柱，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换4511，校准
VG2670A | 开机就启动 | 更换SLA-12VDC继电器，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好，断线 | 更换4013，356，100欧电阻，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 精度校准，修高压棒
VG2670A | 启动报警，定时不好，数码管缺笔 | 更换4060，17324，4025，104电容，数码管，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 定时不好，启动时间会闪 | 更换40192，启动开关，104，40192，校准
VG2670A | 漏电流超大 | 更换356，4148，校准
VG2670A | 报警风鸣器不叫，无电压 | 更换556，2个104，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 无电压，开机报警 | 更换17324，继电器，电位器，校准
VG2670A | 启动就报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 调压器坏了，开机报警 | 更换17324，修调压器，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准
VG2670A | 漏电流不好 | 校准精度
VG2670A | 定时不好，漏电流不好 | 更换17324，356，4025，2个104电容，校准
VG2670A | 定时不好，漏电流不好 | 更换4025，356，2个4148，10UF/50V电容，校准
VG2670A | 开机报警，漏电流不好，电压差 | 更换17324，校准
VG2670A | 漏电流不好 | 更换17324，校准
VG2670A | 调压器不好 | 修调压器，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换2个40192，4025，校准
VG2670A | 启动开关坏 | 更换启动开关，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换9013，校准
VG2670A | 开机报警，漏电流不好，不能启动，定时不好 | 更换17324，356，556，4013，4060，4025，接地柱，校准
VG2670A | 不能启动，定时不好 | 更换556，4013，4060，4025，校准
VG2670A | 电压不好，电流不好 | 更换390，105圆桥，校准
VG2670A | 开机报警，不能启动，电压不好 | 更换176324，556，103圆桥，校准
VG2670A | 开机报警，启动灯亮 | 更换17324，556，校准
VG2670A | 精度差 | 更换2K电位器，校准
VG2670A | 不能复位，断线 | 更换556，校准精度
VG2670A | 不能启动，定时不好 | 更换556，4060，校准
VG2670A | 电流不好，启动灯不亮 | 更换启动灯，电位器102，104电容，校准
VG2670A | 电流不好，启动灯不亮 | 更换17324，启动灯，校准
VG2670A | 定时不好，漏电流超大，不能启动 | 更换356，556，17324，4060，4013，4025校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，556，2个4148，校准
VG2670A | 风鸣器不叫了 | 更换风鸣器，校准
VG2670A | 不能启动，电流不好 | 更换复位开关，校准
VG2670A | 漏电流超大 | 更换17324，校准
VG2670A | 电压跳动，电阻没焊好 | 加了47UF/50V电容，校准
VG2670A | 无电压，开机报警，不能启动 | 更换继电器，556，356，100Ω电阻，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换40192，9013，校准
VG2670A | 开机报警，不能启动 | 更换17324，556，校准
VG2670A | 无法启动，电流跳动 | 加47UF/50V电容，校准
VG2670A | 开机报警，启动灯不亮面框坏 | 更换556，启动灯，面框，校准
VG2670A | 开机报警，电压跳动大 | 更换556，加了47UF/50V电容，校准
VG2670A | 开机就启动，灯不亮，面框坏 | 更换面框，启动开关，启动灯，校准
VG2670A | 精度差 | 加3个底脚，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换556，17324，473电容，244电容，校准
VG2670A | 排线松动 | 更换17324，校准
VG2670A | 高压输出座断了 | 更换高压输出座，校准
VG2670A | 漏电流超大，不能启动 | 更换556，校准
VG2670A | 开机报警，继电器不吸合，定时不好，电压跳动 | 更换356，40192，4013，继电器，校准
VG2670A | 继电器不吸合，电流20MA档跳动 | 更换102电位器，继电器，47UF/50V电容，校准
VG2670A | 电压跳动 | 加47UF/50V电容，校准
VG2670A | 开机就报警，电压跳动 | 更换556，加47UF/50V电容，校准
VG2670A | 电压不好 | 更换5.1V稳压器，2个4148，100Ω电阻，校准
VG2670A | 电源插座不好或漏电流偏大 | 校准
VG2670A | 无电压 | 更换2个4148，100Ω电阻，变压器断线，校准
VG2670A | 漏电流超大 | 更换356，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 开机报警，自动启动 | 更换556，17324，校准
VG2670A | 开机显示墨屏 | 断线，校准精度
VG2670A | 高压输出座不好 | 更换高压输出座，校准
VG2670A | 电压跳动 | 加47UF/50V电容，校准
VG2670A | 电压不好 | 更换数码管，100Ω电阻，校准
VG2670A | 电压不好，电流不好，数码管缺笔 | 更换0.3KVA调压器，630V220电容，数码管，63V220UF电容，校准
VG2670A | 漏电流显示超大或不能预置或漏电流偏大 | 校准精度
VG2670A | 风鸣器坏 | 更换蜂鸣器，校准
VG2670A | 开机报警，电压 跳动 | 更换17324，556，加47UF、5V电容，校准
VG2670A | 无电压，继电器不吸合 | 更换556，继电器，47UF、50V电容，校准
VG2670A | 数码管缺笔，启动开关坏 | 更换启动开关，数码管，校准
VG2670A | 定时下降，不能预置，没电流 | 更换4060，4013，17324，4025，校准
VG2670A | 电压显示不好，电压跳动 | 更换100Ω电阻，347电容，103电容，加47UF、50V电容，校准
VG2670A | 开机报警，定时不会下降，电压跳动 | 更换4060，4013，556，加47UF、50V电容，校准
VG2670A | 漏电流显示溢出 | 更换圆桥，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准
VG2670A | 开机就启动，报警，调压器坏 | 更换调压器中心轴，556，17324，校准
VG2670A | 漏电流不好 | 修高压线，校准精度
VG2670A | 开机就报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 不能启动，断线 | 更换2个104电容，校准
VG2670A | 高压电阻接线松了 | 更换电位器，校准精度
VG2670A | 漏电流不好 | 更换17324，校准
VG2670A | 高压棒坏，电压跳动 | 修高压棒，加47UF、50V电容，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准
VG2670A | 开机黑屏，电源插座坏 | 更换电源插座，17324，4013，7812，校准
VG2670A | 电压跳动，高压棒不好 | 加47UF、50V电容，修高压棒，校准
VG2670A | 继电器不吸合 | 更换继电器，校准
VG2670A | 开机报警，定时不下降 | 更换17324，4060，校准
VG2670A | 调压器坏，高压棒断 | 修调压器，修高压棒，校准
VG2670A | 电流不好 | 更换圆桥，校准
VG2670A | 无电压，继电器不吸合，调压器松 | 更换继电器，100欧电阻，加3个螺丝，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 开机报警，就启动 | 更换556，17324，4025，校准
VG2670A | 开机报警，不能启动 | 更换556，17324，校准
VG2670A | 螺丝松动 | 加接地柱，9013，校准
VG2670A | 无显示 | 修调压器，加2个底脚，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换40192，校准
VG2670A | 预置偏差，测试灯不亮 | 更换测试灯，校准
VG2670A | 不能启动，定时不好，预置不好 | 更换启动开关，复位开关，40192，100UF、35V电容，校准
VG2670A | 无电压 | 更换电位器，校准
VG2670A | 升压器松动 | 加螺丝一个，校准
VG2670A | 电压跳动 | 加47UF50V电容，校准
VG2670A | 开机黑屏 | 更换356，102电位器，校准
VG2670A | 定时不好，黑屏 | 拨码盘断线，排线松
VG2670A | 定时不好 | 更换拨码盘一个，10V稳压管，校准
VG2670A | 面框坏 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 电压不好，升压器断线 | 修升压器，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换2个4511，校准
VG2670A | 无法启动 | 更换556，接地柱，或更换复位开关，104电容，校准
VG2670A | 开机报警，定时不会下降 | 更换17324，4013，校准
VG2670A | 无电压 | 更换高压电阻，校准
VG2670A | 电流不准 | 更换17324，校准
VG2670A | 开机报警，面框坏 | 更换356，面框，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准
VG2670A | 高压测试击穿不报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 电压不好或无电压 | 更换100Ω电阻一个，校准 或更换继电器，校准
VG2670A | 报警蜂鸣器不叫 | 更换蜂鸣器，校准
VG2670A | 定时不好，电流不好 | 更换40192，接地柱，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好，数码管缺笔 | 更换17324，4060，4013，4025，数码管，校准
VG2670A | 调压器无法调节 | 修调压器，校准
VG2670A | 电源插座坏 | 更换电源插座，校准
VG2670A | 高压棒线断了 | 接线，校准
VG2670A | 无电压，数码管缺笔 | 更换数码管，继电器，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 升压器坏 | 修理升压器，校准
VG2670A | 定时不好，不能启动 | 更换556，4060，104电容，校准
VG2670A | 无法启动 | 更换556，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 电流跳动，调压器坏，精度差 | 更换10V稳压管，修调压器，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换4025，17324，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换556，4013，4025，4060，校准
VG2670A | 黑屏，烧坏了，电压跳动 | 更换电源插座，556，356，17324，4060，4013，4075，47UF、50V电容，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换556，17324，校准
VG2670A | 不过流，不报警 | 更换4148，17324，104电容，接地柱
VG2670A | 电压跳动，精度差 | 加3个470UF、50V电容，校准
VG2670A | 预置偏差大 | 校准精度
VG2670A | 无法启动，接地柱断 | 更换556，接地柱，校准
VG2670A | 继电器不吸合 | 更换4060，4025，校准
VG2670A | 数码管缺笔，不能启动 | 更换556，数码管，校准
VG2670A | 电压跳动，预置偏差 | 更换2个104电容，47UF50V电容，校准
VG2670A | 无高压，自动不能启动复位 | 高压棒坏了，精度校准
VG2670A | 无问题 | 更换接地柱，校准精度
VG2670A | 数码管缺笔，蜂鸣器不叫 | 更换数码管，蜂鸣器，校准
VG2670A | 开机报警，蜂鸣器不叫 | 更换17324，556，校准
VG2670A | 退回，电压跳动 | 更换电容，校准
VG2670A | 定时不好 | 更换2只40192，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2670A | 高压棒坏 | 仪器没问题，修高压棒
VG2670A | 电压跳动 | 加47UF50V电容，校准
VG2670A | 开机报警，不能启动 | 更换压线扣2个，校准
VG2670A | 无电压，升压器烧坏 | 更换升压器，校准
VG2670A | 不能启动，定时不会下降 | 更换继电器，启动开关，9013，556，校准
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准
VG2670A | 无电压，电流不好 | 更换102电位器，校准
VG2670A | 不能启动，报警，定时不好 | 更换556，356，4025，校准
VG2670A | 开机报警，无法启动 | 更换556，17324，校准
VG2670A | 数码管缺笔 | 更换数码管，校准
VG2670A | 开机黑屏，定时不好 | 更换DB-14变压器，2个40192，校准
VG2670A | 升压器烧坏，数码管坏 | 更换升压器，数码管，校准
VG2670A | 漏电流超大 | 虚焊，校准
VG2670A | 开机就启动，定时不好 | 更换9013，4013，校准
VG2670A | 开机报警，不能预置 | 更换17324，556，校准
VG2670A | 开机报警，定进不会下降，不能启动 | 更换556，17324，4060，4025，4013，校准
VG2670A | 调压器有阻塞 | 内部排线太长将调压器钩住了
VG2670A | 漏电流显示超大，定时不好 | 更换4060，4025，17324，校准精度
VG2670A | 不能复位 | 更换9013，校准
VG2670A | 显示溢出，7912断了 | 更换7912，校准
VG2670A | 电流跳动大，调压器断线 | 修理调压器，校准
VG2670A | 漏电流大，精度差，预置偏差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，356，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准
VG2670A | 电源插座坏，面框坏，预置精度差 | 更换电源插座，面框，加3个底座，校准
VG2670A | 不能启动 | 更换556，校准
VG2670A | 定时不好，排线坏 | 更换34P压线扣2个，校准
VG2670A | 电流显示溢出，预置偏差 | 变压器断线，虚焊，校准
VG2670A | 漏电流大，主板松动，接地柱坏 | 更换356，接地柱，1K电位器，底脚一个，校准
VG2670A | 摇控头短路 | 接好，加2个底脚，校准
VG2670A | 电源插座不好 | 更换电源插座一只，校准
VG2670A | 蜂鸣器不叫 | 更换蜂鸣器，校准
VG2670A | 开机报警，漏电流超大 | 更换17324，356，修高压棒，校准
VG2670A | 黑屏 | 更换5A保险丝，校准
VG2670A | 漏电流大，高压棒断线 | 修高压棒，校准
VG2670A | 无电压 | 修调压器，校准
VG2670A | 数码管缺笔 | 更换数码管，校准
VG2670A | 升压器松动 | 校准精度
VG2670A | 升压器松动，接地柱松动 | 校准
VG2670A | 开机就启动，开机报警，定时不会下降 | 更换556，17324，4025，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 溢出，电源插座坏 | 更换7912，电源插座，校准
VG2670A | 开机报警，开机就启动 | 更换17324，556，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换356，17324，556，4013，40192两个，校准
VG2670A | 预置偏差 | 更换104电容2只，修高压棒，校准
VG2670A | 开机黑屏 | 变压器断线，校准
VG2670A | 数码管不好，摇控断线 | 更换数码管，校准
VG2670A | 20mΩ档位不好，预置偏差 | 更换W102电位器，校准
VG2670A | 无电流 | 更换17324，校准
VG2670A | 启动不了，电流不稳定 | 更换4013，356，校准精度
VG2670A | 电压显示晃动 | 更换200欧电阻，精度校准
VG2670A | 开机有电流 | 更换356，校准
VG2670A | 时间不准，无高压 | 更换4511，断线，校准
VG2670A | 外控不能启动，高压棒坏 | 更换面框一个，精度校准
VG2670A | 不能启动，无电流，时钟不走 | 更换556，17324，356，4013，4025，4060，校准精度
VG2670A | 无电流 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 开机就报警 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 电源插座坏，预置偏差，塑料柱坏 | 更换电源插座，塑料柱，校准
VG2670A | 预置偏差，精度差 | 更换面框，校准
VG2670A | 开机报警，测试灯不亮，电压显示黑屏 | 更换面框，556，测试灯，稳压管，校准
VG2670A | 变压器松动，升压器松动 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换556，校准精度
VG2670A | 高压棒断线，预置的时候会跳 | 修高压棒，虚焊，电位器，精度校准
VG2670A | 启动开关不好，电压精度差 | 更换启动开关，校准精度
VG2670A | 校准精度 | 加4个底脚，2个5A保险丝，说明书，合格证，保修卡，资料袋，高压棒，地线，电源线，精度校准
VG2670A | 无电压，定时黑屏 | 更换2个40192，继电器，精度校准
VG2670A | 开机报警，定时不下降，预置不好 | 更换17324.556,4025，精度校准
VG2670A | 预置显示超大电压跳动 | 更换1K电位器，470UF50V电容1个，校准
VG2670A | 开机就启动 | 更换启动开关，校准
VG2670A | 预置偏差电流跳 | 更换104电容2个10V稳压管1个，校准
VG2670A | 开机启动 | 更换556，精度校准
VG2670A | 定时不好，电压不准 | 更换4025，电容104,103,224，精度校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，精度校准
VG2670A | 开机报警，时钟不走 | 更换556,4025,4060,4013，升压器，精度校准
VG2670A | 精度差 | 更换电源插座，精度校准
VG2670A | 开机黑屏 | 更换电源插座，精度校准
VG2670A | 电压不好 | 更换100欧电阻，精度校准
VG2670A | 开机报警 | 更换556,356，调压器，精度校准
VG2670A | 无电流 | 更换5W22RJ电阻，精度校准
VG2670A | 预置会跳动，电流不好 | 更换1K电位器，精度校准
VG2670A | 开机报警 | 修调压器，更换356，精度校准
VG2670A | 测试灯不亮。漏电流超大 | 更换2个104电容，测试灯，配高压棒，精度校准
VG2670A | 开机黑屏，面框坏，变压器坏 | 更换变压器DB-14A,面框，精度校准
VG2670A | 蜂鸣器坏 | 更换蜂鸣器，精度校准
VG2670A | 定时不好，调压器调不动，面框坏 | 更换面框，拨码盘1付，精度校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324,40192，精度校准
VG2670A | 开机不报警，不能预置 | 更换356,17324，精度校准
VG2670A | 开机报警，漏电流大，定时不下降 | 更换4025,356，精度校准
VG2670A | 漏电流大，电压跳 | 加47VF50V电容，2个底脚，精度校准
VG2670A | 漏电流大，切换有时会报警 | 更换2个104电容，精度校准
VG2670A | 高压棒断线,高压输出座坏 | 更换高压输出座,精度校准
VG2670A | 漏电流超大 | 更换356，精度校准
VG2670A | 定时不好，定时不能启动 | 更换4013,9013，精度校准
VG2670A | 定时不好，面框坏，接地线断 | 更换拨码盘，面框，接地线，校准
VG2670A | 不能报警 | 更换2只104电容，一只22UF/50V电容，220UF/63V电容，校准
VG2670A | 定时不好，面框坏 | 更换面框，4013,4060，4025精度校准
VG2670A | 开机报警或升压器松动 | 更换17324，或更换17320校准
VG2670A | 电流时有时无，不能计时 | 更换34P排线一根，40192，指示灯，面框，校准
VG2670A | 开机报警，测试灯不亮 | 更换356，测试灯，4013，校准
VG2670A | 不能启动，电流不好，调压器不好 | 更换2个W102，面框，启动开关，复位开关，校准
VG2670A | 无电压输出 | 更换SLA-12VDC-SL-C继电器，精度校准
VG2670A | 遥控棒不能复位 | 高压棒坏，精度校准
VG2670A | 不能启动 | 高压棒开关坏，校准
VG2670A | 拨码盘数字不好切换档位时会报警，电压跳，精度差 | 更换2个W102,104，一片拨码盘，另加三个电容，配高压棒，校准
VG2670A | 无电压，继电器不吸合 | 更换继电器，校准
VG2670A | 定时不好，电压跳动大 | 加47VF50V电容，40192，校准
VG2670A | 开机报警，定时不下降 | 更换17324,4060,4025，校准
VG2670A | 开机报警，琴键板不好 | 更换17324，校准
VG2670A | 不能启动，定时不好 | 更换556,4013,4060,4025，校准
VG2670A | 定时不好，排线松动 | 精度校准
VG2670A | 开机报警，电流窗口显示溢出 | 更换17324，圆桥，校准
VG2670A | 高压输出座坏，电压跳动大 | 更换高压输出座，2K电位器，修高压棒，更换遥控头，47VF50V电容，校准
VG2670A | 漏电流偏大 | 更换17324，面框，校准
VG2670A | 精度差 | 精度校准
VG2670A | 数码管无小数点，精度偏差大 | 更换数码管，圆桥,W102，校准
VG2670A | 面框坏 | 更换面框，精度校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换556,17324,4060,4013,4025，校准
VG2670A | 继电器一直吸合 | 更换继电器，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324,556.4013,4025,4060，校准
VG2670A | 面框坏，无电压，预置不好 | 更换面框，继电器，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准
VG2670A | 精度差，定时下降快，电压跳动 | 更换晶振，加三个47UF.50V电容，校准
VG2670A | 定时不好 | 调压器松动，更换4025,9013，校准
VG2670A | 无法启动，调压器松了 | 修调压器，更换556，校准
VG2670A | 电源插座坏，高压棒断线 | 更换电源插座，校准
VG2670A | 电压跳动，精度差 | 加3个47UF50V电容，校准
VG2670A | 漏电流超大，定时不好 | 更换17324,4025，测试灯（绿），校准
VG2670A | 外接电源松动，精度偏差 | 校准
VG2670A | 定时不好 | 更换4013,4025，校准
VG2670A | 预置在最小了所以开机就报警 | 校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换4060,4013.4025,17324，校准
VG2670A | 继电器不吸合，不能启动，定时不好 | 更换继电器，40192,9013，底脚，修调压器，修高压棒，校准
VG2670A | 螺丝松动，精度偏差 | 校准
VG2670A | 无高压输出 | 更换SLA-12VDC-SL-C继电器，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 开机黑屏 | 更换电源变压器，校准
VG2670A | 无高压输出 | 更换SLA-12VDC-SL-C继电器，共阴数码管，校准
VG2670A | 0-1.8KV无电压显示 | 0.3KW的调压线断，更换0.3KW调压器，校准
VG2670A | 遥控不能复位 | 遥控开关内部有灰尘，用酒精清洗，校准
VG2670A | 调压器坏 | 更换调压器，精度校准
VG2670A | 数码管缺笔，不报警 | 更换104电容2个，数码管共阴1个，校准
VG2670A | 20MA档精度差 | 校准
VG2670A | 电压跳 | 加3个47UF50V电容，校准
VG2670A | 不复位 | 更换启动开关，精度校准
VG2670A | 定时下降，开机黑屏，开关不好 | 排线掉了，更换电源开关，晶振，校准
VG2670A | 定时不好，精度偏差 | 精度校准
VG2670A | 开机黑屏 | 电源插座修理，精度校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324,356，精度校准
VG2670A | 不能启动，继电器不吸合，定时坏 | 更换继电器，4025,17324,556,4013,4511，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换556,356，校准
VG2670A | 无电压，继电器不吸合，精度差 | 更换继电器，校准
VG2670A | 高压输出座坏，精度偏差 | 更换高压输出座，校准
VG2670A | 电压不好，电源插座坏 | 更换7107，电源插座，校准
VG2670A | 电压不好， | 更换104电容，103电容，473电容，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换17324,356，校准
VG2670A | 黑屏，保险丝烧坏 | 加2个5A保险丝，校准
VG2670A | 精度差，电压跳 | 加47UF电容3个，校准
VG2670A | 保险丝烧坏，电压跳 | 加5A保险丝2个，47UF电容，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 电压跳动，精度差 | 更换470F50V电容，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换556,17324,4025,4060,40192,4013，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 数码管坏 | 更换2个共阴数码管，校准，配两个高压棒
VG2670A | 电压跳动，电阻烧坏 | 更换100欧电阻，精度校准
VG2670A | 不能复位 | 更换556,104两个，校准
VG2670A | 电压跳，高压棒断线 | 加了47UF50V电容，校准
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换356,556.406,4013，4025，校准
VG2670A | 电压跳 | 加1个47UF50V电容，修高压棒，校准
VG2670A | 无电流 | 更换17324，校准
VG2670A | 无法启动 | 更换复位开关，更换1.5米高压棒线，校准
VG2670A | 100欧电阻烧黑了 | 更换100欧电阻，仪器整理，校准
VG2670A | 无电压，电压跳 | 加3个47UF50V电容，断线，100欧电阻，校准
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准
VG2670A | 开机就报警，定时不好 | 更换556,4060,4013,4025,1000UF35V电容2个，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2670A | 断线，不能启动，不能复位，定时不好 | 更换琴键板，定时开关，4511，校准
VG2670A | 预置线松动 | 更换17324，精度校准
VG2670A | 不能预置 | 更换电位器，校准
VG2670A | 特制启动，报警，复位，高压输出，启动开关坏 | 更换启动开关，校准
VG2670A | 精度差 | 修高压棒，精度校准
VG2670A | 不能启动，精度差 | 更换复位开关，校准
VG2670A | 电压跳动 | 购5根螺旋遥控高压棒，校准
VG2670A | 高压棒断线，精度差 | 修高压棒，校准
VG2670A | 黑屏，蜂鸣器不叫 | 更换2格4511，一个蜂鸣器，校准
VG2670A | 电压跳动大，精度差 | 加3格47UF50V电容，精度校准
VG2670A | 无法启动，精度差 | 更换556，精度校准
VG2670A | 定时不能启动，精度差 | 更换9013，精度校准
VG2670A | 无电流，面框坏，调压器不好 | 更换面框，W102，修调压器，精度校准，配高压棒，地线
VG2670A | 不能调节预置，精度差 | 更换17324，校准
VG2670A | 开机报警，继电器不吸合 | 更换556,356，继电器，校准
VG2670A | 调压器坏 | 更换调压器。修高压棒，加1.5米高压线，校准
VG2670A | 开机报警，插座坏，面框坏，精度偏差 | 更换面框，电源插座，356，校准
VG2670A | 开机报警，不能预置 | 更换2个104，一个17324，校准
VG2670A | 精度差，高压棒不好 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 精度差，电压跳动 | 加两个47微法，50V电解电容，精度校准
VG2670A | 调压器坏，不能预置 | 更换调压器，电位器断线，校准精度
VG2670A | 电压跳 | 加3个50V47微法电解电容，精度校准
VG2670A | 仪器面框坏 | 更换面框，仪器整理，校准精度
VG2670A | 排线松动，精度偏差 | 精度校准
VG2670A | 精度差，共阴数码管缺笔 | 更换继电器，数码管1个，精度校准
VG2670A | 开机报警 | 更换356芯片，校准精度
VG2670A | 精度偏差，变压器松动 | 校准精度
VG2670A | 调压器松了，开机报警，电源插座坏，数码管缺笔 | 修调压器，更换356芯片，电源插座，数码管，校准精度
VG2670A | 面框坏，电源插座不好 | 更换面框、电源插座，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 调压器坏，电源插座坏 | 更换调压器，电源插座，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356芯片，精度校准
VG2670A | 定时不复位 | 更换9013，加底脚3个，校准精度
VG2670A | 定时不复位，电压跳 | 更换100欧电阻，104电容，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 数码管缺笔，精度偏差大 | 更换数码管，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356芯片，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 无法启动，启动继电器不吸合 | 更换启动开关，继电器，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换电位器，356，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换40192两个，校准精度
VG2670A | 开机报警，电位器断线，数码管缺笔，高压棒不能复位 | 更换数码管共阴共阳各一个，校准精度
VG2670A | 开机显示漏电流，主板断线 | 校准精度
VG2670A | 开机报警，面框坏，W102电位器坏 | 更换356，面框，W102电位器，校准精度
VG2670A | 变压器断线，测试灯坏，面框坏，高压棒断线 | 更换测试灯，面框，校准精度
VG2670A | 定时无法启动，高压棒断线 | 更换9013.556，校准精度
VG2670A | 精度偏差，电压跳 | 更换50微法47V电容一个，校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2670A | 变压器断线，显示板断线，精度差 | 校准精度
VG2670A | 排线松，精度差 | 校准精度
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 精度差，高压座坏，测试灯坏 | 更换高压输出座，测试灯，底脚2个，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2670A | 精度差，电压窗口跳动 | 更换7805，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 无电流 | 更换圆桥2W10一个，校准精度
VG2670A | 定时不好，不能预置 | 更换40192,17324，校准精度
VG2670A | 不能启动，定时不下降 | 更换4025,556，校准精度
VG2670A | 精度差 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 电压跳，精度偏差 | 加3个50V47电容，校准精度
VG2670A | 开机报警，面框坏 | 更换17324，面框，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换9013,104，电源插座，校准精度
VG2670A | 开机报警，面框坏 | 更换356，面框，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换4013.556.17324.356.4025，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324.556.4025，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换4013，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换4013.4025，校准精度
VG2670A | 不能启动，开机报警 | 更换356.556，校准精度
VG2670A | 开机报警，不能启动 | 更换356，556，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，面框，校准精度
VG2670A | 精度偏差大，电源插座坏，接地柱坏 | 更换电源插座，接地柱，校准精度
VG2670A | 黑屏，电源插座接触不好 | 校准精度
VG2670A | 电压跳 | 加3个47-50电容，校准精度
VG2670A | 启动开关坏，预置不好 | 更换启动开关，电位器，校准精度
VG2670A | 开机显示漏电流 | 虚焊，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时下降 | 更换356,4025，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 定时不下降 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 不能启动 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 调压器坏，启动灯不亮，面框坏 | 更换调压器，启动灯，面框，校准精度
VG2670A | 无电压，不能预置 | 更换面框，17324，继电器，校准精度
VG2670A | 定时不好，不能启动，不能预置 | 更换17324，,556,4025芯片，修高压棒，校准精度
VG2670A | 开机启动就报警，预置不好 | 更换17324,556芯片，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356芯片，校准精度
VG2670A | 电压不稳 | 更换7107，校准精度
VG2670A | 电压不好，面框坏 | 更换继电器，面框，校准精度
VG2670A | 电压跳，定时不复位 | 更换5.1V稳压管，4148两个，9013，校准精度
VG2670A | 电源开关坏 | 更换电源开关，校准精度
VG2670A | 电压无法正常显示 | 更换100欧电阻，校准精度
VG2670A | 不能预置 | 更换电位器，校准精度
VG2670A | 定时不好，精度差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356芯片，校准精度
VG2670A | 定时不下降 | 更换4025芯片，校准精度
VG2670A | 定时不下降 | 更换4013，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换LM311P一个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324一个，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换电阻6E-220RJ，校准精度
VG2670A |  | 校准精度
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，0.3调压器，校准精度
VG2670A | 电压精度差 | 校准精度
VG2670A | 无法启动，升压器断线 | 更换556，校准精度
VG2670A | 开机报警，20P排线坏 | 更换压线口2个，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 开机报警，无电压，定时不好 | 更换高压电阻，4013，,425,4060,356，校准精度
VG2670A | 不报警 | 更换356芯片，校准精度
VG2670A | 开机报警，不能定时 | 更换HA17324,4013,4025，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换LM311P，校准精度
VG2670A | 电压不准 | 更换7107，校准精度
VG2670A | 无电压，定时不能启动，电源插座坏 | 更换电源插座，9013,7107，校准精度
VG2670A | 无法启动，定时不好 | 更换4025.4060.继电器，校准精度
VG2670A | 开机报警，高压输出座断，遥控头坏，面框坏 | 更换356芯片，面框，遥控座，三角高压座，校准精度
VG2670A | 定时无法启动 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 精度差，定时不好，高压棒接触不好 | 更换拨码盘，修高压棒，校准精度
VG2670A | 调压器坏，面框坏 | 更换调压器，面框，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换104电容两个，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换556，校准精度
VG2670A | 精度偏差大，测试线坏 | 校准精度，购30KV高压线线1米
VG2670A | 无电压，主板短路 | 校准精度
VG2670A | 面框坏，精度差 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 7912坏 | 更换7912，底脚一个，校准精度
VG2670A | 电压不好，断线，调压器OV线断 | 接线，修理，校准
VG2670A | 定时不下降，升压器断了，摔坏 | 更换4025，修升压器，校准精度
VG2670A | 定时不下降 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 高压棒接触不好 | 更换线1根，校准精度
VG2670A | 仪器摔坏严重，无法测量 | 更换0.3KW调压器，高压输出座，7805，,40-25V电容，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换LM311，校准精度
VG2670A | 电压跳，加3个47-50V电容 | 校准精度
VG2670A | 100欧电阻烧坏 | 更换100欧电阻，面框，校准精度
VG2670A | 定时不好，开机报警 | 更换4013.356.启动灯，复位灯，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换启动开关或更换104电容，复位开关，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换7805，校准精度
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换继电器，启动开关，校准精度
VG2670A | 数码管缺笔 | 更换数码管一个，校准精度
VG2670A | 接地柱坏，精度偏差 | 更换接地柱，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换拨码盘一个，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换40192两个，校准精度
VG2670A | 数码管坏 | 更换数码管，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换9013.17324，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换4013，校准精度
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 开机黑屏 | 更换7812，校准精度
VG2670A | 电压跳，抑制器坏 | 更换47-50V电解电容一个，校准精度
VG2670A | 漏电流大，抑制器坏 | 校准精度
VG2670A | 漏电流大 | 校准精度
VG2670A | 抑制器坏 | 校准精度
VG2670A | 不能预置，定时不好 | 更换40192，电位器，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 不能复位 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2670A | 漏电流超大 | 更换356，校准精度
VG2670A | 定时不能下降时间，数码管缺笔 | 更换4060,4025，数码管，校准精度
VG2670A | 定时不复位 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 无电压，定时不好 | 更换继电器，拨码盘1付，校准精度
VG2670A | 砸坏严重，内部零部件掉落，面框坏 | 无修理必要
VG2670A | 启动开关坏，精度偏差大 | 更换启动开关，校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换7107，校准精度
VG2670A | 启动灯不亮，精度差 | 更换启动灯，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356芯片，校准精度
VG2670A |  | 校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 调压器坏 | 更换调压器，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换LM311芯片，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4511,100欧电阻，16P底座，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324，356,556，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 无法预置 | 更换1K电位器，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 定时不能复位 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换LM311芯片，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换556芯片，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换556芯片，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4511,4511底座，底脚1个，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4511,4511底座，校准精度
VG2670A | 电压跳，精度差 | 更换47-50V电容，校准精度
VG2670A | 定时不下降 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准精度
VG2670A | 定时不好，拨码盘断线 | 校准精度
VG2670A | 精度差，调压器松动 | 校准精度
VG2670A | 开机报警，继电器不吸合 | 更换556，,356，继电器，校准精度
VG2670A |  | 更换贴面，面框，启动、复位按钮，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换104电容2个，40192，校准精度
VG2670A | 定时不能启动 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，面框，校准精度
VG2670A | 电压跳 | 更换4148,100欧电阻，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2670A |  | 无问题
VG2670A | 无法测量，仪器摔坏 | 更换面框，17324，数码管，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换556，校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2670A | 漏电流大，无法遥控，断线 | 更换356芯片，接线，校准精度
VG2670A | 不报警 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 预置不好，跳动 | 更换1000-50V电容，校准精度
VG2670A | 电流太差，主板地线接触不好 | 校准精度
VG2670A | 调压器坏，面框坏，启动灯不亮 | 更换调压器，面框，启动灯，校准精度
VG2670A | 无问题 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换LF311，校准精度
VG2670A | 断线 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换356，556,17324,4025,4013，校准精度
VG2670A |  | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，556.356.4060.4013.4025，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A |  | 校准精度
VG2670A | 螺丝松动，面框坏 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换40P压线口2个，7812一个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324，,56,4025,4013，校准精度
VG2670A | 蜂鸣器断线 | 校准精度
VG2670A | 面框坏，预置偏差 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 无电压，预置偏差大 | 更换继电器，7812，,1000-50V电容2个，底脚1个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 高压棒断线，启动灯不亮，面框坏 | 更换启动灯，面框，高压线1.5米，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准精度
VG2670A | 定时不好，无电压 | 更换4025，继电器，校准精度
VG2670A | 7915断了 | 更换底脚2只，校准
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A |  | 更换复位开关，修高压棒，更换1.5米高压线，校准精度
VG2670A | 漏电流乱跳，断线 | 校准精度
VG2670A | 面框坏，精度偏差大 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 黑屏，DB-14断线 | 校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4013,4025,4060，启动开关，复位开关，数码管，校准精度
VG2670A | 电压跳 | 加3个47-50V电解电容，校准精度
VG2670A | 电压跳动 | 更换面框，加3个47-50V电容，校准精度
VG2670A | W-102电位器坏，面框坏，高压棒断线 | 更换面框，W102，修高压棒，校准精度
VG2670A | 面框坏，精度差 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 精度差，预置偏差大 | 校准精度
VG2670A | 精度偏差，预置偏差 | 校准精度
VG2670A | 精度偏差，电压跳 | 加3个47-50V电容，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换556，4025，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 无问题 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 精度差，排线松 | 校准精度
VG2670A | 无法测量，精度偏差 | 更换17324，,56,4060,4025,4013，校准精度
VG2670A |  | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 不能启动 | 更换556，,4060,4013，校准精度
VG2670A | 预置偏差 | 校准精度
VG2670A | 启动就报警 | 更换20P排线，压线口2个，校准精度
VG2670A | 无高压 | 更换继电器，电源插座，校准精度
VG2670A | 面框坏，预置不好 | 更换1K电位器，面框，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换356,17324,4013,4025，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324，5,5,4025,4013,4060，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324,556,4013，塑料柱，校准精度
VG2670A | 定时不能复位 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换556，校准精度
VG2670A | 无问题 | 校准精度
VG2670A | 仪器没问题，高压棒问题 | 购高压棒2根
VG2670A | 无法测量 | 更换启动开关，556，面框，校准精度
VG2670A | 电压不准 | 加47-50V电容1个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 开机就启动，漏电流显示不对 | 更换4013一块，356芯片一只，校准精度
VG2670A | 启动报警，漏电流显示不正常，启动、复位按键无效，调压器帽坏，面框坏 | 更换17324,7107，启动、复位按钮各一个，调压器帽一个，面框一个
VG2670A | 开机启动，报警，时间不跳动，数码管暗笔，调压器坏 | 更换356一只，4013，,1324,4025,556，共阴红数码管，0.3KVA调压器，校准精度
VG2670A | 定时不正常，高压棒不可遥控 | 更换4511两块，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换556,356,4025,4013,4060，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324,4013.4060.4025，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4511两个，40192两个，7805,7812,17324,556,356,4025,4013,4060,4007,100欧电阻，复位开关，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 面框坏 | 更换面框，校准精度
VG2670A |  | 更换面框，启动灯，复位开关，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324,356，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换40192两个，17324，,56,4025，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 不报警，定时不好 | 更换17324,4013，校准精度
VG2670A | 不报警，定时不好 | 更换4025,17324，校准精度
VG2670A | 不报警 | 更换蜂鸣器，校准精度
VG2670A | 报警输出断线 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 摔坏 | 更换面框，启动灯，复位灯，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 有时会报警 | 更换17324，311，校准精度
VG2670A | 开机就启动，定时不好 | 更换556.4025，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 断线 | 校准精度
VG2670A | 精度偏差大 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 精度偏差大，断线 | 校准精度
VG2670A | 定时不能启动 | 更换9013，校准精度
VG2670A | 无法测试 | 更换356.556.17324.4013.4025.4060，启动灯，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警，电源插座坏 | 311坏
VG2670A | 开机报警 | 更换356，,17324，电源插座，底脚，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，面框，校准精度
VG2670A | 仪器没坏
VG2670A | 精度差，启动开关坏 | 更换启动开关，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 更换10V稳压管，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356，校准精度
VG2670A | 无法测量，电源插座坏 | 更换356,17324，电源插座，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 启动开关坏 | 更换启动开关，校准精度
VG2670A | 黑屏，DB-14变压器烧坏 | 更换DB-14变压器，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换9013，修高压棒，校准精度
VG2670A | 高压电阻断 | 更换电源插座，校准精度
VG2670A | 预置不好，1000-35V电容烧坏 | 更换1000-35V电容，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324.4025.556.1000-35V电容，晶振，校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 不能预置 | 更换1K电位器，校准精度
VG2670A | 无法测量，定时不好 | 更换4013.晶振，修高压棒
VG2670A | 无问题 | 客户反映打耐压打个两三下就报警
VG2670A | 无法测量 | 更换356.311，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4511两个，40192两个，1000-35V电容两个，7812.7805.7107.4060.4013.4025.356.556.17324.10V稳压管，圆桥，蜂鸣器，校准精度
VG2670A | 精度差，面框坏，排线坏 | 更换面框，10V稳压管，34P压线扣两个，40192两个，校准精度
VG2670A | 无漏电流 | 更换17324，校准精度，建议另购高压棒
VG2670A | 面框坏，高压棒坏 | 更换面框，高压线1.5米，校准精度
VG2670A | 黑屏，断线 | 更换5A保险丝2个，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换启动开关，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换311.356.4025.4013，校准精度
VG2670A | 定时不好，精度偏差 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 定时不下降 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 蜂鸣器断线 | 修蜂鸣器，校准精度
VG2670A | 1000-35V电容坏 | 更换7812,1000-35V电容两个，220-632V电容一个，校准精度
VG2670A | 高压棒断线 | 修高压棒，校准精度
VG2670A | 漏电流大 | 更换356,503电位器，校准精度
VG2670A | 排线坏 | 更换34P压线扣一个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，加4148两个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，加4148两个，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 无法启动，数码管坏 | 更换启动开关，数码管2个，校准精度
VG2670A | 高压棒断线 ，精度差 | 修高压棒 校准精度
VG2670A | 无法测试 | 更换电源插座，356,17324，面框，校准精度
VG2670A | 调压器坏，蜂鸣器坏 | 更换调压器，蜂鸣器，校准精度
VG2670A | 定时不能启动 | 修调压器，更换9013，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换4060,4013,4025,17324，校准精度
VG2670A | 无法启动 | 更换556，校准精度
VG2670A | 定时不好，电压路动 | 更换9013.100欧电阻，47VF50V电容.校准精度
VG2670A | 电压跳动大，精度差，数码管缺笔 | 更换数码管，47uF50v电容，校准精度
VG2670A | 调压器坏 | 更换0.34瓦调压器，4148四个，7805，校准精度
VG2670A |  | 更换1000v250c电容2个，校准精度
VG2670A | 预置不好 | 更换356，拨键盘2个，校准精度或更换继电器
VG2670A | 开机报警，面框坏 | 更换311，面框，校准精度
VG2670A | 遥控断线，精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311.356.校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356,311，校准精度
VG2670A | 无电压，定时不显示，预置坏 | 更换17324.4025.继电器，校准精度
VG2670A | 面框坏 | 更换面框，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换356，W102，面框，电源插座，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不 下降 | 更换356.17324.4025.校准精度
VG2670A | 调压器坏 | 修调压器，校准精度
VG2670A | 调压器坏，电流跳动大 | 更换调压器，1000VF50v电容2个，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，,9013，校准精度
VG2670A | 开机报警，无电压 | 更换17324，继电器，校准精度
VG2670A | 精度差，高压棒断线 | 校准精度
VG2670A |  | 加4148 2个，校准精度
VG2670A | 烧坏 | 更换356，,17324,4060,40192，校准精度
VG2670A | 短路圆桥 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换17324,311,356，校准精度
VG2670A |  | 更换电源插座，数码管（共阳），校准精度
VG2670A | 电源线插座坏，高压棒断线 | 更换电源插座，修高压棒
VG2670A | 仪器整理 | 校准精度
VG2670A | 不能复位 | 更换复位开关，校准精度
VG2670A | 黑屏 | 更换34p压线扣2个，继电器，面框，调压器帽，校准精度
VG2670A | 开机报警，数码管缺笔 | 更换316.数码管.校准精度
VG2670A | 精度差 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 不能预置，定时不好 | 更换17324.40192两个.电源插座，校准精度
VG2670A | 调压器坏 | 更换0.34瓦调压器，校准精度
VG2670A | 定时不复位.预置不好 | 更换9013.1000vF35电容2个.校准精度
VG2670A | 定时不好.面框坏 | 更换9013.4148.面框.电容333.校准精度
VG2670A | 开机黑屏，断线 | 校准精度
VG2670A | 电压跳动大 | 更换电容201.374.103.104.校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换4025.40192.校准精度
VG2670A | 电压跳不上去， | 修调压器，校准精度
VG2670A | 精度偏差 | 校准精度
VG2670A | 接上线报警 | 更换4148两个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换WXD3-13.1K电位器，蜂鸣器，校准精度
VG2670A | 电容坏，预置不好 | 更换100vF35c电容2个，校准精度
VG2670A | 定时没有，排线松动 | 校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换356.311.接地柱，校准精度
VG2670A | 超漏灯、测试灯不亮，面框坏 | 更换启示灯，复位灯，面框，校准精度
VG2670A | 高压棒坏，精度差 | 校准精度，配一根高压棒
VG2670A | 高压棒坏，精度差 | 校准精度，配一根高压棒
VG2670A | 开机报警 | 更换356.17324.校准精度或更换311
VG2670A | 开机报警，开关电源断线 | 更换开关电源插座，17324，校准精度
VG2670A | 开机报警，定时不好 | 更换17324.356.4025.4060.356.校准精度
VG2670A | 启动继电器不吻合 | 更换7812，校准精度
VG2670A | 预置不好 | 更换1000vF35v电容2个，校准精度
VG2670A | 调压器坏， | 更换调压器，校准精度
VG2670A | 0.5KV调压器断 | 更换调压器，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 启动开关不灵活 | 更换启动开关，校准精度
VG2670A | 不能复位，数码管缺笔 | 更换启动开关，数码管，校准精度
VG2670A | 34p排线松动 | 校准精度
VG2670A | 定时不好，电源插座坏 | 更换4013.电源插座，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311，面框，校准精度
VG2670A | 无电压，精度偏差 | 更换继电器，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换面框，4025.4013.556.继电器，校准精度
VG2670A | 精度差，启动灯不亮，面框坏 | 更换面框，启动灯，校准精度
VG2670A | 精度差，开机启动就报警，排线坏 | 更换压线扣2个，校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311.校准精度
VG2670A | 定时不下降，黑屏 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换556，继电器，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换7107，校准精度
VG2670A | 地线接触不好， | 更换地线1.5米
VG2670A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2670A | 仪器摔坏 | 更换面框，启动好了
VG2670A | 时间漏电流黑屏，定时不下降 | 更换4025，校准精度
VG2670A | 定时不好 | 更换40192两个，4511两个。校准
VG2670A | 无法测试 | 更换556.356.17324.4511校准
VG2670A | 开机就磨动， | 更换556，校准
VG2670A | 定时不下降 | 更换40192，校准精度
VG2670A | 修调压器 | 更换数码管一个，启动灯一个，面框一个，独石630V，校准
VG2670A | 高压棒坏，电阻烧黑 | 更换高压座，100欧电阻，校准
VG2670A | 无法测量 | 更换4060,4013,4025,356,556,331，校准
VG2670A | 数码管坏，缺笔 | 更换数码管2个，校准精度
VG2670A | 排线松动 | 更换电源插座，校准
VG2670A | 无法启动，定时不好， | 更换启动开关，拨马盘一个，校准
VG2670A | 启动开关坏，电源插座坏 | 更换启动开关，电源插座，校准
VG2670A | 遥控断线，电源插座坏，塑料拉断 | 更换电源插座，塑料接，校准
VG2670A | 特制，启动，报警，复位 | 高压输出
VG2670A | 电位器断 | 更换102电位器校准
VG2670A | 不能启动 | 更换556，校准
VG2670A | 精度偏差，高压棒坏 | 校准精度请另购高压棒
VG2670A | 开机就启动、数码管显示缺笔 | 更换556数码管
VG2670A | 开机报警、预置不好 | 更换356、1000UF50V电容2个校准
VG2670A | 无法测量 | 更换17324、556、4013、4025、蜂鸣器、校准
VG2670A | 电压跳 | 加个47UF50V电容、校准精度
VG2670A | 开机报警 | 更换311、556、校准
VG2670A | 开机报警 | 更换311
VG2670A | 仪器摔坏无法测量、 | 更换03千瓦调压器、W102电位器2个、驱动灯绿、面框校准
VG2670A | 启动就报警 | 更换17324、校准
VG2670A | 精度偏差大 | 校准
VG2670A | 无法测量 | 更换圆桥、1000UF50V电容、校准
VG2670A | 开机一直叫、 | 更换311、556
VG2670A | 无法测量、定时不好 | 更换4060、4013、4025、17324、556校准
VG2670A | 仪器无法测量 | 更换556、356、17324、4060、4025、4013、4148、3个、40072个、4511、2个、40192、2个、7805、7812、7912、数码管共阳、蜂鸣器、校准
VG2670A | 开机一直叫 | 更换556、校准
VG2670A | 预置不好 | 更换电位器WXD3-13\校准
VG2670A | 开机报警 | 更换311、9013、校准
VG2670A | 电压精度偏差、高压棒断线 | 校准、更换1.5米长高压线
VG2670A | 无法测量 | 更换4025、17324、556、1000UF35V电解电容、校准
VG2670A | 精度不准 | 校准精度
VG2670A | 烧坏 | 更换556芯片一个，数码管2个，精度校准
VG2670A | 不能测量 | 更换17324芯片一个，精度校准
VG2670A | 松动 | 精度偏差，校准精度
VG2670A | 无法测量 | 更换17324芯片一个，35V/1000UF电容2个，校准精度
VG2670A | 无电压 | 更换继电器一个，校准精度
VG2670A | 定时不好，断线 | 校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）