## VG2672A
VG2672A耐压测试仪维修手册
型号 | 故障原因 | 解决方案
VG2670 | 开机报警或误报警 | 556芯片损坏或324芯片损坏或蜂鸣器损坏或测试线损坏
VG2670 | 打负载时，电压窗口显示无穷大 | 7107芯片损坏
VG2670 | 不能启动 | 556芯片损坏或启动键损坏或继电器损坏
VG2670 | 不能定时 | 4025芯片损坏
VG2670 | 时间乱跳，时间不准 | 4060芯片损坏
VG2670 | 不会定时复位 | 9013芯片损坏
VG2670 | 无泄漏电流 | R13压敏电阻损坏
VG2670 | 预置电流会变 | B1方桥更换预置调节电位器1损坏
VG2670 | 过一段时间自动启动 | D74148二级管损坏，措施在E5上并几K电阻
VG2670 | 电流窗口无显示 | 显示板20欧姆/5瓦电阻损坏，7107芯片损坏
VG2670 | 开机电压窗口显示不正常 | 二极管击穿
VG2670 | 开机电压窗口显示有电流显示 | 324芯片损坏
VG2670 | 一开机时窗口有数码管不亮 | 40192损坏
VG2670 | 电压调不上 | 调压器损坏
VG2670 | 开机后可以启动，但电压不能上升 | 继电器烧坏
VG2672A | 没电压或没显示 | 升压器线断,方桥坏,或电源插座坏重调精度
VG2672A | 高压拉弧电压跳至无穷 | 加电容,重调精度
VG2672A | 开机报警, | 更换356,重调精度
VG2672A | 测试失灵，定时间不一致 | EN556芯片坏，356坏，更换，重调精度
VG2672A | 超漏,定时显示不对 | CD4025BE坏,SE556,坏,356芯片坏,更换,重调精度
VG2672A | 定时显示不正确 | 更换拨码盘,1个,重调精度
VG2672A | 无法正常工作 | 更换主板,显示权,琴键板,重调精度
VG2672A | 没电压显示 | 显示板更换电阻碍,加抑制器,重调精度
VG2672A | 精度差邮电局压窗口有一数码管少笔 | 重调精度,更换数码管
VG2672A | 电流时间没显示,主板烧坏 | 更换主板,拨码盘坏,数码管坏,更换,7107,4511更换,重调精度
VG2672A | 黑屏 | 556,17324,7107,7812,7805标准
VG2672A | 开机报警,不能复位 | 40604025401317296
VG2672A | 无高压 | 更换继电器1个
VG2672A | 不能启动和复位,时间不能预置,不能定时 | 356556402517324
VG2672A | 时间不显示(十位),显示乱码,开机启动不了,启动超漏 | 4060,4025,4013,324,556,9013,192(两片)
VG2672A | 开机报警,时间不对 | 更换356.4013.4060.校准,调压器
VG2672A | 开机报警 | 更换356.校准
VG2672A | LF356容易烧 | 更换356加105KE30CA抑制器2个,校准
VG2672A | 不能定时 | 更换4025.校准
VG2672A | 没高压 | 更换SLA-12VDC继电器
VG2672A | 无法启动测试,时间不正确 | 更换CD4025.CD4060,WE556,LF356.校准
VG2672A | 开机误报警 | 更换17324.加CBB电容1个
VG2672A | 开机不能启动 | 更换556.校准
VG2672A | 开机报警 | 更换556.324.校准
VG2672A | 电流显示黑屏 | 更换220/5W电阻
VG2672A | 无高压产生 | 更换NE556.校准
VG2672A | 开机无高压输出,蜂呜器不响 | 更换UF356,FMQ-2724各一个,校准
VG2672A | 测试报警,无高压输出 | 更换17324.校准
VG2672A | 定时坏,开机黑屏 | 更换4060,4013
VG2672A | 开机报警,无高压输出 | 更换324,电流插座,调压器,校准
VG2672A | 开机无显示 | 更换变压器,调压器,面框,校准
VG2672A | 开机即启动 | 更换40B,4511,NE556,40192,2W10各一个,校准
VG2672A | 开机报警 | 更换356,324,电源开关,继电器
VG2672A | 开机报警 | 更换17324一个,校准
VG2672A | 电流太大,电压不能调5000V | 更换调压器卡簧,调压器
VG2672A | 开机冒烟,开机报警 | 更换调压器,电阻,5A保险丝,插针,继电器
VG2672A | 开机报警 | 更换356,4025,4013
VG2672A | 漏电流显示不全,时间不走,上电报警 | 更换356,324.4060,4013,芯片各一个,更换共阴数码管一个,校准
VG2672A | 计时坏 | 更换4025
VG2672A | 预置报警不准,遥控有响声 | 重新设定,换324,航空插头,校准,配高压棒
VG2672A | 报警无高压 | 更换324.556
VG2672A | 无法启动,定时坏 | 换4211.4025.556
VG2672A | 无法启动 | 换324、556
VG2672A | 外控器坏 | 配高压棒
VG2672A | 开机报警 | 换17324.556.356各一个.校准
VG2672A | 漏电流不稳 | 换压敏电阻,圆桥,校准
VG2672A | 无高压,电压显示窗口断码 | 换30M电阻,7107,校准
VG2672A | 不能启动,不能定时 | 换556.4013.9013.校准
VG2672A | 调压器失灵 | 换调压器碳刷,校准
VG2672A | 开机报警,无电压输出 | 换继电器,17324.556.精度校舍准
VG2672A | 贵公司仪器内升压器为大容量的有响声属正常现象 | 校准
VG2672A | 开机无法启动,超过预置电流不超漏不报警 | 换556,17324,精度校准
VG2672A | 定时坏 | 换4025,精度校准
VG2672A | 时间数码管不亮,开机就直接启动 | 换芯片4511,556
VG2672A | 开机报警，时间窗口不显示，有漏电流 | 换356，40192，4025，精度重调
VG2672A | 不能计时，4511坏，拨码盘接触不良 | 换4511，精度校准
VG2672A | 开机不启动，超漏不报警 | 换556，17324，精度校准
VG2672A | 测试不会复位，预置不能调，时间显示不正常 | 换556，17324芯片，4511芯片
VG2672A | 有一数码管断码 | 换7段数码管一个
VG2672A | 时间不走动 | 换4060，调准精度
VG2672A | 开机漏电流，黑屏 | 换5W22CRJ，调精度
VG2672A | 漏电流不好 | 换10V稳压管，224电容
VG2672A | 定时不下降 | 换4060，升压器松动，调精度
VG2672A | 升压器松动，主板松动 | 紧固元器件，调精度
VG2672A | 开机没有显示 | 换调压器，变压器，接地柱各1个
VG2672A | 漏电流跳动 | 换10V稳压管，4148，特制高压输出头
VG2672A | 开机黑屏 | 换7805，4511，7107，4060，4013，9013，4025，556，356，2个 40192，圆桥，风鸣器
VG2672A | 开机报警 | 换17324，调精度
VG2672A | 不能启动，到预置不报警，漏电流很差 | 调精度，换继电器，压敏电阻290，电容104两个，电位器W102两个
VG2672A | 精度差 | 调精度
VG2672A | 运输损坏，无高压 | 换升压器，调压器，塑料接线柱
VG2672A | 不能启动 | 换556，调精度
VG2672A | 无法测试，漏电流大 | 换356，9013，调精度
VG2672A | 没有电压 | 更换继电器1个，调精度
VG2672A | 开机不能启动 | 换556，调精度
VG2672A | 开机启动报警 | 更换17324或更换换556，校准
VG2672A | 开机不能启动，不能定时 | 换556，4025，调精度
VG2672A | 不能启动，漏电流很大或报警 | 换17324，556，356，调精度
VG2672A | 断线，琴键板松动，精度差，高压棒断线 | 更换180欧电阻一个，修高压棒，调精度
VG2672A | 时间中电流窗口指示灯不亮 | 更换6X12平面管2只，校准电压电流
VG2672A | 开机启动，继电器不吸合，没电压 | 更换继电器，SLA-12VDC-SL-C 调精度
VG2672A | 不能启动 | 更换104电容2个，面框一个，或556芯片校准精度
VG2672A | 开机不能启动，定时不会下降 | 更换556，4025，调精度
VG2672A | 开机报警，启动没有电压 | 更换17324，继电器，调精度
VG2672A | 调压器坏 | 更换调压器，调精度
VG2672A | 开机报警，电压没有 | 更换17324，高压电阻断了，调精度
VG2672A | 开机报警 | 更换17324，精度校准
VG2672A | 漏电流大，电流精度差，升压器松动 | 调精度
VG2672A | 开机报警，漏电流很大，升压器松动 | 更换17324，356，调精度
VG2672A | 拨码盘不好，电流跳动 | 更换拨码盘一付，10V稳压管，另加高压线一米
VG2672A | 漏电流大，电压不准 | 校准精度
VG2672A | 开机显示漏电流，启动不会下降 | 更换1000UF/35V电容，17324，4025，356，校准
VG2672A | 开机不能启动 | 更换556，精度校准
VG2672A | 更换调压器，调准精度
VG2672A | 高压棒坏 | 精度校准
VG2672A | 调压器坏 | 更换调压器一个，校准
VG2672A | 开机报警，定时不好，不会下降 | 更换4060，4025，4013，556，校准精度
VG2672A | 无电压，漏电流不好 | 更换0.5KV调压器，17324，调精度
VG2672A | 开要报警，无电压，启动时也没电压，定时不会下降，不能启动 | 更换0.5KV调压器，SLA-12VDC-SC-L继电器，356，4013，4060，556，17324，调精度
VG2672A | 电源插座坏，开机报警，不能定时，定时不会下降，不能复位 | 更换9013，4060，4013，17324，556，4025，电源插座各一个，校准精度
VG2672A | 无法启动，报警不好 | 更换104电容，556，17324，调精度
VG2672A | 乱报警 | 更换17324，校准精度
VG2672A | 开机黑屏 | 更换DB-14变压器一个，校准
VG2672A | 没电压 | 更换调压器一个，校准精度
VG2672A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，4060，4013，4025，556，356校准精度
VG2672A | 开机报警，定时不好 | 更换356，17324，556，4060，4013，4025，精度校准
VG2672A | 测试超漏灯坏，升压器松动 | 更换黄、红灯各一个，100Ω电阻一个，校准精度
VG2672A | 无法启动，定时不好 | 更换556，104，40192，校准精度
VG2672A | 无电压 | 更换调压器一个，校准
VG2672A | 电流不稳 | 更换10V稳压管，校准
VG2672A | 开机不能启动 | 更换556，调精度
VG2672A | 无法启动，定时不好 | 更换556，4013，4025，4007，17324，校准精度
VG2672A | 调压器摔坏 | 更换调压器，校准精度
VG2672A | 加一根地线 | 校准精度
VG2672A | 不能启动 | 更换556，校准精度
VG2672A | 不能定时 | 更换4025，校准
VG2672A | 计量不合格，精度差 | 校准
VG2672A | 定时不好，无法启动，继电器不吸合 | 更换556，继电器，4060，4013，4025校准
VG2672A | 电流不好 | 更换390压敏电阻，校准
VG2672A | 不能启动，预置不好 | 更换17324，40192，390校准精度
VG2672A | 定时不好，不复位，开机显示漏电流 | 更换17324，4013，4025，4060，9013，校准
VG2672A | 开机黑屏，无电压，无法启动，定时不好 | 更换0.5KW调压器，DB-14变压器，556，4013，SLA-12VDC-SL-C继电器各一个，校准
VG2672A | 无电流，定时不好，接地柱断 | 更换4025，接地柱，校准
VG2672A | 开机黑屏 | 更换DB-14变压器，校准
VG2672A | 无电压，有时会有漏电流 | 更换0.5KVA调压器，加273电容 ，校准
VG2672A | 开机黑屏 | 更换DB-14变压器，校准
VG2672A | 开机不能启动，定时不好，电流跳动 | 更换556，9013，356，10V稳压管。校准
VG2672A | 报警不好 | 更换17324，校准
VG2672A | 开机黑屏，定时不好，电流不好，断线，烧坏 | 更换556，356，17324，4060，4013，4025，9013，7812，40192（2个），7107，7805，4511（2个），3个4148，2个104电容，2K电阻，圆桥，风鸣器，共阴数码管，校准
VG2672A | 无电压 | 更换继电器SLA-12VDC-SL-C，校准
VG2672A | 电流不好 | 更换17324，校准
VG2672A | 黑屏，开机就启动，断线 | 更换556，17324，高压输出座，校准
VG2672A | 开机黑屏，变压器断线，升压器松动，定时不好，开机报警 | 更换 17324，4025，4013，校准
VG2672A | 开机有漏电流 | 更换17324，校准
VG2672A | 启动就报警，升压器松动 | 更换17324，校准
VG2672A | 电压不好 | 更换473，224，104电容，校准
VG2672A | 升压器坏，20MA档不好 | 更换升压器，102电位器，校准
VG2672A | 改容量 | 特制800W，校准
VG2672A | 复位开关不好 | 更换复位开关，校准精度
VG2672A | 无电压 | 更换0.5KVA调压器，校准
VG2672A | 电源不好 | 断线，校准，老化
VG2672A | 无法启动，定时不好 | 更换556，40192，校准
VG2672A | 不能预置，定时的时候不能启动 | 更换9013，17324，校准
VG2672A | 开机黑屏 | 更换7812，校准
VG2672A | 无电压，不能预置 | 更换继电器，17324，校准
VG2672A | 继电器不吸合 | 更换继电器，校准
VG2672A | 预置调节设置不好 | 校准
VG2672A | 开机报警，定时不好，漏电流大 | 更换17324，9013，4013，校准精度
VG2672A | 启动无电压 | 更换 继电器，校准
VG2672A | 琴键板坏，漏电流超大 | 更换琴键板，校准
VG2672A | 开机报警 | 更换17324，4025，校准
VG2672A | 漏电流不好，变压器松动 | 修调压器，精度校准
VG2672A | 漏电流不好，升压器松动 | 更换102电位器，面框，校准
VG2672A | 蜂鸣器不叫 | 更换蜂鸣器，校准
VG2672A | 漏电流不好 | 更换7107，校准
VG2672A | 开机报警，启动灯亮 | 更换356，556，启动灯，校准
VG2672A | 跳动 | 更换2个104电容，470UF/50V电容 ，校准
VG2672A | 无电压，启动灯不亮 | 更换0.5KVA调压器，启动灯，47UF/50V电容，校准
VG2672A | 无电压，启动灯不亮 | 更换0.5KVA调压器，启动灯，校准
VG2672A | 开机报警 | 更换356，校准
VG2672A | 高压棒断线 | 校准
VG2672A | 电压不好 | 更换101电位器，校准
VG2672A | 开机报警，定时不好 | 更换17324，4025，校准
VG2672A | 启动灯坏 | 更换0.3KVA调压器，启动灯，校准
VG2672A | 电流不好，黑屏 | 更换DB-14，7805，校准
VG2672A | 无电压 | 更换 升压器，调压器，校准
VG2672A | 电压不好，不稳定 | 更换调压器，校准
VG2672A | 黑屏 | 更换DB-14变压器，4148，104电容2个或更换0.5KVA调压器，升压器，校准，校准
VG2672A | 不能启动，断线 | 更换104电容，9013，556，校准
VG2672A | 电源插座坏 | 更换电源插座，校准
VG2672A | 有时会报警 | 更换17324，104电容，校准
VG2672A | 升压器坏 | 更换升压器，47UF/50V电容，校准
VG2672A | 不能启动，定时不好 | 更换556，40192两个，2个104电容，校准
VG2672A | 开机就启动，定时不会下降 | 更换556，4013，校准
VG2672A | 开机黑屏，调压器摔坏 | 更换调压器，变压器，校准
VG2672A | 开机报警，漏电流超大，开机启动 | 更换556，17324，356，4013，4025，校准
VG2672A | 高压调不上 | 炭刷断了一半，加上，校准
VG2672A | 无法启动，预置不好，不能复位 | 更换104电容，17324，复位开关，102电容，校准
VG2672A | 不能启动 | 更换启动开关，4148，校准
VG2672A | 漏电流超大 | 更换503电位器，校准
VG2672A | 无电压，定时不好 | 更换升压器，调压器，拨码盘一付，校准
VG2672A | 无电流 | 更换5W220电阻，390，356，375电阻，压线扣34P2个，校准
VG2672A | 开机报警 | 更换556，17324，校准
VG2672A | 开机漏电流超大，定时不好 | 更换2个104电容，356，556，校准
VG2672A | 开机黑屏，预置偏差，精度差 | 换保险丝，校准精度
VG2672A | 无法预置 | 更换面框，356，校准
VG2672A | 调压器坏，电压跳动 | 更换调压器，17324，2个104电容，57V47UF电容，校准
VG2672A | 升压器烧坏 | 更换升压器，校准
VG2672A | 无电压，不能启动 | 更换9013，40192，0.5调压器，校准
VG2672A | 不能启动，定时不好 | 更换556，4013，校准
VG2672A | 定时时好时坏，不能测量 | 更换9013，470UF、50V电容，校准
VG2672A | 开机报警 | 更换17324，校准
VG2672A | 电压不好 | 修调压器，校准
VG2672A | 定时不好，电压跳动，升压器松动 | 更换40192，加电容47UF50V，校准
VG2672A | 无法启动 | 更换556，面框，校准
VG2672A | 精度差 | 更换10V稳压管，面框，校准
VG2672A | 漏电流显示溢出，调压器烧了 | 更换0.5KVA调压器，面框，7912，103电位器，校准
VG2672A | 预置报警不准，精度偏差大 | 校准精度
VG2672A | 退回 | 摔坏高压棒，机壳
VG2672A | 开机就报警，面框坏，复位开关坏 | 更换102电位器2个，面框，556，复位开关，校准
VG2672A | 无电流 | 更换17324，10K390，校准
VG2672A | 仪器运输摔坏 | 修调压器，紧固升压器，校准
VG2672A | 调压器摔坏 | 更换调压器，校准
VG2672A | 退回 | 没问题，更换成VG2672D
VG2672A | 退回 | 没问题，更换成VG2672D
VG2672A | 退回 | 没问题，更换成VG2672D
VG2672A | 无电流 | 更换10V稳压管，2个104电容，校准
VG2672A | 数码管缺笔，电压跳动，精度差 | 更换数码管4个，47UF50V电容，高压电阻，校准
VG2672A | 无法复位 | 更换按键开关一个，校准精度
VG2672A | 黑屏，高压输出座坏 | 更换高压输出座，保险丝2个，修升压器，校准
VG2672A | 显示溢出 | 更换圆桥，校准
VG2672A | 精度差，104电容烧坏 | 更换2个104电容
VG2672A | 开机报警（注）蜂鸣器没接 | 更换556，精度校准
VG2672A | 面框坏 | 更换面框，精度校准
VG2672A | 电压跳，调压器调到4千伏打火 | 更换0.5千瓦调压器，精度校准
VG2672A | 开机报警，定时不好，升压器很响 | 更换356,17324,4013，精度校准
VG2672A | 开机报警，定时不好，无电压，不吸合 | 更换继电器，556,17324,4013,102电位器，精度校准
VG2672A | 报警无输出 | 断线，更换面框，精度校准
VG2672A | 开机报警，不能计时 | 更换7912，拨码盘，精度校准
VG2672A | 开机报警 | 更加556，精度校准
VG2672A | 黑屏 | 更换7812,7912,4511,40192,4148，风鸣器，圆桥，精度校准
VG2672A | 电压跳动 | 更换47VF50电容，精度校准
VG2672A | 电压跳，精度偏差 | 加三个47UF50V电容，精度校准
VG2672A | 开机报警 | 更换556,356，精度校准
VG2672A | 无法启动，定时不好 | 更换556,4013,2个104电容，精度校准
VG2672A | 定时不好 | 更换2个40192，一个4511,4013,4025，精度校准
VG2672A | 调压器坏，高压电阻断了 | 更换调压器，高压电阻，精度校准
VG2672A | 无问题
VG2672A | 开机就启动，定时不好 | 更换556,7812,4025,100UF35V电容，精度校准
VG2672A | 开机就启动，定时不好 | 更换556，4025，精度校准
VG2672A | 不能启动，定时不好 | 更换556，4025，4511，精度校准
VG2672A | 无电压，定时不显示数字 | 更换继电器，4025，精度校准
VG2672A | 升压器松动，面框坏 | 更换面框，精度校准
VG2672A | 无 | 配高压棒，精度校准
VG2672A | 电源插座坏 | 更换电源插座，校准
VG2672A | 开机报警，不能启动 | 更换17320,556，校准
VG2672A | 不能启动，定时不下降 | 更换17324,556,4025，校准，高压棒不好
VG2672A | 开机就报警，时钟不走 | 更换17324,4025，DB-14电源变压器，校准
VG2672A | 开机黑屏 | 更换DB-14电源变压器，精度校准
VG2672A | 无现象（请检查一下高压棒遥控开关） | 更换1000UF/35V电容，精度校准
VG2672A | 开机报警 | 更换17324.校准
VG2672A | 拨码盘不好，调压器坏，定时不复位 | 更换拨码盘，调压器，9013，校准
VG2672A | 精度偏差大，接地柱松动 | 校准
VG2672A | 开机就报警（客户自己特制外报警时线接错） | 启动排线与地线短路？，校准
VG2672A | 无现象 | 校准
VG2672A | 调压器坏，升压器松动 | 更换调压器，校准
VG2672A | 主板线烧断，无电压 | 校准
VG2672A | 开机报警 | 更换556，校准
VG2672A | 调压器坏，W102，W101，绿灯都断了 | 更换调压器，W102，W101，绿灯，校准
VG2672A | 黑屏，预置跳动 | 更换调压器，DB-14变压器，220UF63V电容，校准
VG2672A | 开机黑屏 | 电源插座接触不好，精度校准
VG2672A | 精度差 | 精度校准
VG2672A | 不能启动，预置不好 | 更换556，,1324，精度校准
VG2672A | 开机报警 | 更换17324，精度校准
VG2672A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2672A | 黑屏，保险丝烧了 | 更换5A保险丝，校准精度
VG2672A | 定时不好，面框坏 | 更换40192两个，面框，校准精度
VG2672A |  | 高压棒重新接线，校准精度
VG2672A | 开机报警，电压跳 | 更换电位器WXD3-13 1K,加3个47-50V电容，校准精度
VG2672A | 黑屏，DB-14变压器断线 | 焊线，校准精度
VG2672A | 无电压 | 更换继电器，校准精度
VG2672A | 黑屏，不能预置 | 更换5A保险丝2个，17324，校准精度
VG2672A | 面框坏 | 更换面框，校准精度
VG2672A | 无法测量，定时不好，电压跳 | 更换356,4025,47-50V电容，校准精度
VG2672A | 电源不稳，7812坏 | 更换7812，校准精度
VG2672A | 不计时 | 更换晶振，校准精度
VG2672A | 精度偏差大 | 校准精度
VG2672A | 保险丝烧坏 | 更换保险丝，校准精度
VG2672A | 不能启动，定时不好 | 更换104电容2个，启动开关，4511两个，校准精度
VG2672A | 精度差 | 校准精度
VG2672A | 调压器打火，电压跳，测试灯不亮，面框坏 | 更换0.5KW调压器，测试灯，面框，校准精度
VG2672A | 开机报警，琴键板短路 | 更换LM311P，356，校准精度
VG2672A | 数码管缺笔，调压器不好 | 更换数码管，修调压器，校准精度
VG2672A | 精度差 | 校准精度，修高压棒
VG2672A | 调压器坏，W102坏 | 更换调压器，356，W102，蜂鸣器，校准精度
VG2672A | 不能测量，里面整理 | 更换7812,40192，校准精度
VG2672A | 断线，里面整理 | 校准精度
VG2672A | 无问题 | 上门去了
VG2672A | 无问题 | 上门去了
VG2672A | 升压器坏 | 更换升压器，校准精度
VG2672A | 电压跳动 | 更换47-50V电解电容，校准精度
VG2672A | 7107坏，数码管缺笔 | 更换7107两个，数码管，校准精度
VG2672A | 不能复位，精度差 | 更换9013，校准精度
VG2672A | 调压器坏 | 更换调压器，保险丝2个，校准精度
VG2672A | 无电压，调压器坏 | 修理调压器，校准精度
VG2672A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2672A | 无法测量 | 更换556,4025,4060,4013，或更换调压器校准精度
VG2672A | 电源插座坏，高压棒坏 | 更换电源插座，修高压棒，校准精度
VG2672A | 预置差，精度偏差 | 更换17324，校准精度
VG2672A | 数码管缺笔 | 更换数码管，校准精度
VG2672A | 调压器坏，精度差 | 更换0.5KVA调压器，校准精度
VG2672A | 漏电流窗口黑屏 | 更换RX21-5W,220R电阻一个，校准精度
VG2672A | 预置偏差大，高压线断 | 更换17324，高压线1.5米，校准精度
VG2672A | 1000-35V电容坏 | 更换1000-35V电容两个，校准精度
VG2672A | 无法启动 | 更换556，校准精度
VG2672A | 开机不报警，精度差 | 更换蜂鸣器，校准精度
VG2672A | 无电流 | 更换200-6W电阻一个，校准精度
VG2672A | 无法测量 | 更换40192两个，4511两个，4148,4007两个，556,4013,4060,4025,10V稳压管，7812，面框，17324,556，复位开关，继电器，356,0.5KW调压器，校准精度
VG2672A | 没电压 | 修调压器或更换继电器，接地柱，校准
VG2672A | 调压器坏 | 更换0.5KW调压器，高压输出座，校准精度
VG2672A | 开机报警 | 更换311，校准精度
VG2672A | 7107坏 | 更换7107，校准精度
VG2672A | 电压跳 | 加3个47-50V电容，校准精度
VG2672A | 开机报警 | 更换17324，校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）