## VG2672B
VG2672B耐压测试仪维修手册
型号 | 故障原因 | 解决方案
VG2672B | 开机测试时漏电流无反应电压升至2.5KV时显示乱码 | 更换1036(6个)数码管2个测试指示灯2个.17324一个4148一个5W/220Ω电阻1个
VG2672B |  | 校准
VG2672B | 不能开机,精度差 | 5A保险丝烧断,精度校准
VG2672B | 接遥控棒蜂鸣有响声 | 更换556
VG2672B | 无法开机 | 换7A保险丝，1KW调压器，1W/100UF电容，5W220Ω电阻2个，校准
VG2672B |  | 换100mA面帖，校准
VG2672B | 电流跳动 | 换10K390压敏电阻，10V稳压管，调精度
VG2672B |  | 调精度
VG2672B | 时间不好 | 接线虚焊，换9012二个，校准
VG2672B | 调压器帽松动 | ，
VG2672B | 开机报警，超漏灯不亮 | 更换超漏灯一个，17324，校准精度
VG2672B | 升压器松动 | 校准精度，虚焊
VG2672B | 开机无显示 | 换保险丝
VG2672B | 部分零件松动 | 校准
VG2672B | 精度差 | 校准
VG2672B | 风鸣器不叫了 | 更换风鸣器，校准
VG2672B | 电压跳动 | 加了47UF/50V电容，校准
VG2672B | 电流不好，高压棒坏 | 更换17324，10V稳压管，修高压棒，校准
VG2672B | 升压器松动 | 校准精度
VG2672B | 电源插座坏 | 更换电源插座，校准
VG2672B | 黑屏。保险丝烧坏了 | 加两个10A保险丝，精度校准
VG2672B | 漏电流超大，精度偏差 | 精度校准
VG2672B | 精度差 | 加3个390电阻，校准
VG2672B | 电压跳动，精度差 | 加3个47UF50V电容，校准
VG2672B | 电压不准 | 加3个47UF50V电容，校准
VG2672B | 无法测量 | 更换20P接线排，压线扣两个
VG2672B | 电源插座坏，精度差 | 更换电源插座，校准
VG2672B |  | 更换压敏电阻，精度校准
VG2672B | 电流不准 | 更换10K390压敏电阻2个，精度校准
VG2672B | 开机报警 | 更换17324
VG2672B | 开机报警 | 更换17324，校准精度
VG2672B |  | 校准，改上线报警
VG2672B | 精度偏差 | 校准精度
VG2672B | 无法测量 | 更换7805,7107两个，数码管，校准精度
VG2672B | 启动就报警，调压器打火 | 更换17324，调压器，校准精度
VG2672B | 无显示 | 更换7805两只，7107两只，校准精度
VG2672B | 无法测量 | 更换390两个，4511两个，556一个，校准精度
VG2672B | 调压器坏 | 更换1KVA调压器，校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）