目   录

- 简介 …………………………………………………2

- 主要技术指标…………………………………………2

- 工作原理 ……………………………………………2

- 使用注意事项 ………………………………………3

- 耐电压测试仪使用说明和操作步骤 …………… … 3

- 供货成套性 …………………………………………6

- 附录 …………………………………………………7

八、关键零部件…………………………………………8

此设备为高压输出设备，

使用前必须仔细看此说明书后，方可使用！

注意高压输出！！！

一、简介

VG2672E型是按照CB、IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计，适合各种家用电器、电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电磁炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等，以及强电系统的安全耐压测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可少的耐压检测试验设备。

本系列仪器采用技术标准是：JB/T7082-2013  型式批准证书：2009E466-33

二、主要技术指标

- 电压输出范围：AC/DC（0 ~ 10）kV连续任意可调   准确度等级：5级。

- 漏电流测试范围：

AC:（0 ~ 2 ~ 20）mA连续任意设定，准确度等级：5级。

DC：（0~2~10）mA连续任意设定，准确度等级：5级。

- 测试时间范围：99s内连续可调，准确度等级：5级。

- 标称容量： 200VA。

- 输出波形：50Hz，正弦波。

- 工作条件：环境温度(0 ~ 40)℃，相对湿度：不大于80％RH。

- 体积：375W×280D×190H(mm	)

（8）重量:  	约10㎏

（9）电源：220V±22V  50Hz±2Hz。

三、工作原理

如图一，220V交流市电经控制电路进行调压、升压至高压，接至被试品上，经过一段时间后，如果被试品绝缘不好，漏电流超过设定值，则控制电路动作切断高压输出，同时发出报警信号。

四、使用注意事项

- 操作者必须戴绝缘橡皮手套，脚下垫绝缘橡皮垫，以防高压电击造成生命危险。

（2）仪器必须可靠接地，并和被测体的地可靠相接。

（3）在连接被测体时，必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。

（4）切勿将输出地线与交流电源线短路，以免外壳带有高压，造成危险。

（5）尽可能避免高压输出端与地短路，以防发生意外。

（6）测试超漏指示灯一旦损坏，必须立即更换，以防造成误判。

（7）仪器空载调整高压时，漏电流监视表头有起始电流，均属正常，不影响测试精度。

（8）仪器避免阳光正面直射，不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

（9）仪器使用一年后，必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定合格后，方可继续使用。

- 建议使用交流稳压电源。

五、耐电压测试仪使用说明和操作步骤

（一） 前面板各部分名称及使用说明，如图四。

（1）电源开关，按下接通电源。

- 拨码盘从00~99可任意设定定时值。

- AC—DC转换开关。

- 漏电流选择档AC：（0 ~ 2）mA、（2~20）mA；DC：（0~2）mA,（1~10）mA。

- 测试预置开关，按下为预置

- 预置调节钮，按下预置开关可连续设定AC：（0 ~ 2）mA，（2 ~ 20）mA；

DC：（0 ~ 2）mA，（1 ~ 10）mA报警值。

- 时间表，在定时状态下显示设定时间或剩余时间

- 漏电流指示表：结合漏电流预置调节钮，可观察到设定漏电流报警值，测量时可监视到漏电流的实际值。

- 电压表头，显示输出高压值。

- 测试灯：该灯亮，表示高压启动，灯灭则高压断开。

- 超漏灯：当检测耐压时，超出所设定的漏电流报警值，输出电压自动断开，蜂鸣器发出响声、超漏灯亮。

- 交流高压输出端子：输出交流电压

- 接地端子：测试接地线用。

- 直流高压输出端子：输出负直流电压。

- 遥控接头。

- 电压调节钮：调节输出电压的大小，逆时针转变小，顺时针转变大。

- 复位钮：按下此钮，测试灯灭，此时无高压输出。

- 启动钮：按下此钮，测试灯亮，此时仪器高压部分工作。

- 定时开关：按下为定时开，99s内任意调节。弹出为定时关，时间继电器不工作，工作方式为手动。

（二） 操作步骤－必须读通！！

操作时必须戴好橡胶绝缘手套，坐椅和脚下垫好橡胶绝缘垫！只有在测试灯熄灭状态，无高压输出状态时，才能进行被试品的连接或拆卸操作。

- 连接被测物体是在确定电压表指示为“0”，测试灯灭，并把地线连接好。

（2）设定漏电流测试范围。

1．）选择所需电流范围档。

2．）设定漏电流值。

（3）手动测试：

1．）将定时开关为关，按下启动钮，测试灯亮，将电压调节钮旋到需要的指示值。

2．）测试完毕后，按动复位钮，电压输出切断，测试灯灭，电压调回零点，此时被测物为合格。

3．）如果被测物品超过规定漏电流值，则仪器自动切断输出电压，同时蜂鸣器报警，超漏指示灯亮，此时被测物为不合格，按下复位键，即可清除报警声。电压调回零点。

- 定时测试：

（A）按下定时开关，通过拨码盘设置测试时间。

（B）按下启动钮，将电压调到所需值。

（C）定时到测试电压被切断，被测物为合格。若电流过大，超漏灯亮，蜂鸣器报警，被测物为不合格。

（5）应用举例

1．）电器整机耐压试验

按下图二连线，再按操作步骤测试。

２６７２E型

被试品

地

电源插头Ｌ或Ｎ

图二

6

高压

地线

2．）变压器或电机耐压实验

按下图三连线，再按操作步骤测试。

图三

3.） 电容耐压实验

按下图四连线，再按操作步骤测试。

图四

高压电容的测试注意事项：测量电容时，在电容两端加上电压时有一充电过程，此时在测试电路中有一充电电流，当该电流大于所设定的漏电电流值时，耐压仪就会报警。因此，在测试时，应缓慢增加电压，使充电电流小于所设定的报警值，等到充电过程结束，再启动定时装置进行测试，而不能采用固定电压、复位一启动方式进行测试。在交流测试电容器时，电容器本身有一个容抗（ XC ），其值XC = 1/（wc） = 1 / (2π fc)。在交流回路中相当于直流回路中的电阻，因此在交流回路中就产生一个电流，当该电流大于所设定漏电流值时，耐压测试仪就会报警。。

因此，在测试前，应先计算好电容器的容抗（ XC ），再算出在测试电压下的回路电流值，然后设定漏电流报警值大于回路电流值，再进行测试。

提醒：用户测量电容器耐压时，避免电容器多个并联同时打耐压。或突然施加电压，以免损坏机器。特别注意：当测试时请务必按照正确的操作规程进行操作，由于本仪器内含大容量电容，故在本仪器停止测试后5秒内不准用手等身体部位去触摸高压测试枪，以免遭高压电击。

3、自动测试

提醒：利用自动测试即自动启动，复位功能，务必注意操作安全，以防止触及仪器自动启动后的高压。

自动测试该功能适合大批量流水作业，节省操作时间，提高工作效率。该功能通常与定时功能结合使用。当按下自动开关时，仪器能自动启动，“启动钮”不工作。设定时间到定时器使仪器复位，表明测试合格，数秒钟后仪器再次启动。若被测体不合格超漏，仪器将自动切断输出电压发出声、光报警。此时需先断开不合格被测体，再按下复位钮。按下复位钮后，仪器方能自动启动。自动测试时，要严格遵守操作规程，调整自动启动时间与流水线接啪同步，以防仪器自动启动高压。

六、供货成套性

（1）VG2672E型耐电压测试仪           1台

（2）产品说明书                      1份

（3）测试线                          1套

（4）产品合格证、维修卡               各1份

（5）电源线                          1根

（6）10A保险丝                       2只

（7）包装箱                          1只

附录：

VG2672E型面板图

七、关键零部件

| 序号 | 名称 | 型号 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压器 | 0.5kVA | 单相/50Hz 输入电压220V 输出电压（0~250）V |  |
| 2 | 升压器 | 10kV /200W | 220V/5000V,200W |  |