## VG2672F
VG2672F耐压测试仪维修手册
型号 | 故障原因 | 解决方案
VG2672F | 变压器坏 | 更换变压器
VG2672F | 没示显 | 主板,校准交流接触器,2052电阻/5W
VG2672F | 定时运行会乱码开发部改工艺 | 更换小板子.校准
VG2672F | 没电流 | 更换5W/20Ω电阻TOK390压敏电阻
VG2672F | 无高压输出,校准 | 升压器输出线松脱.重新焊接紧固
VG2672F | 精度不好 | 精度校准
VG2672F | 无电流，精度差 | 接地不稳定，接线，390M压敏电阻2个，校准
VG2672F | 容量不够，超漏不报警 | 换3.2KW调压器，蜂鸣器
VG2672F | 电压不好，电流不好，电压不稳，34P排线扣不好 | 更换7812，390两个，2K电位器一个，5W220R两个
VG2672F | 特制 | 校准
VG2672F | 开机报警 | 更换2个390，556，102电位器，校准
VG2672F | 调压器烧坏，数码管缺笔 | 更换3KVA调压器，数码管，校准
VG2672F | 电压楼不好 | 更换7805，7107，4148，校准
VG2672F | 电流显示与实际相差10倍 | 调准
VG2672F | 烧坏 | 另特制，换10W30MΩ电阻6个，高压电阻30MΩ30KV，校准
VG2672F | 无电压，无电流，闪动，断线 | 更换2.2K电位器，W102，圆桥，4511两个，校准
VG2672F | 无电压电流 | 加真空高压继电器2个，7107，6个电阻，2个数码管，校准
VG2672F | 启动时自动复位 | 更换2个104电容，校准
VG2672F | 不能测量 | 更换主板一块，真空高压继电器2个，3K10W电阻2个，校准
VG2672F | 交流接触器不好，电流跳动，10K390烧坏 | 更换2个10K390，2个104，交流接触器一个，校准
VG2672F | 不能启动，电流偏大，电流不能预置 | 更换17324，104电容2只，电阻1K一只，校准
VG2672F | 不能测量 | 更换102电位器，R.2K电阻，改程序，校准
VG2672F | 琴键开关坏，W102电位器开路，压敏电阻烧了，修高压棒 | 更换琴键开关，W102电位器，2个压敏电阻，精度校准
VG2672F | 开机黑屏 | 更换10A保险丝，精度校准
VG2672F | 开机启动接触器一直闪动 | 调压器短路，校准
VG2672F | 不能启动，断线，蜂鸣器不叫 | 更换蜂鸣器，继电器，ICL7107、OP07芯片，精度校准
VG2672F | 无电流，无电压 | 更换琴键开关，电源插座，W102，W101，继电器，390压敏电阻2个，校准
VG2672F | 定时不好 | 更换5411，底座，校准
VG2672F | 开机黑屏 | 更换压敏电阻390两个，6W220电阻两个，电源开关一个，校准
VG2672F | 开机黑屏 | 更换2个10A保险丝，校准
VG2672F | 无电流 | 更换17324,2个压敏电阻，精度校准
VG2672F | 开机报警 | 更换2个压敏电阻，1个W102，精度校准
VG2672F | 无法测量 | 更换7107两个，4511两个，4148四个，6W220电阻两个，校准精度
VG2672F | 开机显示不好，电流不好，电压不好 | 更换6W220欧电阻2个，W102两个，35V1000微法电容1个，7107两个，10K390两个，数码管1个，180欧电阻1个，校准精度
VG2672F | 电流不好，压敏电阻烧坏 | 更换压敏电阻两个，精度校准
VG2672F | 电压显示档不好，压敏电阻烧坏 | 更换7107，压敏电阻2个，校准精度
VG2672F | 压敏电阻烧坏 | 更换压敏电阻，校准精度
VG2672F | 无法测量，无电压，仪器改路线 | 更换390压敏电阻2个，断线
VG2672F | 电流不好，定时不复位 | 更换9013，压敏电阻390M2个，柜子改线，校准精度
VG2672F | 精度差 | 更换压敏电阻390M2个，校准精度
VG2672F | 高压棒坏 | 修高压棒，校准精度，改上线报警
VG2672F | 无电压 | 调压器松动，校准精度
VG2672F | 压敏电阻烧坏 | 更换压敏电阻两个，校准精度
VG2672F | 无法测量，仪器烧坏 | 更换RX21-6W电阻两个，压敏电阻两个，4511两个，220-16V电容，7107,7812,7805,4013,4025，W102，W101，校准精度
VG2672F | 定时不好 | 更换40192两个，校准精度
VG2672F | 无法测量 | 更换7107两个，7805两个，4511两个，4148两个，压敏电阻2个，34P压线口2个，继电器，40D交流接触器，校准精度
VG2672F | 无法测量 | 更换4060，继电器，356，,56,4148两个，数码管，47-50V电容，晶振
VG2672F | 漏电流不好 | 更换17324，压敏电阻两个，校准精度
VG2672F | 烧坏 | 更换压敏电阻两个，电位器WXD-13 1K，校准精度
VG2672F
VG2672F | 未修 | 好的
VG2672F | 无法测量 | 更换7107,4511两个，40192两个，390两个，4.5K电阻，校准精度
VG2672F | 主板烧坏 | 更换主板，100欧电阻，校准精度
VG2672F | 无法测量 | 更换390M压敏电阻2个，4511两个，40192两个，17324,4013,4025,4148,10V稳压管，校准精度
VG2672F | 烧坏，断线 | 更换556，390压敏电阻2个，校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）