## VG2678A
VG2678A接地电阻测试仪维修手册
序号 | 型号 | 故障原因 | 解决方案
1 | VG2678 | 无电流 | 按测量按钮听继电器有无吸合声如果无吸合声，说明继电器损坏需更换
2 | VG2678 | 无电流 | 查调压器、降压器、电流互感器输入、输出是否正常
3 | VG2678 | 无电流 | 查看084芯片、7107芯片是否损坏
4 | VG2678 | 开机显示大电流 | 查看084芯片、7107芯片是否损坏
5 | VG2678 | 开机显示大电流 | 查显示板最左端三根线
6 | VG2678 | 开机显示异常 | 查看7107芯片是否损坏
7 | VG2678 | 开机显示异常 | 查看数码管是否正常
8 | VG2678 | 开机过电流 | 查看339芯片是否正常
9 | VG2678 | 开机过电流 | 查N1 9013是否损坏
10 | VG2678 | 一开机不合格误报警 | 更换4066芯片、339芯片、N29013芯片
11 | VG2678 | 电阻异常 | 电压互感器损坏、884芯片、4066芯片、7107芯片
12 | VG2678 | 开机按测量按钮就报警 | 084芯片损坏
13 | VG2678 | 过流保护无效 | 过流保护板两个继电器损坏
14 | VG2678A | 过流不报警,开路报警 | NE556坏,1个,084坏,1个,339坏1个,重调精度
15 | VG2678A | 超出预置不报警 | １７３２４坏，重调精度
16 | VG2678A | 精度不准,起动不灵 | 重调精度,更换启动开关
17 | VG2678A | 电压窗口不显示 | 更换3v稳压管,重调精度
18 | VG2678A | 显示黑屏 | 7812,标准
19 | VG2678A | 电阻显示不出 | 更换324芯片一个
20 | VG2678A | 电阻不显示,开机报警 | TL084CN,556,9854DY
21 | VG2678A | 接地电阻无显示(9.25又退换仪器) | 线脱,重接线,重调精度
22 | VG2678A | 开路不报警. | 084.473电容.校准
23 | VG2678A | 不能预置 | 17324校准.测试线坏(客户自制)
24 | VG2678A | 开机报警.校准 | 更换D84.17324.2AK14(2个)
25 | VG2678A | 不能启动 | 更换556.4013.校准
26 | VG2678A | 开机报警 | 更换084.校准
27 | VG2678A | 报警不响 | 换蜂呜器一只
28 | VG2678A | 电流时有时无 | 换0.3KVA调压器一个.17324
29 | VG2678A | 预置显示异常,精度差 | 换17324,加85M电阻,校准
30 | VG2678A | 小电阻 线柱差 | 增加85M电阻一个，共阴八码管一个，校准
31 | VG2678A | 时好时坏 | 线路板接触不良，校准
32 | VG2678A | 无电流，预置显示异常 | 换0.3KVA调压器，17324，1K电位器
33 | VG2678A | 电阻线接差 | 换电阻，校准
34 | VG2678A | 启动到5A就报警 | 换4148，4007
35 | VG2678A | 小电阻精密差 | 加85M电阻，校准
36 | VG2678A | 预置不可调 | 断线，校准
37 | VG2678A | 开机报警 | 换0.3KVA调压器，面框，7555，2AK14，校准
38 | VG2678A | 无法开机 | 换084，校准
39 | VG2678A | 报警异常 | 换7555，校准
40 | VG2678A | 电流无法调，电阻跳动 | 螺丝松动，换10000UF/35V电容，校准
41 | VG2678A | 无电流，开机报警，预置调节坏 | 换17324，2AK14一个
42 | VG2678A | 预置报警异常 | 换17324一只，校准
43 | VG2678A | 报警异常，报警指示灯不亮 | 换7555面框，断线连接，加平面发光管，校准
44 | VG2678A | 600mΩ档异常 | 换3796-20电位器1个，校准
45 | VG2678A | 600mΩ档异常 | 换3796-20电位器1个，校准
46 | VG2678A | 预置不报警 | 加2AK14一个，校准
47 | VG2678A | 无法预置 | 更换17324，校准
48 | VG2678A | 预置调节不准，电阻精度差 | 更换WXD3-12-1K电位器，加20M电阻1个
49 | VG2678A | 电流显示异常 | 更换17324，面框1个
50 | VG2678A | 无电流 | 线路板线断，校准
51 | VG2678A | 小电阻精度差 | 加电阻20M，更换面框，校准
52 | VG2678A | 预置调节不好 | 更换WXD3-12-10K电位器一个，校准
53 | VG2678A | 黑屏 | 遥控头短路，更换7812，4007四个，校准
54 | VG2678A | 测试灯不亮，预置异常，面框破 | 更换17324，面框，平面管，校准
55 | VG2678A | 复位坏 | 更换复位按钮，校准
56 | VG2678A | 预置设定太小或小电阻精度差 | 校准
57 | VG2678A | 不启动就有电流 | 更换继电器一个，校准
58 | VG2678A | 缺码 | 接触不良，校准
59 | VG2678A | 预置调节异常 | 更换WXD3-12-1K电位器，校准
60 | VG2678A | 测试线坏 | 校准
61 | VG2678A | 显示异常 | 接触不良，校准
62 | VG2678A | 开机报警，定时异常 | 更换7555，40192，校准
63 | VG2678A | 小电阻跳动 | 更换35V/1000UF电容2个，校准
64 | VG2678A | 电阻无穷大时，数码管偏亮 | 电源与地之间加一个4735，校准精度
65 | VG2678A | 线性差 | 更换084芯片，校准
66 | VG2678A | 无电流，面框破 | 更换面框，校准
67 | VG2678A | 开机小电流，无电流显示 | 焊点松动，校准
68 | VG2678A | 开机自动启动 | 校准
69 | VG2678A | 小电阻不准 | 加68M电阻2个，校准
70 | VG2678A | 电流异常，定时没有 | 更换084，556，取样变压器，校准
71 | VG2678A | 乱报警 | 更换2AK14一个，校准
72 | VG2678A | 开机报警，电阻异常 | 更换556，17555，17324，面框一个，校准
73 | VG2678A | 乱报警，无定时 | 换拨码盘，校准
74 | VG2678A | 无报警，电阻异常，面框坏 | 更换17324，7555，面框一个，校准
75 | VG2678A | 拍一下报警 | 接触不好，校准
76 | VG2678A | 开机不报警，预置无效 | 更换17324，校准
77 | VG2678A | 电阻跳动 | 接触不良，校准
78 | VG2678A | 退回，更换新机，开机报警，无定时 | 更换17324，7555，4000，4060，2AK14，校准
79 | VG2678A | 电阻显示异常，面框坏 | 更换共阴数码一个，面框，校准
80 | VG2678A | 无电流 | 更换084，校准
81 | VG2678A | 预置报警无显示 | 更换17324，校准
82 | VG2678A | 启动报警 | 更换7L084，校准
83 | VG2678A | 报警不响 | 更换蜂鸣器，校准
84 | VG2678A | 25A电阻不准 | 校准
85 | VG2678A | 自动报警 (接触不良) | 更换2AK14，校准
86 | VG2678A | 按定时不启动 | 更换4013，校准
87 | VG2678A | 电源插座坏 | 更换电源插座，校准
88 | VG2678A | 报警不响 | 更换电子蜂鸣器，校准
89 | VG2678A | 摔坏了 | 更换1K电位器，发光管，面框，调压器帽，特制启动复位，报警后面板测试
90 | VG2678A | 测试有时报警，复位时自动报警 | 更换9013，17324，校准
91 | VG2678A | 开机报警 | 更换17324，556，校准
92 | VG2678A | 开机报警异常，数码管缺笔 | 更换7555，共阴数码管，校准
93 | VG2678A | 不能显示 | 更换电源开关，电源变压器，，校准
94 | VG2678A | 电流不能复位 | 更换继电器G5VC-14-12VDC，校准
95 | VG2678A | 报警自动复位 | 更换100UF50V电容，校准精度
96 | VG2678A | 无电流显示 | 更换7107，共阳数码管，校准
97 | VG2678A | 不能启动，不能定时 | 更换拨码盘2个，校准
98 | VG2678A | 开机报警 | 更换17324，校准精度
99 | VG2678A | 不报警 | 电路板开路，校准，测试线一付
100 | VG2678A | 不能报警 | 更换DC6-24V电子蜂鸣器，面框，精度校准
101 | VG2678A | 无电流无电阻 | 更换面框，调压器，调压器帽，084接触不良，电流三感器开路，精度校准
102 | VG2678A | 开机加电流就报警 | 预置电位器断线，精度校准
103 | VG2678A | 电阻显示偏小，开路不报警 | 084与电阻之间电路板开路，精度校准
104 | VG2678A | 开机报警，时间不计时 | 更换40192,17555,17324，精度校准
105 | VG2678A | 开机报警 | 更换2AK14，校准
106 | VG2678A | 2000W欧档时开机报警 | 更换084，校准
107 | VG2678A | 预置调节不好 | 更换1K电位器，面框，校准
108 | VG2678A | 开机电阻有跳动 | 更换084，校准
109 | VG2678A | 电位器未焊好，开路报警失效 | 焊接，添加电位器，电阻，校准
110 | VG2678A | 报警功能失效，电源电路电压不稳定，10A量程电阻显示过小 | 更换TL084，AH124，部分电容，校准
111 | VG2678A | 报警功能异常，无故自报警，无开路报警 | 更换TL084，部分二极管，校准
112 | VG2678A | 开路报警失效，10A无电阻显示 | 更换7L084，AH17324A,面框，校准
113 | VG2678A | 报警失效，精度不好 | 更换72084，校准
114 | VG2678A | 启动故障，线路松动 | 定时开关短路更换，校准
115 | VG2678A | 启动异常，预置定时无法实现 | 更换40192，定时预置开关，7107，校准
116 | VG2678A | 开路报警 | 更换电阻，校准
117 | VG2678A | 电阻显示异常 | 排线虚焊，更换电解电容，电位器，4066，校准
118 | VG2678A | 电阻线掉落，调节不好 | 焊接电阻线，校准
119 | VG2678A | 开机报警，电阻线性差 | 更换TL084，修测试线，校准
120 | VG2678A | 开路报警坏 | 更换R18电阻，校准
121 | VG2678A | 无电阻显示，定时错乱 | 更换40192，重焊电压线，校准
122 | VG2678A | 预置报警功能失效 | 更换HA1724，精度校准
123 | VG2678A | 数码管坏，电阻无显示 | 接线松动，更换共阴数码管，校准
124 | VG2678A | 无客户反映现象，面框断 | 更换面框
125 | VG2678A | 开机无显示，电源开关坏 | 更换电源开关，校准
126 | VG2678A | 测试报警 | 更换17324、2AK14两个，校准
127 | VG2678A | 无报警功能 | 蜂鸣器断线，更换面框
128 | VG2678A | 无法启动 | 更换档位开关，前面贴膜，面框
129 | VG2678A | 25A电阻异常 | 校准，更换电阻
130 | VG2678A | 预置报警 | 更换Ha17324，校准
131 | VG2678A | 测试线坏 | 更换测线，校准
132 | VG2678A | 开机启动报警
133 | VG2678A | 无电流 | 电流调压器松开，数码管坏
134 | VG2678A | 开机报警，电流过大 | 更换7L084电源插孔
135 | VG2678A | 开机报警 | 更换7L084
136 | VG2678A | 无电流 | 更换7107,4016，面框
137 | VG2678A | 电阻无 | 更换排线或继电器
138 | VG2678A | 预置报警值不正确 | 更换17324或更换2AK14
139 | VG2678A | 启动误报警 | 更换TL084,2AK14
140 | VG2678A | 无电流显示 | 排线断，更换排线
141 | VG2678A | 显示异常 | 更换7107,100欧电阻
142 | VG2678A | 调压器烧坏，测试灯无，面框断开 | 更换0.3KV调压器，绿、白测试灯，面框，电源插孔，校准精度
143 | VG2678A | 精度差，前面板旋钮掉，前面框坏 | 更换前面框，校准精度
144 | VG2678A | 25A电流调不到 | 更换103电位器，校准精度
145 | VG2678A | 阻值显示精度较差，过流无保护 | 更换二极管，TL084，校准
146 | VG2678A | 无保险丝，测量预置电阻无效，误报警 | 更换17324，加保险丝帽
147 | VG2678A | 预置报警坏 | 更换17324
148 | VG2678A | 误报警 | 更换10欧电阻
149 | VG2678A | 电流时有时无，接触不良 | 更换接线头
150 | VG2678A | 电阻不对，电流有时跳零 | 更换TL084，测试线坏需更换
151 | VG2678A | 600豪欧量程，电阻差 | 校准精度
152 | VG2678A | 预置阻值无 | 更换WXD3-12，校准精度
153 | VG2678A | 精度差，复位键不灵活 | 更换按钮，校准精度
154 | VG2678A | 电阻常显，定时无 | 更换TL084.4000BE，校准精度
155 | VG2678A | 开路报警坏 | 更换TL084
156 | VG2678A | 电源插孔接触不良 | 重焊
157 | VG2678A | 精度差，蜂鸣器不响 | 增加100欧姆电阻，更换蜂鸣器，校准
158 | VG2678A | 黑屏 | 更换7812，校准精度
159 | VG2678A | 开路报警，精度差，定时坏 | 更换85M欧电阻，TL084，校准精度
160 | VG2678A | 电阻时有时无，电流精度差 | 连接断线，更换85M欧电阻，校准精度
161 | VG2678A | 精度不准，面框损坏 | 校准精度，更换面框，电流互感器接触不良
162 | VG2678A | 开机启动报警，电流无法调节（调压器焊点掉落） | 更换084芯片，固定调压器，焊接连线，校准精度
163 | VG2678A | 开路报警不正常 | 更换7555芯片，校准精度
164 | VG2678A | 测试时报警 | 导线接触不良，校准精度
165 | VG2678A | 启动指示灯不亮，复位键坏，面框坏，测试线坏 | 更换绿色平面管一只，复位按钮一个，面框一个，测试线1付，校准精度
166 | VG2678A | 误报警，面框坏 | 更换TL084，1000-35V电解电容，面框一个，校准精度
167 | VG2678A | 开路报警不正常 | 更换7555一块，校准精度
168 | VG2678A | 复位按键无效 | 更换复位按钮一个，校准精度
169 | VG2678A | 启动报警 | 预置电阻偏小，校准精度
170 | VG2678A | 开路不报警，084引脚断线 | 校准精度
171 | VG2678A | 报警电路异常 | 更换7555芯片一块，校准精度
172 | VG2678A | 开路报警不正常 | 更换7555芯片，校准精度
173 | VG2678A | 启动报警 | 线路板接插件接触不良
174 | VG2678A | 开机报警 | 更换TL084一块，校准精度
175 | VG2678A | 报警异常 | 更换7555一块，校准精度
176 | VG2678A | 电源开关坏 | 更换电源开关一个，校准精度
177 | VG2678A | 误报警 | 更换主板一块，校准精度
178 | VG2678A | 开机报警 | 更换TL084CN,校准精度
179 | VG2678A | 异常报警 | 更换HA17555，校准精度
180 | VG2678A | 无法测试 | 更换TL084，,CD40192BE,校准精度
181 | VG2678A | 开机报警 | 更换NE556N，校准精度
182 | VG2678A | 面框坏 | 更换面框
183 | VG2678A | 不能预置 | 更换HA17555，HA17741，校准精度
184 | VG2678A | 无压测试 | 更换084CN，单相调压器
185 | VG2678A | 没电流 | 更换084CN
186 | VG2678A | 无法开机 | 更换电源变压器，校准精度
187 | VG2678A | 没电流 | 接线，焊好
188 | VG2678A | 数码管亮度不一致 | 更换数码管
189 | VG2678A | 最大电流不保护 | 更换HA17324
190 | VG2678A | 电流超限报警后，显示异常 | 更换17324，校准精度
191 | VG2678A | 电阻不显示 | 更换ICL7107，共阳数码管
192 | VG2678A | 报警异常 | 更换084cn，校准精度
193 | VG2678A | 异常报警 | 更换084cn，校准精度
194 | VG2678A | 精度差 | 更换0840CN，校准精度或更换17324，校准精度
195 | VG2678A | 启动报警 | 更换084CN
196 | VG2678A | 面框摔坏，无法测试 | 更换面框，两处PCB断线，已焊好
197 | VG2678A | 显示异常 | 更换共阳数码管，保险丝座
198 | VG2678A | 精度差、面框坏 | 更换面框校准
199 | VG2678A | 测试不稳定 | 更换475电容2个、校准
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格电子科技有限公司）