一 概述

VG系列单相程控变频电源，设计时综合了《SJ/T 10541》、《GB/T 7260》的技术条件。以16位微控制器为核心、电子电力器件为功率输出单元，采用了数字分频、锁相、波形瞬时值反馈、脉宽调制、IGBT输出等新技术及模块化结构，具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻的特点，可广泛适用于需要模拟各种电力环境及特殊要求的实验室、测试线、生产流水线使用。

二 主要技术特点

- 输入：

单    相： 220V  ±10%   50Hz

三相四线： 380V  ±10%   50Hz

- 输出：

单    相：  1~300V  ±1%

输出波形：  正弦波

波形失真度：≤2%（阻性负载）

输出频率：  47~63Hz   ±0.01%（100，120，200，400Hz可订制）

源电压效应：≤2%

负载效应：  ≤2%

过载能力：  ＞120%     15s 报警

＞150%      5s 报警

适应负载：  阻性、整流及感性负载（对于整流及感性负载须降额使用）。

3．效率：    ＞80%

4．记忆功能：输出电压、频率预置完成后自动记忆，关机后再开机仍保持原预置值。

5．保护功能：输出短路、过载或功率器件过热时(散热器温度75℃)内部保护电路自动切断输出并有声光报警提示。

6．工作环境：温度0~40℃  相对湿度≤75%

7．外形尺寸（宽×深×高  单位：mm）：

440×400×166  （VG2705，VG2710）

300×450×450  （VG2720 不计脚轮 ）

300×650×600  （VG2730、VG2740、VG2760不计脚轮）

480×600×850  （VG27100、VG27200不计脚轮）

8. 输出容量： 请参考下表中所列规格

| 型号规格 | 输入电源 | 最大输出电流 | 输出功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| VG2705 | 单相220V/50Hz | 110V：4.6A，220V：2.3A | 500VA |
| VG2710 | 单相220V/50Hz | 110V：9.0A，220V：4.5A | 1KVA |
| VG2720 | 单相220V/50Hz | 110V：18.0A，220V：9.0A | 2KVA |
| VG2730 | 单相220V/50Hz | 110V：27.0A，220V：13.5A | 3KVA |
| VG2740 | 单相220V/50Hz | 110V：36.0A，220V：18.0A | 4KVA |
| VG2760 | 单相220V/50Hz | 110V：54.0A，220V：27.0A | 6KVA |
| VG27100 | 三相四线380V/50Hz | 110V：90.0A，220V：45.0A | 10KVA |
| VG27200 | 三相四线380V/50Hz | 110V：180.0A，220V：90.0A | 20KVA |
| VG27300 | 三相四线380V/50Hz | 110V：270.0A，220V：135.0A | 30KVA |
| VG27600 | 三相四线380V/50Hz | 110V：360.0A，220V：18.0A | 60KVA |

三 电原理框图

输入         整流        稳压            IGBT逆变

驱动          变压及输出滤波

波形合成       波形控制         检测

f给定

u给定

键盘显示       电压控制        有效值        输出

四 电源容量选择方法

请按照负载性质选择电源容量,具体方法如下:

阻性  电源容量=1.1×负载功率

负载电流波峰系数

整流  电源容量=                    ×负载功率

1.5

负载启动电流

感性  电源容量=                   ×负载功率

1.5倍额定电流

混合  请按照不同负载所占比例综合选取

五 准备工作

1．使用前检查：

电源开箱后应检查产品铭牌，确定该机型是否与订货相符；合格证、使用说明书是否齐全；检查电源是否因运输而损坏，如有异常，请与我公司联系。

2．安装与接线：电源应在规定的环境中工作，其散热通风孔与墙面应有不小于30cm的距离；电源开关（空气断路器）及输入、输出端子盒位于仪器后面板下部（X01A除外），打开端子盒，请按照接线端子的标识接线。

六 操作面板及显示

频率	电压	输出  报警

预置  增  上浮

电流            功率

50/60HZ 减 下浮

PROGRAMMABLE AC POWER   启动    停止

1．电压显示窗口：四位LED显示，在预置状态显示预置输出电压值，在运行状态显示实际输出电压值。

2．频率显示窗口：三位LED显示，在预置状态显示预置输出电压频率值，在运行状态显示实际输出电压频率。

3．电流显示窗口：四位LED显示，在预置状态显示0，在运行状态显示实际输出电流值。

4．功率显示窗口：四位LED显示，在预置状态显示0，在运行状态显示实际输出功率。

5．输出指示灯：在运行状态时该指示灯亮。

6．报警指示灯：输出短路或过载时该指示灯闪烁。

7．预置键：在待机状态时按该键进入预置状态，此时按“增”/“减”键可依次预置输出电压值、输出电压频率值。

8．9．“增”/“减”键：在预置状态时增大或减小预置值，在运行状态时，按“增”/“减”键，可随时调节输出电压实际值。

10．启动键：按该键进入运行状态，输出指示灯亮。

11．停止键：按该键，仪器停止输出，返回到待机状态。

七 各工作状态说明

- 待机状态：在此状态时，各窗口显示如下：

电压显示窗口：0.000V

频率显示窗口：原预置频率值

电流显示窗口：0.000A

功率显示窗口：-0.00W

2. 预置状态：在待机状态时按一下“预置”键即进入预置状态，此时，电压显示窗口数值闪动，可按动“增”/“减”键预置输出电压值；再按动“预置”键，频率显示窗口数值闪动，此时，亦可按动“增”/“减”键预置输出频率值；再按动“预置”键，电压显示窗口数值闪动，此时，亦可按动“增”/“减”键预置电压上下浮百分比，预置完输出参数后，按动“预置”键可返回到待机状态。（在预置状态时，按动“停止”键也可返回到待机状态。

3．运行状态：当仪器处于待机状态时，按一下“启动”键即进入运行状态，此时，各窗口及指示灯显示如下：

电压显示窗口：显示实际输出电压值

频率显示窗口：显示实际输出电压频率值

电流显示窗口：显示实测负载电流值

功率显示窗口：显示实测负载功率值

输出指示灯：此指示灯亮

在运行状态时，按一下“停止”键,电源停止电压输出，回到待机状态。

4．故障状态：当出现故障时，仪器启动自动保护功能进入故障状态，此时，各窗口显示如下：

电压显示窗口：0.000V

频率显示窗口：预置频率值

电流显示窗口：- - - -

功率显示窗口：故障代号

故障代号规定如下

| 故障代号 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 0001 | 过流 |
| 0002 | 过载 |
| 0003 | 过热 |

八 使用方法

- 打开电源开关，仪器延时15秒进入待机状态。

- 按“预置”键进入预置状态，用“增”/“减”键和“预置”键分别预置输出电压值、输出电压频率值，上浮及下浮百分比 。

- 预置完成后按“预置”键或“停止”键返回到待机状态，仪器自动记忆预置的参数；如果下次开机使用条件相同，可直接启动输出，不必重复操作。

- 按“启动”键，仪器进入运行状态，按照预置的输出电压值和频率值输出；此时，按“增”/“减”键可随时调节输出电压。

- 按“停止”键停止输出，返回到待机状态。

- 在待机状态，关断电源开关，仪器停止工作。

九 注意事项

- 仪器输出频率的改变，在预置状态时通过增减键进行，在运行状态，通过预置键及增减键改变输出频率、电压。

- 当仪器电流显示窗口显示“- - - -”并有声光报警信号时，仪器进入自动保护状态，此时，按“停止”键可消除报警声返回到待机状态。

- 仪器在运行状态时，输出接线端子间有交流电压输出，应严禁人体触及带电部位，谨防触电，非专业人员切勿打开机壳！

十 故障分析与排除

运行状态期间，若发生故障，仪器内部保护电路会自动关闭逆变器，停止输出，同时在功率显示窗口出现报警代号，蜂鸣器发出报警声。此时，可先按“停止”键消除报警声，再依据故障代号标志，分别予以处理。

| 故障代号 | 可能故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 0001 | ① 负载启动电流过大 ② 输出端短路 | ① 减小负载或增大电源容量 ② 检查短路故障予以排除 |
| 0002 | ① 负载电流过大 ② 负载电流波峰系数过大 | ① 减小负载 ② 增大电源容量 |
| 0003 | ① 环境温度是否过高 ② 散热风机是否停转损坏 | ① 降低环境温度 ② 更换散热风机 |

十一 产品维护

- 本产品质量保证期为十二个月，在此期间出现的故障均可免费保修。

- 超过质量保证期，只收取维修成本费。

- 提供长期跟踪维护与服务。

- 可承接批量特殊要求定货。

威格公司的服务保证您100%的满意

通讯地址：杭州市拱墅区祥符镇拱墅科技园祥茂路

邮政编码：310000

电    话：（0571）88180726

传    真：（0571）88265905